Abstrakt

Bakalářská práce se zabývá impedanční spektroskopií elektrochemických systémů, zejména kapalných elektrolytů. Metoda impedanční spektroskopie se hojně využívá k popisu elektrochemických článků, baterií a elektrolytů z důvodu diagnostiky v širokém spektru frekvencí. V práci jsou představeny hlavní typy zobrazování impedancí v komplexní a frekvenční rovině, a také základní informace o používaných měřicích metodách a metodách pro impedanční analýzu impedance. Stěžejní část práce byla tvorba SW pro automatizované měření impedancí a odhad parametrů náhradního obvodu pomocí základních a specializovaných obvodových prvků. K aplikaci bylo připraveno pracoviště s vyrobenými elektrodami pro měření kapalných elektrolytů. Funkčnost aplikace byla ověřena při reálných měřeních různě koncentrovaných vodných roztoků se solí.  Správnost odhadovaných parametrů náhradního obvodu byla ověřena na změřených jednoduchých obvodech zapojených ze základních obvodových prvků a pomocí komerčně používané aplikace ZView.

Klíčová slova

Elektrochemická impedanční spektroskopie, EIS, impedance, modely impedancí, metody měření, impedanční analyzátor, LRC metr, LabVIEW

Abstract

The bachelor thesis deals with impedance spectroscopy of electrochemical systems, especially liquid electrolytes. The method of impedance spectroscopy is widely used to describe electrochemical cells, batteries and electrolytes for diagnostic purposes over a wide range of frequencies. This thesis presents the main types of impedance imaging in the complex and frequency domain, as well as basic information on the measurement methods used and the methods for impedance analysis. The main part of the thesis was the development of software for automated impedance measurements and estimation of equivalent circuit parameters using basic and specialized circuit elements. A workplace with fabricated electrodes for liquid electrolyte measurements was prepared for the application. The functionality of the application was verified by real measurements of different concentrations of water and salt solutions. The validity of the estimated equivalent circuit parameters was verified on measured simple circuits connected from basic circuit elements and was also verified using the commercially used ZView software.

Keywords

Electrochemical impedance spectroscopy, EIS, impedance, impedance models, measurement methods, impedance analyzer, LRC meter, LabVIEW

Bibliografická citace:

BRABENEC, Josef. Analýza elektrických parametrů kapalného elektrolytu pomocí impedanční spektroskopie. Brno, 2022. Dostupné také z: https://www.vutbr.cz/studenti/zav-prace/detail/138406. Semestrální práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Zdeněk Havránek.

Prohlášení autora o původnosti díla

Jméno a příjmení studenta:	Josef Brabenec

VUT ID studenta:	216779

Typ práce: 	Bakalářská práce

Akademický rok:	2021/22

Téma závěrečné práce:	Analýza elektrických parametrů kapalného elektrolytu pomocí impedanční spektroskopie

Prohlašuji, že svou závěrečnou práci jsem vypracoval samostatně pod vedením vedoucí/ho závěrečné práce a s použitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou všechny citovány v práci a uvedeny v seznamu literatury na konci práce.

Jako autor uvedené závěrečné práce dále prohlašuji, že v souvislosti s vytvořením této závěrečné práce jsem neporušil autorská práva třetích osob, zejména jsem nezasáhl nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a jsem si plně vědom následků porušení ustanovení § 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb., včetně možných trestněprávních důsledků vyplývajících z ustanovení části druhé, hlavy VI. díl 4 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

.

V Brně dne: ___________ 2022

podpis autora

Poděkování

Děkuji vedoucímu bakalářské práce Ing. Zdeňku Havránkovi, Ph.D. za účinnou metodickou, pedagogickou a odbornou pomoc, za jeho čas při konzultacích a další cenné rady při zpracování mé bakalářské práce.

V Brně dne: ___________ 2022

podpis autora

Obsah

Seznam obrázků	9

Seznam tabulek	11

Úvod	12

1.	Impedanční spektroskopie	13

1.1	Elektrická impedance	13

1.1.1	Způsoby zápisu komplexní impedance	13

1.1.2	Frekvenční charakteristika - Nyquistův diagram	14

1.1.3	Frekvenční charakteristiky - Bodeho diagramy	15

1.2	Elektrochemie	16

1.2.1	Rezistory a elektrochemické články	16

1.2.2	Elektrochemický systém	18

1.2.3	Dvouvrstvá kapacita	18

1.3	Pasivní elektrické obvodové prvky	20

1.3.1	Základní prvky náhradního obvodu	20

1.3.2	Paralelní a sériové spojení prvků nebo impedancí	21

1.4	Speciální modely obvodových prvků	22

1.4.1	Konstantní fázový prvek (CPE)	22

1.4.2	2D a 3D distribuce impedance na elektrodách	23

1.4.3	Warburgův difuzní prvek	24

1.4.4	Získání parametrů náhradního obvodu z Nyquistova diagramu	25

2.	Techniky měření a analýzy	28

2.1	Měřicí metody	29

2.1.1	Střídavé můstky	29

2.1.2	Fázově citlivá detekce (PSD)	29

2.1.3	Lissajousova analýza	30

2.1.4	Frekvenční Fourierova analýza (FFT)	30

2.2	Impedanční analyzátory	31

2.2.1	Agilent/Keysight 4294A	31

2.2.2	Wayne Kerr 6520B	31

2.2.3	Hioki LCR HiTESTER 3532-50	32

2.2.4	Volba měřiče impedance pro EIS	33

3.	Počítačová aplikace	34

3.1	Základní představení vývojového prostředí LabVIEW	34

3.1.1	Organizace souborů v LabVIEW	34

3.1.2	Virtuální přístroj - Uživatelské rozhraní	35

3.1.3	Virtuální přístroj - Blokový diagram	35

3.2	Aplikace Z-Spectroscopy	36

3.3	Popis hlavního programu Main.vi	37

3.3.1	Main.vi - Stavový diagram	38

3.3.2	Main.vi - Uživatelské rozhraní	38

3.3.3	Main.vi - Blokový diagram	39

3.4	Podprogram Analysis_window.vi	40

3.4.1	Analysis_window.vi - Stavový diagram	40

3.4.2	Analysis_window.vi - uživatelské rozhraní	41

3.4.3	Analysis_window.vi - blokový diagram	42

3.5	Způsob odhadu parametrů prvků náhradního obvodu	43

3.5.1	Levenberg-Marquardtův algoritmus	44

3.5.2	Vyjádření jednotek CPE a Warburgova prvku	44

3.5.3	Experimentální ověření správnosti odhadu parametrů náhradního obvodu	45

3.5.4	Ověření správnosti odhadu parametrů pomocí komerční aplikace ZView	45

4.	Realizovaná měření	48

4.1	Pracoviště pro měření impedancí	48

4.1.1	GPIB převodník	49

4.2	Elektrody pro měření impedance roztoků	50

4.2.1	Uchycení elektrod	50

4.3	Měření roztoků demineralizované vody a soli	51

4.3.1	Měření s velmi nízkou koncentrací soli	51

4.3.2	Měření s větší koncentrací soli	54

4.4	Měření bez elektrolytu	55

4.5	Měření impedance s vodou z vodovodu	56

5.	Závěr	58

Literatura	59

Seznam symbolů a zkratek	60

Seznam příloh	61

Seznam obrázků

Obrázek 1 - Jednoduchý obvod pro znázornění impedance v Nyquistově diagramu.	14

Obrázek 2 - Nyquistův diagram pro obvod na Obrázek 1 [1].	14

Obrázek 3 - Frekvenční charakteristiky impedance obvodu na Obrázek 1 (plná čára), a) amplitudová frekvenční charakteristika, b) fázová frekvenční charakteristika [1].	15

Obrázek 4 - Systémy, kterými prochází proud: a) rezistor, b) elektrochemický článek [1].	16

Obrázek 5 - Polarizační křivky pro 1 Ω rezistor a pro symetrický elektrochemický článek s 1 Ω odporem a inertními elektrodami jako jsou zlato nebo platina [1].	17

Obrázek 6 - Reprezentace částí elektrochemického systému [2].	18

Obrázek 7 - Ilustrace rozhraní elektroda - elektrolyt [6].	18

Obrázek 8 - Helmholtzův model dvojité vrstvy. a)  pevné uspořádání iontů, b) změna elektrostatického potenciálu se vzdáleností [6].	19

Obrázek 9 - Bockrisův model dvojité vrstvy - a) uspořádání iontů, b) změna elektrostatického potenciálu se vzdáleností [6].	19

Obrázek 10 - Pasivní prvky elektrického obvodu.	20

Obrázek 11 - Nyquistův diagram rezistoru s odporem 1000 Ω.	20

Obrázek 12 - Nyquistův diagram kondenzátoru.	21

Obrázek 13 - Nyquistův diagram cívky.	21

Obrázek 14 - Kombinace impedancí (a) sériová, (b) paralelní.	22

Obrázek 15 - Nyquistův diagram konstantního fázového prvku a jeho schematická značka.	22

Obrázek 16 - Porovnání Nyquistových diagramů paralelního spojení rezistoru a CPE pro kladný parametr α.	23

Obrázek 17 - Reprezentace distribuce impedance blokovacích elektrod a) 2D distribuce, b) kombinace 2D a 3D distribuce [2].	24

Obrázek 18 - Nyquistův diagram Warburgova difuzního prvku a jeho schématická značka.	24

Obrázek 19 - Ekvivalentní elektrický obvod - Randlesův obvod.	25

Obrázek 20 - Nyquistův diagram Randlesova obvodu.	25

Obrázek 21 - Frekvenční charakteristiky (Bodeho diagramy) Randlesova obvodu.	27

Obrázek 22 - Střídavý můstek pro měření impedance [6].	29

Obrázek 23 - Princip funkce fázově citlivého detektoru [6].	29

Obrázek 24 - Lissajousův obrazec pro měření impedance [6].	30

Obrázek 25 - Analyzátor impedance Keysight 4294A.	31

Obrázek 26 - Analyzátor impedance Wayne Kerr 6520B [8].	32

Obrázek 27 - LRC metr Hioki 3532-50.	33

Obrázek 28 - Příklad uživatelského rozhraní v LabVIEW.	35

Obrázek 29 - Příklad blokového diagramu (Block Diagram).	36

Obrázek 30 - Přehled některých ovládacích prvků a indikátorů doplňku GUI Suite [10].	37

Obrázek 31 - Stavový diagram hlavního programu Main.vi.	38

Obrázek 32 - Uživatelské rozhraní hlavního programu Main.vi.	39

Obrázek 33 - Náhled na blokový diagram programu Main.vi.	40

Obrázek 34 - Stavový diagram podprogramu Analysis_window.vi.	41

Obrázek 35 - Uživatelské rozhraní podprogramu Analysis_window.vi.	42

Obrázek 36 - Náhled na blokový diagram programu Analysis_window.vi.	43

Obrázek 37 - Model Randlesova náhradního obvodu v blokovém diagramu.	43

Obrázek 38 - Odhadnuté parametry fyzicky realizovaného obvodu s kondenzátorem o kapacitě 82 pF.	45

Obrázek 39 - Nyquistův diagram měřených impedančních dat a dat získaných simulací elektrické impedance náhradního obvodu s odhadnutými parametry z aplikace Z-Spectroscopy.	46

Obrázek 40 - Nyquistův diagram měřených impedančních dat a dat získaných simulací elektrické impedance náhradního obvodu s odhadnutými parametry z aplikace ZView.	47

Obrázek 41 - Blokové schéma měřicího pracoviště.	48

Obrázek 42 - Skutečné zapojení pracoviště.	49

Obrázek 43 - Převodník GPIB na USB.	49

Obrázek 44 - Vyrobené elektrody z cuprextitu.	50

Obrázek 45 - Modely uchycení elektrod ve vzdálenosti 10 mm a 20 mm od sebe.	50

Obrázek 46 - Uchycení větších elektrod ve vzdálenosti 10 mm od sebe.	51

Obrázek 47 - Nyquistovy diagramy pro nulovou a nenulovou koncentraci roztoku NaCl.	52

Obrázek 48 - Nyquistovy diagramy pro různé koncentrace roztoku NaCl.	53

Obrázek 49 - Závislost paralelního odporu mezi elektrodami na koncentraci roztoku NaCl.	53

Obrázek 50 - Nyquistovy diagramy pro různé koncentrace soli.	54

Obrázek 51 - Nyquistův diagram měření elektrod bez elektrolytu a simulovaný obvod z odhadnutých náhradních parametrů.	55

Obrázek 52 - Nyquistovy diagramy pro velké elektrody s různými vzdálenostmi od sebe.	56

Obrázek 53 - Nyquistovy diagramy pro malé elektrody s různými vzdálenostmi od sebe.	57

Seznam tabulek

Tabulka 1 - Historie vývoje metod a postupů v impedanční spektroskopii [2].	28

Tabulka 2 - Specifikace impedančního analyzátoru Wayne Kerr 6520B [8].	32

Tabulka 3 - Specifikace LRC metru Hioki 3532-50 [8].	33

Tabulka 4 - Odhad parametrů pro známé hodnoty součástek v obvodu.	45

Tabulka 5 - Porovnání odhadnutých parametrů aplikací ZView a Z-Spectroscopy.	46

Tabulka 6 - Odhadnuté parametry z aplikace Z-Spectroscopy pro velmi nízké koncentrace soli.	52

Tabulka 7 - Odhadnuté parametry pro měření elektrod bez elektrolytu.	55

Tabulka 8 - Odhadnuté parametry z aplikace Z-Spectroscopy pro vodu z vodovodu.	56

# Úvod

V dnešní době se už těžce můžeme obejít bez měření impedancí. Elektrochemická impedanční spektroskopie se zabývá měřením impedancí elektrochemického systému v závislosti na frekvenci. Metoda je založená na buzení elektrochemického systému napěťovým střídavým signálem o malé amplitudě a následném měření komplexní impedance. V závislosti na frekvencích, které mohou být v širokém rozsahu (10-6 až 106 Hz), se impedance zobrazují ve frekvenčních charakteristikách, ať už v komplexní rovině jako Nyquistův diagram, tak v semilogaritmickém Bodeho diagramu (amplitudová a fázová frekvenční charakteristika).

Elektrochemické systémy popisujeme základními obvodovými prvky (rezistor, induktor a kondenzátor) a speciálními prvky (konstantní fázový prvek a Warburgův difuzní prvek). Velmi často se model elektrochemického systému s elektrolytem modeluje jako Randlesův obvod. Pokud naměřené kmitočtové spektrum impedance vyhovuje některému z tvarů ekvivalentního náhradního elektrického obvodu, lze pak stanovit parametry tohoto náhradního obvodu např. metodou nejmenších čtverců.

Celý měřený elektrochemický systém se skládá nejen z elektrolytu, ale i z elektrod a přívodních kabelů. Mezi elektrodou a elektrolytem vzniká uspořádáním kladných a záporných nábojů dvouvrstvá kapacita (double-layer capacitance). Tuto kapacitu lze popsat různými modely. První z nich vytvořil Hermann von Helmholtz.

Až do nástupu digitálních počítačů se k analýze analogových signálů používali měřicí můstkové metody nebo Lissajousovy obrazce. Současné přístroje konvertují analogové signály na digitální, a z časové oblasti je převádí do frekvenční pomocí Laplaceovy nebo Fourierovy transformace. K měření můžeme použít LRC metry nebo impedanční analyzátory, například od firem Hioki, Wayne Kerr, Keysight nebo Zurich Instruments.

V této práci je podrobně popsáno, jak se impedance zobrazují v charakteristikách, z jakých obvodových prvků se modelují impedance elektrochemických systémů. Dále je popsáno, jak se z náhradního obvodu získají parametry jednotlivých prvků a jaké jsou metody měření a analýzy naměřených dat.

Dále je stručně popsáno vývojové prostředí LabVIEV a podrobněji rozebrán návrh a tvorba počítačové aplikace Z-Spectroscopy pro automatizované měření impedance s přístrojem Hioki 3532-50. Tato aplikace implementuje algoritmus odhadu parametrů prvků náhradního elektrického obvodu ze změřených impedančních charakteristik.

S využitím komerčně dostupné aplikace ZView je ověřena správnost odhadu parametrů náhradních obvodů pro typické sestavy. S využitím experimentálně naměřených impedančních charakteristik roztoků demineralizované vody a soli, je prezentována schopnost odhadu parametrů náhradního obvodu vytvořenou aplikací v reálných podmínkách měření.

# Impedanční spektroskopie

Hlavním aspektem impedanční spektroskopie, jako nástroje pro zkoumání elektrických a elektrochemických vlastností materiálů a systémů, je spojení mezi chováním skutečného systému a chováním idealizovaného modelového obvodu z pasivních elektrických součástek. Experimentální data složitějších elektrochemických systémů nelze jednoznačně popisovat jako nejjednodušší obvody. Musíme také pamatovat na to, že elektrolyty, rozhraní a další reálné části elektrochemického systému jsou modelovány pouze idealizovanými obvodovými prvky. Obecně se předpokládá použití malých měřicích signálů, u kterých se předpokládá lineární chování. Uvažujeme, že impedance je nezávislá na amplitudě použitého signálu nebo se blíží konstantní mezní hodnotě. [1]

## Elektrická impedance

Elektrická impedance je fyzikální veličina, která se vyjadřuje komplexním číslem. Impedance obsahuje reálnou a imaginární složku a popisuje zdánlivý odpor prvku a fázový posuv mezi napětím a průchozím harmonickým střídavým proudem při dané frekvenci. Obecně je reprezentována jako Z a lze si ji představit takto:

| Z=UI . | (1.1) |
| --- | --- |

Konkrétně je tedy možné komplexní velikost impedance určit z aplikovaného střídavého napětí a změřené proudové odezvy. Střídavé napětí harmonického průběhu popisuje rovnice:

| u(t)=U∙sin⁡(ωt), | (1.2) |
| --- | --- |

kde U je amplituda napětí, ω=2πf je úhlová frekvence. Proudovou odezvu v případě lineárního elektronického obvodu popisuje rovnice:

| i(t)=I∙sin⁡(ωt+φ), | (1.3) |
| --- | --- |

kde I je amplituda proudu a přidává se fázový posun φ kvůli reaktanci (imaginární složka impedance). Impedanci lze poté vyjádřit následovně:

| Z=U∙sin⁡(ωt)I∙sin⁡(ωt+φ). | (1.4) |
| --- | --- |

### Způsoby zápisu komplexní impedance

Jsou známy tyto tři způsoby zápisu komplexních čísel.

| Algebraický tvar: | Z=ReZ+jImZ=Z'+jZ'' | (1.5) |
| --- | --- | --- |
| Goniometrický tvar: | Z=Z(cosθ+jsinθ) | (1.6) |
| Exponenciální tvar: | Z=Zejθ=UejωtIejωt+θ | (1.7) |

Podle konvence IUPAC (Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii) se namísto symbolu pro imaginární jednotku komplexního čísla i používá symbol j, aby nedošlo k záměně se symbolem pro proud, j=-1, reálná část impedance se značí Z' a imaginární část impedance Z''. K další identifikaci reálné části impedance je možné zvolit symbol Zr a pro imaginární části impedance Zj. [1]

### Frekvenční charakteristika - Nyquistův diagram

Impedanční data se často zobrazují v komplexní rovině, tomuto zobrazení se říká Nyquistova frekvenční charakteristika neboli Nyquistův diagram. Data jsou reprezentována jako body v komplexní rovině reálné a imaginární osy, které odpovídají určité frekvenci. Jednou z nevýhod komplexní impedanční roviny je, že frekvenční závislost je nejasná. Tato nevýhoda může být odstraněna označením charakteristických frekvencí v grafu, aby bylo možno lépe pochopit časové konstanty základních jevů. [1]

Obrázek 1 - Jednoduchý obvod pro znázornění impedance v Nyquistově diagramu.

Pro hodnoty obvodových prvků Re=10 Ωcm2, R=100 Ωcm2 a C=20 μF/cm2 je možné zobrazit Nyquistův diagram na Obrázek 2.

Obrázek 2 - Nyquistův diagram pro obvod na Obrázek 1 [1].

Při malých frekvencích se impedance ustálí na hodnotě součtu odporu obou rezistorů Z=Re+R, kdy kondenzátor bude mít nekonečnou impedanci a v obvodu se neuplatní. Na vysokých frekvencích se impedance bude rovnat pouze odporu Z=Re, protože kondenzátor se bude chovat jako zkrat.

### Frekvenční charakteristiky - Bodeho diagramy

Další možností, jak zobrazit kmitočtový průběh impedance, jsou Bodeho diagramy, tzn. frekvenční závislosti absolutní hodnoty impedance (amplitudy) a fázového úhlu na kmitočtu v logaritmických souřadnicích. Na Obrázek 3 jsou vyobrazeny Bodeho diagramy pro elektrický obvod z Obrázek 1.

Obrázek 3 - Frekvenční charakteristiky impedance obvodu na Obrázek 1 (plná čára), a) amplitudová frekvenční charakteristika, b) fázová frekvenční charakteristika [1].

Frekvence se obecně vynáší na logaritmické stupnici, aby se odhalilo důležité chování impedance na nižších frekvencích. Amplituda se také vynáší logaritmicky. Frekvence f se udává v Hz, zatímco v matematických popisech se uvádí úhlová frekvence ω v rad/s. Převod je možný podle vztahu: ω=2πf.

Amplituda impedance z obvodu na Obrázek 1 se vypočítá: [2]

| Z=Re+R1+ωRC22+ωR2C1+ωRC22. | (1.8) |
| --- | --- |

Ve frekvencích jdoucích k nekonečnu se amplituda přibližuje Re a ve frekvencích blízko nuly se blíží k Re+R.

Výpočet fázového úhlu impedance se vyjádří takto:

| ϕ=tan-1ωR2CR+Re(1+ωRC2). [2] | (1.9) |
| --- | --- |

Fázový úhel se při nízkých frekvencích blíží nule, kvůli sérii rezistorů Re a R, největší úhel je zde při frekvenci mezi charakteristickými frekvencemi, které se vypočítají jako fRC=2πRC-1 a fc=2πReC-1. Při vysokých frekvencích se fázový úhel bude blížit také nule, jelikož se projeví pouze rezistor R.

## Elektrochemie

### Rezistory a elektrochemické články

Charakteristickým rysem elektrochemických reakcí je to, že elektrický proud je pozorován jako nelineární funkce elektrodového potenciálu. Uvažujeme například rezistor viz Obrázek 44. Pokud je napětí (rozdíl potenciálů) 1 V připojen na rezistor, velikost proudu bude 1 A. Vztah mezi proudem a napětím je lineární:

| I=UR. [1] | (1.10) |
| --- | --- |

Obrázek 4 - Systémy, kterými prochází proud: a) rezistor, b) elektrochemický článek [1].

Obrázek 5 - Polarizační křivky pro 1 Ω rezistor a pro symetrický elektrochemický článek s 1 Ω odporem a inertními elektrodami jako jsou zlato nebo platina [1].

Chování elektrochemického článku je odlišné. Uvažujme elektrochemický článek na Obrázek 4(b). Představme si, že elektrody jsou vyrobeny z inertního materiálu (nereagující s jinými prvky), jako je zlato nebo platina. Elektrolyt se skládá z Na2SO4 s destilovanou vodou. Proud procházející článkem je ovlivněn nejen ohmickým odporem, ale také velikostí potenciálu, který je potřebný k řízení reakcí přenosu náboje. Pokud nebudou probíhat elektrochemické reakce, proud nepoteče. Jediné elektrochemické reakce, které se v článku mohou uskutečnit, zahrnují rozklad vody na vodík a kyslík. Aby se zachoval náboj, musí být reakce vývinu vodíku vyvážena kyslíkem. [2]

| H20⇆12O2+2H++2e- | (1.11) |
| --- | --- |
| H20+e-⇆12H2+OH- | (1.12) |

Pokud by byly inertní elektrody nahrazeny mědí, proud by protékal snadněji, ale polarizační křivka by byla stále nelineární. [2]

### Elektrochemický systém

Elektrochemický systém můžeme rozdělit na několik částí, obsahující kovové vodiče připojené na levou a pravou elektrodu a elektrolyt.

Obrázek 6 - Reprezentace částí elektrochemického systému [2].

### Dvouvrstvá kapacita

V oblasti na rozhraní elektrody a roztoku se hodnota elektrostatického potenciálu liší. Toto rozhraní je způsobeno uspořádáním kladných nebo záporných nábojů na povrchu elektrody a opačného náboje v elektrolytické dvojité vrstvě. [6]

Obrázek 7 - Ilustrace rozhraní elektroda - elektrolyt [6].

První model dvojité vrstvy vytvořil Hermann von Helmholtz (1879), uvažoval uspořádání kladných a záporných nábojů mezi elektrodou a elektrolytem jako klasický kondenzátor. Přičemž interakce rozhraní se již do řešení nepromítne. Zde bude kapacita: [6]

| Cd,H=ϵrϵ0xH, | (1.13) |
| --- | --- |

kde ϵr je relativní permitivita a ϵ0 je permitivita vakua. Typická hodnota ϵr je 6-7 a vede k Cd,H=10μF∙cm-2.

Obrázek 8 - Helmholtzův model dvojité vrstvy. a)  pevné uspořádání iontů, b) změna elektrostatického potenciálu se vzdáleností [6].

Pokud bychom uvažovali novější Bockrisův, Devanathanův nebo Müllerův model, ten bere v úvahu interakci mezi elektrodou a elektrolytem. Pokud jde o elektrodu jako o obrovský iont, molekuly elektrolytu tvoří její první solvatační vrstvu. IHP je rovina, která prochází středem těchto dipólů a specificky adsorbovaných iontů. Podobně OHP se týká adsorpce iontů, které by mohly být identifikovány s druhou solvatační vrstvou. [6]

Obrázek 9 - Bockrisův model dvojité vrstvy - a) uspořádání iontů, b) změna elektrostatického potenciálu se vzdáleností [6].

## Pasivní elektrické obvodové prvky

Pasivní obvodové prvky jsou součástky, které nevytvářejí žádný proud ani napětí. Pasivní elektrický obvod se skládá pouze z pasivních prvků. Z těchto pasivních prvků se typicky sestavují náhradní obvody modelující chování elektrochemických systémů popsaných v kapitole 1.2.

### Základní prvky náhradního obvodu

Elektrické obvody lze sestavit z těchto základních pasivních prvků.

Obrázek 10 - Pasivní prvky elektrického obvodu.

Základní vztah mezi napětím a proudem pro Obrázek 10(a) je:

| Ut=R∙I(t), | (1.14) |
| --- | --- |

kde hodnota odporu R je základní vlastnost rezistoru, a I je proud.

V každém časovém okamžiku je napětí na rezistoru přímo úměrné proudu rezistorem. Vztah mezi napětím a proudem pro induktor Obrázek 10(b) je na následující rovnici,

| Ut=L∙dI(t)dt, | (1.15) |
| --- | --- |

kde L je indukčnost cívky. Za ustálených podmínek je dI(t)/dt=0 a Ut=0. Cívka je tedy při ustáleném stavu ekvivalent zkratu.

Kondenzátor dle Obrázek 10 (c) je definován vztahem

| It=C∙dU(t)dt, | (1.16) |
| --- | --- |

kde C je kapacita kondenzátoru. Rovnice udává vztah mezi proudem a napětím kondenzátoru. Kondenzátor v ustáleném stavu je ekvivalentní rozpojenému obvodu.

Impedance rezistoru se vypočítá podle vztahu:

| Zrezistor=R, | (1.17) |
| --- | --- |

Obrázek 11 - Nyquistův diagram rezistoru s odporem 1000 Ω.

pro kondenzátor platí

| Zkondenzátor=1jωC | (1.18) |
| --- | --- |

Obrázek 12 - Nyquistův diagram kondenzátoru.

a pro cívku

| Zcívka=jωL . | (1.19) |
| --- | --- |

Obrázek 13 - Nyquistův diagram cívky.

### Paralelní a sériové spojení prvků nebo impedancí

Pro zapojení prvků v sérii musí být proud stejný a celkový potenciál je součtem jednotlivých napětí. Celková impedance se vypočítá

| Z=Z1+Z2. | (1.20) |
| --- | --- |

U dvou prvků zapojených paralelně je napětí stejné a celkový proud je součtem všech proudů. Celková impedance pak bude

| Z=1Z1 +1Z2-1. | (1.21) |
| --- | --- |

Obrázek 14 - Kombinace impedancí (a) sériová, (b) paralelní.

## Speciální modely obvodových prvků

Modely pro impedanční odezvu lze odvodit z navržených hypotéz, které zahrnují reakční sekvence, přenos hmoty a fyzikální jevy. Tyto modely lze často vyjádřit v matematickém tvaru elektrických obvodů. Speciální modely reprezentující specifické chování v elektrochemických obvodech jsou podrobně popsány dále v této části.

### Konstantní fázový prvek (CPE)

Impedanční odezva elektrod má málokdy ideální odezvu pro jednotlivé elektrochemické reakce. Impedanční odezva obvykle odráží rozložení reaktivity, které se běžně reprezentuje jako konstantní fázový prvek (CPE - Constant Phase Element).

Obrázek 15 - Nyquistův diagram konstantního fázového prvku a jeho schematická značka.

Samotný prvek CPE lze vyjádřit vztahem:

| ZQω=1Q0jωα≅1jωτ0α | (1.22) |
| --- | --- |

kde Q0 je parametr CPE, v jiném vyjádření se lze setkat s časovou konstantou τ0 a parametrem α. Pro dobré pochopení chování CPE je vhodné tento modelový prvek modelovat s paralelně připojeným rezistorem. Celková impedance obvodu s paralelně připojeným rezistorem pak je:

| Zω=RRQ0jωα+1 | (1.23) |
| --- | --- |

Ve srovnání s paralelní kombinací rezistoru a kondenzátoru je CPE schopen poskytnout mnohem lepší přizpůsobení většině impedančních dat. Některé zdroje uvádějí [2], že parametr α může nabývat hodnot -1 až 1, takže CPE se stává univerzálním obvodovým prvkem. Pokud je parametr α=1, chová se jako kondenzátor, pro α=0 se považuje za rezistor a pro α=-1 se chová jako induktor.

Obrázek 16 - Porovnání Nyquistových diagramů paralelního spojení rezistoru a CPE pro kladný parametr α.

### 2D a 3D distribuce impedance na elektrodách

Jelikož povrch elektrod může mít různou strukturu nebo drsnost, je vhodné toto brát v úvahu, a proto se popisují elektrody s hladkým povrchem (fraktální rozměr 2) a s vysoce členitým povrchem (fraktální rozměr 3). Pro modelování chování elektrod se k impedanci ZQ z rovnice (1.23) připojí do série rezistor Re, toto bude reprezentovat blokovací diskovou elektrodu. Pro 2D distribuci impedance lze popsat blokovací elektrodu parametrem α=1, uvažujeme pouze kondenzátor se sériovým odporem Re viz Obrázek 17(a). Impedance vzniká na dvou dimenzionálním povrchu elektrody. Pro 3D distribuci impedance lze elektrodu popsat pomocí CPE s nenulovým parametrem α v sérii s odporem Re viz Obrázek 17(b). Konstantní fázový prvek se tedy projeví u kombinace dvou a tří dimenzionálního tvaru povrchu elektrody. [7]

Obrázek 17 - Reprezentace distribuce impedance blokovacích elektrod a) 2D distribuce, b) kombinace 2D a 3D distribuce [2].

### Warburgův difuzní prvek

Difuzní koeficient je klíčovou transportní vlastností elektroaktivních materiálů a elektrolytických roztoků [3]. Ve většině případů se k odhadu difuzního koeficientu používá model impedance získaný pomocí EIS. K modelování těchto transportních vlastností roztoků se velmi často používá Warburgův difuzní prvek [3]. V komplexní rovině je impedance Warburgova difuzního prvku reprezentována šikmou čáru pod úhlem 45°, která popisuje difuzi.

Obrázek 18 - Nyquistův diagram Warburgova difuzního prvku a jeho schématická značka.

Ve skutečnosti se setkáváme s neideálními difuzními procesy a v důsledku toho nebude ideální ani difuzní impedance [3]. Warburgova impedance je dána rovnicí:

| ZW=σwjω-0,5=σwωe-jπ4, | (1.24) |
| --- | --- |

| σw=RTnF21COxDOx+1CReDRe, | (1.25) |
| --- | --- |

kde σw je Warburgův koeficient

kde DOx a DRe jsou difuzní koeficienty a COx a CRx jsou objemové koncentrace pro oxidant a reduktant.

### Získání parametrů náhradního obvodu z Nyquistova diagramu

Jedním z nejjednodušších náhradních elektrických obvodů pro popis procesů na elektrochemickém rozhraní je Randlesův obvod. Skládá se z odporu elektrolytu - Re, odporu přenosu náboje - Rt, difúzního prvku - ZW a z konstantního fázového prvku reprezentujícího kapacitu dvojvrstvy - Cdl. Z Obrázek 20 je ukázán odhadu parametrů tohoto náhradního modelu. [2]

Obrázek 19 - Ekvivalentní elektrický obvod - Randlesův obvod.

Obrázek 20 - Nyquistův diagram Randlesova obvodu.

Z průběhu charakteristiky v Nyquistově diagramu lze přímo odečíst hodnoty odporu Re=1 Ω, Rt=15 Ω. Následně lze odhadnout kapacitu pro dvojvrstvu. Pokud uvážíme hladkou elektrodu s koeficientem α=1 pak Cdl bude:

| Cdl=12πfRCRt=12π∙16,987∙15=6,246∙10-4 F | (1.26) |
| --- | --- |

Pro drsnější elektrodu, kde je α<1 bude odhad složitější a tento vzorec by byl nepřesný.

Warburgův koeficient lze odhadnout z jednoho bodu na úsečce pod úhlem 45°. V tomto bodě se odečte frekvence a imaginární složka impedance, ze kterých se vypočítá koeficient pomocí upravené rovnice (1.24):

| ZW=σwωe-jπ4→ZWIm=σwωsin-π4→σw=ωZWImsin-π4 |  |
| --- | --- |
| σw=2π0,00122∙(-8,0743)sin-π4=1 | (1.27) |

ZWIm je imaginární složka Warburgovy impedance, σw je Warburgův koeficient.

Na následujícím obrázku lze vidět průběh frekvenčních charakteristik Randlesova obvodu (Bodeho diagramy).

Obrázek 21 - Frekvenční charakteristiky (Bodeho diagramy) Randlesova obvodu.

# Techniky měření a analýzy

Až do nástupu digitálních počítačů všechny elektrochemické studie zahrnovaly zpracování a analýzu dat analogových signálů buď v časové, nebo frekvenční oblasti. Pro analýzu analogových signálů se typicky používali metody střídavých můstků (Wheatsonův můstek) a Lissajousovy obrazce ke stanovení mezifázových hodnot impedance. V obou případech bylo vyžadováno vyvážení můstků. Při popisu analogových měřicích metod je vhodné klasifikovat techniky podle typu použitých budicích funkcí, zejména s ohledem na nezávislou proměnnou. Případně lze rušení a odezvu systému zaznamenat v časové oblasti s časem jako nezávislou proměnnou, a impedance jako funkci času lze extrahovat pomocí technik převodu času na frekvenci, jako je např. Laplaceova nebo Fourierova transformace. Při měření impedance systému ve frekvenční oblasti musí být rušení co nejnižší, aby byla odezva systému lineární. O linearitě chování systému lze rozhodnout dle teoretických úvah pánů Bertocciho, McKubreho a Syretta, kde je nejpraktičtější metodou zvýšení vstupního signálu na maximální hodnotu, při které je odezva ještě nezávislá na amplitudě budícího signálu. Metody v časové oblasti obvykle používají digitální zpracování. Aplikace sinusového buzení na zkoušený systém je často nejjednodušší metodou pro určení přenosové funkce systému. [1]

Tabulka 1 - Historie vývoje metod a postupů v impedanční spektroskopii [2].

## Měřicí metody

### Střídavé můstky

Metoda byla poprvé použitá pro měření parametrů dvojité vrstvy nábojů na elektrodách a později k měření impedance elektrody v přítomnosti faradaické reakce k určení kinetiky elektrodových procesů. Použití střídavých můstků poskytuje měření s velmi dobrou přesností. I když je tato metoda pomalá, protože kompenzace můstku je třeba provádět na každém kmitočtu ručně, stále se používá. [5] Můstek na Obrázek 22 využívá princip vyvážení mezi měřenou impedancí (Zcell) a nastavitelnou impedancí. [6]

Obrázek 22 - Střídavý můstek pro měření impedance [6].

| ZcellR1=ZsR2, kde Zs=Rs-jωCs [6] | (2.1) |
| --- | --- |

### Fázově citlivá detekce (PSD)

Pro fázově citlivou detekci se používá zesilovač s fázovým závěsem ve spojení s potenciostatem k měření komplexní impedance. [2] Tyto detektory porovnávají signál přivedený do systému s odezvou, přičemž dávají fázový rozdíl a poměr amplitud impedance. Ze signálu je třeba odečíst odpor mezi pracovní a referenční elektrodou, a to lze elektronicky. [6]

Obrázek 23 - Princip funkce fázově citlivého detektoru [6].

Digitální analyzátory přenosových funkcí mají odlišné principy fungování než běžný analogový fázový citlivý detektor. Přístroje jsou řízeny mikroprocesorem, což umožňuje automatickou analýzu a vhodné zpracování signálu, a tak jsou získané informace ve větším frekvenčním rozsahu (10-4 až 106 Hz). [6] Fázově citlivá detekce je přesná a je relativně levná. Moderní přístrojové vybavení používají pro zmírnění zkreslení více než jeden referenční signál. [2]

### Lissajousova analýza

Přímá metoda měření, která využívá osciloskop jako XY zobrazovač, kdy se budicí signál a měřená odezva přivedou na oba kanály osciloskopu a na displeji se vyhodnotí Lissajousův obrazec. Z tvaru tohoto obrazce lze přímo získat důležité hodnoty pro výpočet impedance. [6]

Obrázek 24 - Lissajousův obrazec pro měření impedance [6].

| It=∆U(∆E)Zsin(ωt+ϕ) [6] | (2.2) |
| --- | --- |

### Frekvenční Fourierova analýza (FFT)

Fourierova analýza využívá ortogonalitu sinů a kosinů k určení komplexní impedance, která představuje poměr signálu odezvy k jednofrekvenčnímu vstupnímu signálu. [2] Pro použití Fourierovy analýzy v digitálních výpočetních metodách je třeba provést A/D převod. Poté lze impedanci vypočítat z poruchy a odezvy v časové oblasti, buzení v časové oblasti může být libovolnou funkcí času. V zásadě lze pro převod z časové oblasti do frekvenční použít lineární integrální transformaci. Nejpoužívanější jsou Laplaceova a Fourierova transformace. Definiční vztah jednostranné Fourierovy transformace vyjadřuje následující vzorec: [1]

| fjω=0∞fte-jωtdt. | (2.3) |
| --- | --- |

Transformací časové oblasti napětí u(t) a proudu i(t) do frekvenční oblasti U(jω) a I(jω), může být impedance vypočtená jako: [1]

| Zω=UjωI(jω)∙I*jωI*jω , | (2.4) |
| --- | --- |

kde I*(jω) je komplexní sdružené číslo.

Sekvenční měření impedance Fourierovou analýzou přináší dobrou přesnost pro stacionární systémy. Posloupnost frekvencí může být zvolena libovolně, a je tedy možné volit takové frekvenční intervaly ∆f/f, které lze považovat na nejúspornější z hlediska počtu použitých frekvencí. [2]

## Impedanční analyzátory

V této kapitole jsou popsány tři měřiče impedance dostupné pro realizaci úlohy impedanční spektroskopie v laboratoři Ústavu automatizace a měřicí techniky

### Agilent/Keysight 4294A

Tento precizní analyzátor impedance je vhodný pro efektivní měření impedance a umožňuje automatický výpočet parametrů ekvivalentního obvodu. Model 4294A pokrývá širší rozsah frekvencí, něž následující dva měřiče, a to 40 Hz až 110 MHz.

Obrázek 25 - Analyzátor impedance Keysight 4294A.

### Wayne Kerr 6520B

Přesný impedanční analyzátor z řady 6500B poskytuje přesné a rychlé testování součástek při frekvencích 20 Hz až 20 MHz. Základní přesnost měření je ±0,05 % z hodnoty, díky čemuž jsou tyto přístroje nejlepší ve své třídě. Přístroje v této řadě jsou vhodné pro vyhodnocení charakteristik elektronických komponent na vysokých frekvencích a s vysokou přesností. [8]

Tabulka 2 - Specifikace impedančního analyzátoru Wayne Kerr 6520B [8].

| Měřicí módy | Analyzér mód, Materiál test (permitivita, permeabilita), analýza ekvivalentních obvodů, polární a komplexní grafy |
| --- | --- |
| Měřené parametry | Kapacita (C), Indukčnost (L), Odpor (R), Reaktance (X), Vodivost (G), Susceptance (B), Faktor rozptylu (D), Faktor kvality (Q), Impedance (Z), Admitance (Y), Fázový úhel (𝜙) |
| Základní přesnost | Z, C, L ±0,05% |
| Frekvence měření | 20 Hz až 20 MHz |
| Úroveň měřicího signálu | 10mV až 1Vrms 200µA až 20mArms |
| Rozhraní | GP-IB 24 pin konektor, 2x USB, VGA, LAN, USB nebo PS/2 klávesnice a myš, paralelní port pro tiskárnu, BNC |
| Displej | 8,4” barevný VGA (640 x 480), dotykový TFT |

Obrázek 26 - Analyzátor impedance Wayne Kerr 6520B [8].

### Hioki LCR HiTESTER 3532-50

Tento měřicí přístroj je schopen měřit od frekvence 4 Hz do 5 MHz při úrovni testovacího napětí 10 mV až 5 Vrms. Měřicí přístroj umožňuje měřit 14 různých veličin, kterými jsou: Z, Y, θ, Rp, Rs ESR, G, X, B, Cp, Cs, Lp, Ls, D (tanδ), Q. Měřicí přístroj je vybaven dotykovým displejem, na kterém lze číst současně čtyři nastavené veličiny. Základní přesnost udává výrobce ±0,08 % měřené veličiny, tato nejlepší přesnost platí pro rozsahy 100 kΩ 100 Hz-1kHz a 1 kΩ, 10 kΩ (100 Hz-10 kHz). Tabulku přesností pro jednotlivé rozsahy lze najít v datovém listu k měřicímu přístroji. [8] Lze nastavit čtyři různé rychlosti měření: FAST, NORMAL, SLOW, SLOW2.

| Měřicí rozsahy Z, R, X | 10,00 Ω-200,00 MΩ |
| --- | --- |
| Y, G, B | 5,0000 nS-99,999 S |
| θ | -180° až +180° |
| C | 0.3200 pF-370,00 mF |
| L | 16,000 nH-750,00 kH |
| D | 0,00001-9,99999 |
| Q | 0,01-999,99 |
| Měřicí frekvence | 42 Hz-5 MHz |
| Výstupní impedance | 50 Ω |
| Doba měření | FAST: 5 ms, NORMAL: 21 ms, SLOW: 72 ms, SLOW2: 140 ms |
| Úrovně měřicích signálů | 10 mV-5 V rms/10 μA -100 mA rms |

Tabulka 3 - Specifikace LRC metru Hioki 3532-50 [8].

Obrázek 27 - LRC metr Hioki 3532-50.

### Volba měřiče impedance pro EIS

Pro měření v této práci byl vybrán měřicí přístroj Hioki 3532-50, jelikož byly připraveny ovladače pro spolupráci s prostředím LabVIEW od kolegy Rajma. Dále byla použita část jeho aplikace jako inspirace pro komunikaci s měřicím přístrojem při vývoji nové aplikace pro měření a analýzu.

# Počítačová aplikace

V rámci práce byla navržena počítačová aplikace nazvaná Z-Spectroscopy pro automatizované ovládání měřicího přístroje Hioki 3532-50 a analýzu naměřených dat. Aplikace byla vytvořena v programovacím prostředí LabVIEW.

## Základní představení vývojového prostředí LabVIEW

LabVIEW je grafické programovací prostředí, které umožňuje programovat v G jazyku (pozor na záměnu s G-Code). Prostředí je kompatibilní s platformami Windows, Mac OS a Linux. Jedná se o grafický programovací jazyk vytvořený americkou společností NI (dříve National Instruments), která je největším výrobcem v oblasti virtuální instrumentace. Cílem LabVIEW bylo vyvinout nástroj, který by pomohl vědcům, inženýrům a technikům, kteří nejsou programátory, automatizovat testovací a měřicí systémy. Interně byl jazyk G odlišován od vývojového prostředí LabVIEW, ale navenek nebyl jazyk od prostředí nijak rozlišován. Korektně se tento jazyk označuje jako grafický strukturovaný jazyk datových toků. Grafický, protože je znázorněn jako dvourozměrný diagram, kde jednotlivé uzly jsou pospojovány vodiči. Strukturovaností se myslí použití políček, jako jsou cykly FOR, WHILE nebo struktury CASE. Datový tok označuje sémantiku jazyka, kde se jednotlivé uzly vykonávají, až když jsou dostupné všechny jeho vstupy a výstupy z uzlů jsou dostupné až po jeho dokončení. [11] Od té doby byl významně aktualizován a v dnešní době lze jazyk použít pro testovací aplikace, sběr dat, programování FPGA a další.

Virtuální instrumentace je spojení univerzálního měřicího a řídicího hardwaru, jehož funkcionalita pro uživatele je definována softwarově. Díky virtuální instrumentaci se zkracuje vývoj měřicích aplikací a jejich nasazení do průmyslu. LabVIEW je založeno na virtuálních instrumentech (přístrojích), odtud pochází přípona souboru *.vi, např. Main.vi.

### Organizace souborů v LabVIEW

Po založení nového projektu, který má příponu *.lvproj, se nám otevře Project Explorer. V Project Exploreru lze organizovat soubory v projektu, připojovat další soubory a vytvářet virtuální adresáře. Dalším typem souboru je *.ctl, který je uživatelsky definovaný ovládací prvek, například Enum s předdefinovanými stavy stavového automatu. Samotný virtuální přístroj *.vi se skládá z uživatelského rozhraní (Front Panel) a blokového schématu (Block Diagram).

### Virtuální přístroj - Uživatelské rozhraní

Uživatelské rozhraní (Front Panel) zajišťuje design a chování aplikace. Jeho hlavní funkce je zobrazovat ovládací prvky, přes které uživatel může ovládat aplikaci a nastavovat parametry. Dále zobrazuje indikátory, nebo grafy pro čtení dat z aplikace. Na panelu mohou být jak vstupy, tak výstupy z aplikace, každý prvek obsahuje svůj terminál v blokovém diagramu. Vstupy můžeme mít jako číselné ovladače, posuvníky, otočné knoflíky, tlačítka, textové pole a další. Výstupy mohou být diody, číselné indikátory, ručkový zobrazovač, textové pole, různé grafy a další.

Obrázek 28 - Příklad uživatelského rozhraní v LabVIEW.

### Virtuální přístroj - Blokový diagram

Blokový diagram (Block Diagram) se skládá z jednotlivých bloků (objektů), které mají nějakou funkci. Podle rozložení a pospojování těchto objektů je definována celková funkcionalita programu. Funkce se vkládají z knihovny funkcí a spolu s prvky z uživatelského rozhraní tvoří spustitelný kód. Vývojové prostředí LabVIEW nás kontroluje, zda používáme správné datové typy mezi jednotlivými funkcemi. Pokud se datové typy neshodují, pokusí se je přetypovat, případně nám nedovolí funkce spojit.

Obrázek 29 - Příklad blokového diagramu (Block Diagram).

## Aplikace Z-Spectroscopy

Cílem práce bylo vytvořit aplikaci ve vývojovém prostředí LabVIEW. Hlavní funkce aplikace jsou: automaticky změřit impedance na nastaveném rozsahu frekvencí, zobrazit tyto data uživateli v grafu a v neposlední řadě tyto data analyzovat. Pro analýzu naměřených dat je určeno druhé okno aplikace, kde analýza spočívá v odhadu parametrů součástek možného náhradního obvodu. Uživatel si může sám zadat počáteční odhadnuté parametry, které budou sloužit jako počáteční podmínky pro další odhad parametrů náhradního obvodu. Uživatel má možnost si zobrazit impedanční spektrum měřených dat ve třech typech zobrazení. V komplexní rovině jako Nyquistův diagram, nebo amplitudovou, či fázovou frekvenční charakteristiku.

Pro přehlednost a lepší vzhled aplikace byl stažen doplněk GUI Suite vydaný automatizační společností DMC. Tento doplněk poskytuje moderní styl uživatelského rozhraní a obsahuje všechny běžně používané ovládací prvky a indikátory. Navíc obsahuje rozsáhlou sadu tlačítek s ikonami, které mohou zjednodušit vzhled aplikace.

Obrázek 30 - Přehled některých ovládacích prvků a indikátorů doplňku GUI Suite [10].

## Popis hlavního programu Main.vi

Hlavní program aplikace Z-Spectrocsopy zajišťuje ovládání základních funkcí vytvořené aplikace a její chování je definováno stavovým diagramem. Po spuštění se dostaneme do stavu Initialization, vykoná se inicializace a program automaticky přejde do stavu Update, kde se obnoví vykreslení dat do grafů. Program setrvává ve stavu Default, odkud po příchozích událostech přechází do ostatních stavů. Do stavu Settings se program dostane při změně rychlosti měření nebo změně maximálního měřicího napětí, po nastavení jde zpět do stavu Default. Stav Measure zajišťuje průběh automatického měření v určitém rozsahu frekvencí a s nastaveným krokem. Při přechodu do stavu Analyze se volá podprogram Analysis_window, kde se odhadují parametry náhradního obvodu. Dále zde jsou stavy Export a Import, kde lze naměřená data uložit nebo načíst z tabulkového souboru ve formátu .xls. Uspořádání ukládaných dat do souboru je v takovém formátu, aby naměřená data byla kompatibilní s komerční aplikací ZView a bylo možno je v tomto softwaru otevřít.  Poslední stav Exit je určen k ukončení aplikace. Tyto stavy a přechody mezi nimi lze vidět ve stavovém diagramu na Obrázek 31.

### Main.vi - Stavový diagram

Hlavní program Main.vi obsahuje 9 stavů, mezi kterými jsou pevně definované přechody.

Obrázek 31 - Stavový diagram hlavního programu Main.vi.

### Main.vi - Uživatelské rozhraní

Uživatelské rozhraní je rozděleno na oblast nastavování parametrů měření a zobrazování naměřených dat. V horní části panelu se nachází tlačítko Refresh, kterým se obnoví spojení s LRC metrem Hioki a indikátor ukazuje stav spojení, vedle se nachází pole s cestou pro importování souboru s naměřenými daty a samotná tlačítka Importu a Export. V levém postranním panelu jsou ovládací prvky pro nastavení rychlosti měření, maximálního napětí, rozsahu měřicích frekvencí a počtu změřených bodů na dekádu. V průběhu měření se zde zobrazuje aktuální měřicí napětí, proud a aktuálně naměřené hodnoty impedance, které se postupně vykreslují do grafu.

Obrázek 32 - Uživatelské rozhraní hlavního programu Main.vi.

Zobrazovat impedanční data v grafu je možné třemi způsoby. Lze zobrazit amplitudovou, fázovou frekvenční charakteristiku a Nyquistův diagram. U frekvenčních charakteristik má uživatel možnost volit mezi lineárním a logaritmickým měřítkem x-ové osy. Při zobrazování fázové frekvenční charakteristiky a Nyquistova diagramu je zvykem zobrazovat na ose y záporně hodnoty v kladné části osy, a proto je u grafu přidána možnost Inverted Y-axis. V spodní části je tlačítko Measure pro přechod do stavu, kde proběhne měření, probíhající měření lze kdykoliv ukončit tlačítkem Stop. Dále se zde nachází tlačítko Analyze pro otevření okna analýzy a Exit pro ukončení programu.

### Main.vi - Blokový diagram

Jak lze vidět na Obrázek 33, fungování aplikace je založeno na jedné velké smyčce WHILE LOOP, uvnitř ní je CASE STRUCTURE, která přepíná jednotlivé stavy programu. Její důležitou částí je Default, ve které je EVENT STRUCTURE pro zajištění přechodu mezi stavy za určité události. V poslední části je Exit, který ukončí velký WHILE LOOP a skončí celý běh programu.

Obrázek 33 - Náhled na blokový diagram programu Main.vi.

## Podprogram Analysis_window.vi

Podprogram Analysis_window.vi slouží k odhadu parametrů jednotlivých součástek vybraného obvodu a je také založen na stavovém automatu. Tento podprogram se spouští tlačítkem Analyze v hlavním programu Main.vi. Do podprogramu Analysis_window.vi vstupují naměřená data z hlavního programu Main.vi v datovém typu CLUSTER s naměřenými daty.

### Analysis_window.vi - Stavový diagram

Chování podprogramu je definováno stavovým diagramem na Obrázek 34. Výchozí stav podprogramu je Data_input, kde se zkopírují data o měřicích frekvencích do nového CLUSTERU. Dále pokračuje program do stavu Init_parameter, kde se přibližně odhadnou počáteční parametry rezistorů. Poté se přechází do stavu Analyze, zde se používá funkce Constrained Nolinear Curve Fit, která hledá nejlepší parametry pro definovanou nelineární funkci a porovnává ji s charakteristikou z naměřených dat. Dalším stavem je Default, kde se čeká na událost, kterou může být změna struktury náhradního obvodu, stisknutí tlačítka Fit se změněnými počátečními parametry, změna typu zobrazení v grafu nebo uzavření okna.

Obrázek 34 - Stavový diagram podprogramu Analysis_window.vi.

### Analysis_window.vi - uživatelské rozhraní

Uživatelské rozhraní je rozděleno na dvě části. V levé části je možné vybrat vhodný náhradní obvod, níže jsou jednotlivé číselné ovladače, které slouží pro zobrazování odhadu parametrů náhradního obvodu a zároveň pro zadání počátečních odhadů těchto parametrů. Tlačítkem Fit se znovu volá funkce Constrained Nolinear Curve Fit s aktuálními parametry zadanými do jednotlivých polí.

Obrázek 35 - Uživatelské rozhraní podprogramu Analysis_window.vi.

### Analysis_window.vi - blokový diagram

Blokový diagram využívá WHILE LOOP, ve kterém je CASE STRUCTURE, přepínaná jednotlivými stavy. Na následujícím náhledu je zobrazen stav Analyze s Randlesovým obvodem. Zde je použita STACKED SEQUENCE se dvěma rámci. V prvním je funkce Constrained Nolinear Curve Fit, do které vstupuje pole frekvencí, pole komplexních čísel, pole počátečních parametrů, striktně typová reference s modelem ve VI a cluster s poli omezení parametrů. Výstupem z této funkce je pole s nejlepšími odhadnutými parametry. V dalším rámci se tyto nejlepší parametry spolu s frekvencí přivedou do stejného modelu, který je referencí pro funkci Constrained Nolinear Curve Fit. Tento model vrátí pole impedancí komplexních čísel, z toho reálná a imaginární část, modul a fáze se uloží do druhého clusteru s odhadnutými daty.

Obrázek 36 - Náhled na blokový diagram programu Analysis_window.vi.

## Způsob odhadu parametrů prvků náhradního obvodu

Pro odhad parametrů prvků náhradního obvodu byla použita funkce Constrained Nolinear Curve Fit. Protože parametry součástek bývají v určitém rozsahu, byla pro výsledné parametry použita funkce s omezením (Constrained). Funkce pro odhad parametrů využívá Levenberg-Marquardtův algoritmus k určování takové množiny parametrů, které jsou nejlepší náhradou pro namodelovanou nelineární funkci.  Pro každý náhradní obvod byl vytvořen model jako samostatné VI, které je předáno do funkce odhadu parametrů v podobě striktně typové reference.

Obrázek 37 - Model Randlesova náhradního obvodu v blokovém diagramu.

### Levenberg-Marquardtův algoritmus

Levenber-Marquardtův algoritmus je nejpoužívanějším optimalizačním algoritmem. Tento algoritmus řeší problém, který se nazývá nelineární minimalizace nejmenších čtverců. Funkce, která je třeba minimalizovat, má tvar: [12]

| fx=12j=1mrj2x, | (3.1) |
| --- | --- |

kde x=x1,x2,…,xn je vektor, každý rj je funkce od Rn do R, rj odkazuje na rezidua za předpokladu, že m≥n.

Samotný algoritmus vzniká spojením metody iteračního gradientního sestupu a Gauss-Newtonovy iterační metody. Na základě této kombinace je Levenbergův algoritmus dán následujícím aktualizačním pravidlem:

| xi+1=xi-H+λI-1∇f(xi), | (3.2) |
| --- | --- |

Kde H je Hessova matice určená v bodě xi.

Algoritmus provede aktualizaci podle výše uvedeného pravidla, vyhodnotí se chyba na novém vektoru parametrů. Pokud se chyba v dalším kroku zvýší, tak se vrací o krok zpět a zvýší se λ asi o desetinásobek. Pak se provede znovu aktualizace podle vzorce (3.2). Pokud se chyba v dalším kroku zmenší, pak je krok přijat a λ se sníží na desetinu.

Levenbergův algoritmus měl nevýhodu, že pokud byla hodnota λ velká, vypočtená Hessova matice se vůbec nepoužije. Proto Marquardt nahradil jednotkovou matici I diagonálou Hessovy matice, a tak vzniklo Levenberg-Marquardtovo aktualizační pravidlo: [12]

| xi+1=xi-H+λdiagH-1∇fxi. | (3.3) |
| --- | --- |

### Vyjádření jednotek CPE a Warburgova prvku

Pro korektní uvádění jednotek u speciálních obvodových prvků byly odvozeny správné jednotky ze vzorců popisujících impedance těchto prvků. Jednotky parametru konstantního fázového prvku se odvodí takto. V rovnici (1.22) se nahradí veličiny jednotkami a vyjádří se jednotky pro CPE - Q0:

| Ω=1Q0∙Hzα=1Q0∙1sα→Q0=sΩ∙sα-1=F∙sα-1. | (3.4) |
| --- | --- |

Pro odvození jednotek Warburgova prvku se vezme rovnici (1.24) a vyjádří se jednotky pro Warburgův prvek - σw:

| Ω=σw1s-12→σw=ΩQ0∙1s12=Ω∙s-12. | (3.5) |
| --- | --- |

Dále je možné z parametru pro konstantní fázový prvek vyjádřit reálnou kapacitu. Z parametru Q0 lze pro paralelní zapojení s rezistorem vyjádřit reálnou kapacitu takto:

| RpQ0=τα=RpCα→C=RpQ01αRp. | (3.6) |
| --- | --- |

Reálná vypočítaná kapacita byla přidána k odhadovaným parametrům v aplikaci.

### Experimentální ověření správnosti odhadu parametrů náhradního obvodu

Experimentální ověření správnosti odhadu parametrů náhradního obvodu bylo realizováno pomocí fyzických součástek zapojených do jednoduchého paralelního obvodu. Postupně byl zapojen paralelní obvod z rezistoru o hodnotě 47 kΩ a kondenzátorů o hodnotách 82 pF, 820 pF, 10 nF a 220 nF. Měření byla provedena v rozsahu frekvencích 42 Hz-5 MHz.

Tabulka 4 - Odhad parametrů pro známé hodnoty součástek v obvodu.

| Parametry součástek | Odhadnuté parametry |  |
| --- | --- | --- |
| Rp+C | Rp | C |
| 47 kΩ+82 pF | 47151,2 Ω | 83,9678 pF |
| 47 kΩ+820 pF | 47040 Ω | 728,168 pF |
| 47 kΩ+10 nF | 46767,2 Ω | 9,76539 nF |
| 47 kΩ+220 nF | 45746,3 Ω | 213,171 nF |

Obrázek 38 - Odhadnuté parametry fyzicky realizovaného obvodu s kondenzátorem o kapacitě 82 pF.

### Ověření správnosti odhadu parametrů pomocí komerční aplikace ZView

Pro ověření správnosti odhadu parametrů byla použita komerční aplikace ZView vyvinutá firmou Scribner a experimentálně naměřené impedanční charakteristiky vodného roztoku.  Ke komerční aplikací ZView mi byla jako studentovi poskytnuta licence na 6 měsíců zdarma. Pro ověření Randlesova obvodu byla vybrána data z měření roztoku čisté vody z vodovodu. K měření byly použity větší elektrody vzdálené od sebe 10 mm. Jako náhradní byl vybrán Randlesův obvod složený z dvou rezistorů, CPE a Warburgova prvku. V následující tabulce jsou odhadnuté parametry náhradního obvodu elektrochemického systému sestávajícího se z elektrod a roztoku vody z vodovodu.

| Parametry: | Rs | Rp | Q0 | α | c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z-Spectroscopy | 56,30 Ω | 68,80 Ω | 442,3 pF∙sn-1 | 1 | 240,80 Ω∙s-12 |
| ZView | 57,38 Ω | 67,26 Ω | 465,7 pF∙sn-1 | 1 | 229,82 Ω∙s-12 |

Tabulka 5 - Porovnání odhadnutých parametrů aplikací ZView a Z-Spectroscopy.

Obrázek 39 - Nyquistův diagram měřených impedančních dat a dat získaných simulací elektrické impedance náhradního obvodu s odhadnutými parametry z aplikace Z-Spectroscopy.

Obrázek 40 - Nyquistův diagram měřených impedančních dat a dat získaných simulací elektrické impedance náhradního obvodu s odhadnutými parametry z aplikace ZView.

# Realizovaná měření

Pro ověření funkčnosti aplikace a správnosti odhadu parametrů náhradních obvodů byla na vytvořeném pracovišti realizována měření elektrochemického systému sestávajícího se z elektrod a elektrolytu. Jako elektrolyt byly používány roztoky demineralizované vody a soli a voda z vodovodního řádu. Dále je popsáno vytvořené pracoviště a výroba elektrod.

## Pracoviště pro měření impedancí

Měřicí pracoviště bylo vytvořeno pomocí měřicího přístroje Hioki 3532-50, který byl připojen přes převodník GPIB na USB do notebooku, ve kterém byla spuštěna vytvořená aplikace Z-Spectroscopy. Dále se pracoviště skládá ze dvou elektrod, kde elektrody slouží zároveň jako zdroj proudu i napěťová sonda, kádinky a samotného elektrolytu. Na Obrázek 41 lze vidět blokové schéma pracoviště a na Obrázek 42 je skutečné zapojení pracoviště.

Obrázek 41 - Blokové schéma měřicího pracoviště.

Obrázek 42 - Skutečné zapojení pracoviště.

### GPIB převodník

Jak už bylo zmíněno, k připojení měřicího přístroje byl použit GPIB převodník. GPIB (General Purpose Interface Bus) je standard pro komunikaci mezi měřicími přístroji a ostatními zařízeními. Rozhraní se označuje také jako IEEE-488 a jeho fyzická struktura se skládá celkově z 16 vodičů, kde je 8 datových, 3 handshake a 5 řídicích. Přenos dat přes sběrnici je asynchronní a délka kabelu mezi zařízeními by neměla přesahovat 2 m. [13] Pro spojení této sběrnice s počítačem se používají karty do PCI, nebo převodník z GPIB na USB.

Obrázek 43 - Převodník GPIB na USB.

## Elektrody pro měření impedance roztoků

Měřicí elektrody byly vyříznuty z cuprextitové desky z laminátu o celkové tloušťce 1,535 mm. Větší elektrody mají rozměr 40x40 mm a menší 40x20 mm. K elektrodám byly připájeny vodiče pro připojení k měřicímu přístroji.

Obrázek 44 - Vyrobené elektrody z cuprextitu.

### Uchycení elektrod

Uchycení elektrod v požadované vzdálenosti od sebe bylo vytištěno na 3D tiskárně. Modely byly vytvořeny v 3D CAD softwaru SOLIDWORKS. Vzdálenosti mezi elektrodami jsou 10 mm, 20 mm, 30 mm a 40 mm.

Obrázek 45 - Modely uchycení elektrod ve vzdálenosti 10 mm a 20 mm od sebe.

Obrázek 46 - Uchycení větších elektrod ve vzdálenosti 10 mm od sebe.

## Měření roztoků demineralizované vody a soli

Všechna měření byla prováděna v rozsahu frekvencí 42 Hz až 4,2 MHz a bylo nastaveno 10 měření na dekádu. Maximální frekvence měření byla sice nastavena 5 MHz, ale kvůli nastavení počtu měření na dekádu byla reálná maximální frekvence měření 4,2 MHz.

### Měření s velmi nízkou koncentrací soli

V tomto měření byla zjišťována změna parametrů roztoku demineralizované vody s přidáváním jednotlivých krystalů soli. Krystalky soli byly experimentálně zváženy na laboratorní váze. I takto malé zvýšení obsahu soli v demineralizované vodě bylo pozorovatelné na parametrech. Hmotnostní koncentrace byla velice malá, a proto byla vyjádřena v ppm (1 částice na milion) s použitím hustoty vodného roztoku rovnou 1 kg/l.  Měření bylo provedeno s elektrodami 40x40 mm ve vzdálenosti 10 mm od sebe.

Tabulka 6 - Odhadnuté parametry z aplikace Z-Spectroscopy pro velmi nízké koncentrace soli.

| koncentrace | koncentrace | Rs | Rp | Q0 | α | σw |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mg/175 ml | ppm | Ω | Ω | F·sα-1 | - | Ω·s(-1/2) |
| 0 | 0,00 | 32,63 | 31302,00 | 1,586E-10 | 0,997 | 2,757E-05 |
| 1 | 5,71 | 1,62 | 3629,15 | 1,544E-10 | 1,000 | 4,129E-05 |
| 2 | 11,43 | 7,97 | 1777,53 | 1,562E-10 | 1,000 | 5,740E-05 |
| 3 | 17,14 | 0,00 | 1207,87 | 1,540E-10 | 1,000 | 6,442E-05 |
| 4 | 22,86 | 0,00 | 917,33 | 1,530E-10 | 1,000 | 6,784E-05 |
| 5 | 28,57 | 0,55 | 773,69 | 1,545E-10 | 1,000 | 7,350E-05 |
| 6 | 34,29 | 1,48 | 613,45 | 1,557E-10 | 1,000 | 8,422E-05 |
| 7 | 40,00 | 3,56 | 524,34 | 1,573E-10 | 1,000 | 8,668E-05 |
| 8 | 45,71 | 7,06 | 437,86 | 1,597E-10 | 1,000 | 9,418E-05 |
| 9 | 51,43 | 6,66 | 363,00 | 1,607E-10 | 1,000 | 9,834E-05 |
| 10 | 57,14 | 7,08 | 323,98 | 1,643E-10 | 1,000 | 1,063E-04 |
| 11 | 62,86 | 10,27 | 273,43 | 1,648E-10 | 1,000 | 1,073E-04 |
| 12 | 68,57 | 9,68 | 245,87 | 1,634E-10 | 1,000 | 1,114E-04 |
| 13 | 74,29 | 12,86 | 215,96 | 1,670E-10 | 1,000 | 1,150E-04 |
| 14 | 80,00 | 9,79 | 187,40 | 1,627E-10 | 1,000 | 1,173E-04 |

Obrázek 47 - Nyquistovy diagramy pro nulovou a nenulovou koncentraci roztoku NaCl.

Obrázek 48 - Nyquistovy diagramy pro různé koncentrace roztoku NaCl.

Obrázek 49 - Závislost paralelního odporu mezi elektrodami na koncentraci roztoku NaCl.

Toto měření ukázalo, že paralelní kapacita (kapacita dvouvrstvy) se s koncentrací téměř neměnila, oproti tomu paralelní odpor (odpor přenosu náboje) roztoku velmi rychle klesal. Parametr Warburgova prvku σw se při zvyšující se koncentraci roztoku zvětšoval. Všechna tato měření s použitím demineralizované vody bylo obtížné provádět, jelikož při jakémkoliv kontaktu s roztokem se velmi rychle měnily jeho parametry. Příprava roztoku probíhala tak, že jednotlivé krystalky soli byly přidávány do roztoku a ten byl promícháván samotnými elektrodami, aby nedošlo ke kontaminaci roztoku jiným cizím předmětem.

### Měření s větší koncentrací soli

V tomto měření bylo cílem vykreslit Nyquistovy diagramy v závislosti na různé koncentrace soli. Roztoky z demineralizované vody a soli byly namíchány v koncentracích 0,25 %, 0,5 %, 1 %, 2 % a 5 %. Následující měření bylo provedeno s velkými elektrodami 40x40 mm ve vzdálenosti 10 mm od sebe.

Obrázek 50 - Nyquistovy diagramy pro různé koncentrace soli.

Z grafu lze vidět klesající reálnou část impedance s rostoucí koncentrací soli. Imaginární složka impedance rostla od záporných hodnot a při vysokých frekvencích se dostala do kladných. Z těchto naměřených dat bylo obtížné odhadnout parametry náhradního obvodu.

## Měření bez elektrolytu

V tomto experimentálním měření, které bylo provedeno s velkými elektrodami ve vzdálenosti 10 mm od sebe a bez elektrolytu, byla vypočítána možná permitivita vzduchu.

Obrázek 51 - Nyquistův diagram měření elektrod bez elektrolytu a simulovaný obvod z odhadnutých náhradních parametrů.

Pro odhad parametrů byl vybrán obvod CPE s paralelním rezistorem.

Tabulka 7 - Odhadnuté parametry pro měření elektrod bez elektrolytu.

| Vzdálenost elektrod - d | Plocha elektrod - S | Rp | Q0 | α | C | εr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m | m2 | Ω | F·sα-1 | - | F | F·m-1 |
| 0,01 | 0,0016 | 1,62E+07 | 1,538E-12 | 0,930 | 1,531E-12 | 1,081 |

Z rovnice (4.1) pro výpočet kapacity deskového kondenzátoru můžeme vypočítat relativní permitivitu vzduchu. Permitivita vakua je: ϵ0=8,854∙1012 F·m-1.

| C=ϵ0ϵr∙Sd | (4.1) |
| --- | --- |
| ϵr=C∙dϵ0∙S=1,531∙10-12∙0,018,854∙1012∙0,0016=1,081 |  |

Vypočítaná relativní permitivita vzduchu z experimentálně změřených dat vyšla 1,081. Tato hodnota se velmi blíží tabulkové hodnotě, kde skutečná ϵrs=1,00054.

## Měření impedance s vodou z vodovodu

V tomto měření bylo cílem vykreslit Nyquistovy diagramy elektrochemického systému s vodou z vodovodu v závislosti na vzdálenosti elektrod a pokusit se odhadnout parametry náhradního Randlesova obvodu. Tato měření byla prováděna s malou a velkou elektrodou v různých vzdálenostech od sebe. Malá elektroda s rozměry 40x20 mm a velká s rozměry 40x40 mm. Vzdálenosti mezi elektrodami se měnily od 10 mm do 40 mm.

Tabulka 8 - Odhadnuté parametry z aplikace Z-Spectroscopy pro vodu z vodovodu.

| Vzdálenost elektrod - d | Plocha elektrod - S | Rs | Rp | Q0 | α | σw |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m | m2 | Ω | Ω | F·sα-1 | - | Ω·s(-1/2) |
| 0,01 | 0,0016 | 57,89 | 67,25 | 4,627E-10 | 1,000 | 2,408E-04 |
| 0,02 | 0,0016 | 77,52 | 127,32 | 2,292E-10 | 1,000 | 2,003E-04 |
| 0,03 | 0,0016 | 87,27 | 175,71 | 1,624E-10 | 1,000 | 1,850E-04 |
| 0,04 | 0,0016 | 92,30 | 228,66 | 1,192E-10 | 1,000 | 1,711E-04 |
| 0,01 | 0,0008 | 58,24 | 175,26 | 1,508E-10 | 1,000 | 9,971E-05 |
| 0,02 | 0,0008 | 106,35 | 248,18 | 1,268E-10 | 1,000 | 8,958E-05 |
| 0,03 | 0,0008 | 114,03 | 341,52 | 9,218E-11 | 1,000 | 8,423E-05 |
| 0,04 | 0,0008 | 98,51 | 415,26 | 7,105E-11 | 1,000 | 7,876E-05 |

Obrázek 52 - Nyquistovy diagramy pro velké elektrody s různými vzdálenostmi od sebe.

Obrázek 53 - Nyquistovy diagramy pro malé elektrody s různými vzdálenostmi od sebe.

Jelikož se měnili vzdálenosti a rozměry elektrod, měnili se výrazně i odhadnuté parametry náhradních obvodů. Když porovnáme hodnoty Rp (odpor přenosu náboje), tak lze říct, že s poloviční plochou elektrod je odpor dvojnásobný. Ostatní parametry nelze kvůli různým rozměrům elektrod srovnávat. Jak je vidět průběhy Nyquistových diagramů nejsou úplně srovnatelné s teoretické průběhy, protože měření bylo omezeno maximální frekvencí 5 MHz měřicího přístroje Hioki 3532-50.

# Závěr

V rámci mé bakalářské práce jsem zpracoval způsoby zápisu impedance a vhodné vyjádření impedancí ve frekvenčních charakteristikách, ať už v komplexní rovině, tak i v logaritmických souřadnicích.

Popsal jsem základní rozdíly mezi rezistorem a elektrochemickým článkem a jejich odlišné chování. Elektrochemický systém jsem rozdělil na jednotlivé části a každou z nich popsal.

Dále jsem popsal základní prvky elektrických náhradních obvodů od jednoduchých prvků (rezistoru) až po speciální modely (Warburgovu impedanci a CPE), které popisují dvouvrstvou kapacitu, které vzniká na rozhraní elektroda-elektrolyt. U každého prvku jsem uvedl typickou závislost impedance na frekvenci v Nyquistově diagramu. Z těchto prvků lze sestavit tzv. Randlesův obvod, který je nejtypičtější náhradou elektrochemického systému s elektrodami a vodným roztokem. Pro tento obvod jsem vykreslil jeho frekvenční charakteristiky a z Nyquistova diagramu ukázal, jak lze odhadnout parametry jednotlivých prvků náhradního obvodu.

Byly popsány metody a analýzy, které se používají k měření impedance. Uvedl jsem základní specifikace pro impedanční analyzátory dostupné v laboratoři a následně zvolil LRC metr Hioki 3532-50, pro realizaci měření impedance v rámci této práce.

Praktická realizace bakalářské práce se zaměřila na vývoj aplikace Z-Spectroscopy v prostředí LabVIEW pro impedanční spektroskopii. Tato aplikace umožňuje automatické měření impedancí v nastaveném rozsahu frekvencí, a také analýzu těchto dat. Je určena pro měření s LRC metrem Hioki 3532-50, avšak je schopna zobrazovat a analyzovat i jiná data importovaná do aplikace. Uživatel si může vykreslovat naměřená data ve třech různých typech grafů a následně je analyzovat.

Analýza naměřených dat spočívá v odhadu parametrů náhradního obvodu pomocí Levenberg-Marquardtova algoritmu. Při provedených měřeních vodovodní vody a roztoku demineralizované vody s velmi malou koncentrací soli byl Randlesův obvod dostatečnou náhradou měřených dat. Funkčnost aplikace byla ověřena pomocí komerčně dostupné aplikace ZView a potvrdila správnost implementace metody pro odhad parametrů a následné vykreslování frekvenčních charakteristik simulovaných náhradních obvodů.

Jako případné vylepšení aplikace by mohlo být zlepšení odhadu počátečních parametrů pro analýzu parametrů náhradních obvodů a možná kompatibilita s dalšími měřicími přístroji. Další zajímavé vylepšení by bylo rozšíření výběru nebo vlastní návrh náhradního obvodu pro analýzu měřených dat.

Literatura

BARSOUKOV, Evgenij a J. Ross MACDONALD. Impedance Spectroscopy: Theory, Experiment and Applications. 3rd edition. New Jersey, US: John Wiley, 2018. ISBN 9781119333173.

ORAZEM, M. E. a B. TRIBOLLET. Electrochemical Impedance Spectroscopy [online]. New Jersey, USA: John Wiley, 2008, 533 s. ISBN 9780470381588.

HUANG, Jun. Diffusion impedance of electroactive materials, electrolytic solutions and porous electrodes: Warburg impedance and beyond. Electrochimica Acta. 2018, 2018(281), 170-188. ISSN 0013-4686.

LACEY, Matt. Electrochemical Impedance Spectroscopy. [online]. [cit. 2021-12-29]. Dostupné z: http://lacey.se/science/eis/

LASIA, Andrzej. Electrochemical Impedance Spectroscopy and its Applications. Modern Aspects of Electrochemistry. 32. Boston, USA: Springer, 2002, s. 143-248. ISBN 978-0-306-46916-9.

BRETT, Christopher M. A. a Ana M. O. BRETT. ELECTROCHEMISTRY Principles, Methods, and Applications. 1993. New York: Oxford University Press, 1993. ISBN 0-19-855388-9.

PETERSON, Pete. Explaining a Constant Phase Element (CPE). Research Solutions & Resources LLC [online]. Fernandina Beach, USA, 2014 [cit. 2021-12-30]. Dostupné z: http://consultrsr.net/resources/eis/cpe2.htm

Component measuring instruments LCR HiTESTER 3532-50 [online]. Ueda (Nagano), Japan: Hioki, 2015 [cit. 2022-05-02]. Dostupné z: https://www.hioki.com/download/32930

Wayne Kerr Electronics Products - 6500B series Impedance Analyzer [online]. Bognor Regis, UK, 2016 [cit. 2021-12-31]. Dostupné z: https://www.waynekerrtest.com/products_detail.php?indexs=4

DUSING, Steven. DMC LabVIEW UI Suite: Blog [online]. 2016-11-23 [cit. 2022-05-03]. Dostupné z: https://www.dmcinfo.com/latest-thinking/blog/id/9339/dmc-labview-ui-suite

KODOSKY, JEFFREY. LabVIEW. Proc. ACM Program. Lang. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, June 2020, 2020(HOPL), 1-54. Dostupné z: doi:10.1145/3386328

RANGANATHAN, Ananth. The levenberg-marquardt algorithm. Tutoral on LM algorithm, 2004, 11.1: 101-110.

LUFT, Mirosław, Radosław CIOĆ a Daniel PIETRUSZCZAK. Integrated measurement system based on the IEEE-488 bus. 2012 ELEKTRO. 2012, 323-326. Dostupné z: doi:10.1109/ELEKTRO.2012.6225613

Seznam symbolů a zkratek

Zkratky:

EIS	elektrochemická impedanční spektroskopie

CPE	konstantní fázový prvek

IUPAC	mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii

IHP	vnitřní Helmholtzova rovina

OHP	vnější Helmholtzova rovina

PSD	fázově citlivá detekce

FFT	rychlá Fourierova transformace

Symboly:

U	napětí	(V)

I	proud	(A)

R	odpor	(Ω)

Ẑ	komplexní impedance	(Ω)

Z‘	reálná část impedance	(Ω)

Zr 	reálná část impedance	(Ω)

Z“	imaginární část impedance	(Ω)

Zi	imaginární část impedance	(Ω)

ZW	Warburgova impedance	(Ω)

C	kapacita	(F)

L	indukčnost	(H)

𝜔	úhlová rychlost	(rad∙s-1)

f	frekvence	(Hz)

t	čas	(s)

𝜙	fázový úhel	(°)

j	imaginární jednotka	(-)

Q0	parametr pro CPE	(F∙s(α-1))

τ		časová konstanta	(s)

α	parametr pro exponent u CPE	(-)

σw	Warburgův koeficient	(Ω/s)

ϵr	relativní permitivita	(-)

ϵ0	permitivita vakua	(F∙m-1)

DOx	difuzní koeficient pro oxidaci	(m2∙s-1)

DRe	difuzní koeficient pro redukci	(m2∙s-1)

Seznam příloh

Na přiložené SD kartě se nachází 3 složky:

- Složka Dokument s textem práce v pdf.

- Složka Aplikace s daty aplikací a se spustitelným .exe souborem.

- Složka Naměřená data se všemi naměřeným daty ve formátu .xls a vyhodnocenými daty v excelu.