Příloha 1 - Měřicí report TRAC-CAL

Info stroje:

| Stroj: | MCV754 |
| --- | --- |
| Výrobní číslo.: |  |
| Machine volume [X] [Y] [Z] [mm] | [0 - 754] [0 - 500] [-550 - 0] |
| Machine volume [X / Y / Z] [mm] | [754 / 500 / 550] |
| Kinematic order | XYZ |
| Koeficient roztažnosti odměřování X: | 11.7 µm/(m*K) |
| Koeficient roztažnosti odměřován Y: | 11.7 µm/(m*K) |
| Koeficient roztažnosti odměřován Z: | 11.7 µm/(m*K) |
| Datum zkoušky: | 08-Apr-2014 |
| Zkoušející: | Pavel Maly |
| Společnost: | UVSSR |
| Oddělení: |  |
| Komentáře: |  |

Konzolová frézka

Model nejistoty TRACER/TRACKER:

| Serial No. Tracer |  |
| --- | --- |
| Statická nejistota: | 0.2 µm (k=2) |
| Závislá délka (náhodná): | 0.2 µm/m (k=2) |
| Závislá délka (systematická): | 0.2 µm/m (k=2) |
| Nejistota posunu reflektoru: | 0 mm |

Software Info:

| Software: | Trac-Cal |
| --- | --- |
| Version (measurement): | V26.28.2013-07-12 |
| Version (report): | V26.44.2014-02-04 |
| Method of calculation: | Model FRB |

1. Měření, Pozice1

|  | X [mm] | Y [mm] | Z [mm] | Inklinace [°] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Měření polohy Traceru | -135.7264 | 73.1232 | -355.7366 | 0 |
| Ofset reflektoru | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |

2. Měření, Pozice2

|  | X [mm] | Y [mm] | Z [mm] | Inklinace [°] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Měření polohy Traceru | -133.8722 | 350.0805 | -355.7559 | 0 |
| Ofset reflektoru | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |

3. Měření, Pozice3

|  | X [mm] | Y [mm] | Z [mm] | Inklinace [°] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Měření polohy Traceru | 841.6105 | 77.2918 | -218.1089 | 20 |
| Ofset reflektoru | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |

4. Měření, Pozice4

|  | X [mm] | Y [mm] | Z [mm] | Inklinace [°] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Měření polohy Traceru | 843.4725 | 310.8556 | -218.1054 | 20 |
| Ofset reflektoru | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |

5. Měření, Pozice5

|  | X [mm] | Y [mm] | Z [mm] | Inklinace [°] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Měření polohy Traceru | 813.5684 | 304.5058 | -226.0209 | 0 |
| Ofset reflektoru | 0.0 | -130.0 | 90.0 | --- |

6. Měření, Pozice6

|  | X [mm] | Y [mm] | Z [mm] | Inklinace [°] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Měření polohy Traceru | -124.5121 | 81.5511 | -260.2383 | 0 |
| Ofset reflektoru | 130.0 | 0.0 | 90.0 | --- |

Summary - Nejistoty

Parametry odchylek (k=2):

| Group | Parameter | Deviation (range) |  | Umax (95%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Position | EXX | 33.7 µm |  | 0.2 µm |  |
|  | EYY | 14.9 µm |  | 0.3 µm |  |
|  | EZZ | 10.6 µm |  | 0.5 µm |  |
| Straightness | EYX | 4.1 µm |  | 0.5 µm |  |
|  | EZX | 9.2 µm |  | 0.5 µm |  |
|  | EXY | 3.4 µm |  | 0.1 µm |  |
|  | EZY | 2.3 µm |  | 0.2 µm |  |
|  | EXZ | 12.0 µm |  | 0.1 µm |  |
|  | EYZ | 1.4 µm |  | 0.1 µm |  |
| Pitch / Yaw / Roll | EAX | 21.1 micro rad | 4.3 " | 1.6 micro rad | 0.3 " |
|  | EBX | 58.3 micro rad | 12.0 " | 0.6 micro rad | 0.1 " |
|  | ECX | 27.6 micro rad | 5.7 " | 0.5 micro rad | 0.1 " |
|  | EAY | 14.3 micro rad | 2.9 " | 1.1 micro rad | 0.2 " |
|  | EBY | 15.8 micro rad | 3.3 " | 0.4 micro rad | 0.1 " |
|  | ECY | 30.6 micro rad | 6.3 " | 1.7 micro rad | 0.3 " |
|  | EAZ | 35.6 micro rad | 7.3 " | 1.9 micro rad | 0.4 " |
|  | EBZ | 20.5 micro rad | 4.2 " | 2.7 micro rad | 0.6 " |
|  | ECZ | 34.6 micro rad | 7.1 " | 2.1 micro rad | 0.4 " |
| Squareness | C0Y | 30.6 micro rad | 6.3 " | 0.4 micro rad | 0.1 " |
|  | B0Z | 90.9 micro rad | 18.7 " | 0.5 micro rad | 0.1 " |
|  | A0Z | -17.8 micro rad | -3.7 " | 0.5 micro rad | 0.1 " |

Odchylky polohy:

Odchylky přímosti:

Pitch / Yaw / Roll: