## delta R1
Info
Zapojenie a jumpre na doske LTZ1000 sú v základnom stave.
Odstránený je akurát jumper Y1 (JP15) a namiesto neho je vývod do karty relatkovej na jumper Y1.
Na karte relatkovej sa zapína a vypína relé Y1 (ch. 25) a zisťuje sa zmena napätia na výstupe
Zapnuté relé znamená skratovanie rezistoru Y1 na doske LTZ1000
Jedno priemerovanie trvá asi 4,4 sekundy (jedno meranie na rozsahu 8,5 miest)
1. doska | [7 empty] | 2. doska | [7 empty] | 3. doska
| R1 = 127 R | R1 + Y1 = 127 + 1,2 | R1 = 127 R | R1 + Y1 = 127 + 1,2 |  |  | dV/dR |  | R1 = 127 R | R1 + Y1 = 127 + 1,2 | R1 = 127 R | R1 + Y1 = 127 + 1,2 |  |  | dV/dR |  | R1 = 127 R | R1 + Y1 = 127 + 1,2 | R1 = 127 R | R1 + Y1 = 127 + 1,2 |  |  | dV/dR
# | Uref [V] | Uref [V] | drift Uref [µV] | delta Uref [µV] | delta Uref [ppm] | dR [ppm] | ppm/ppm | # | Uref [V] | Uref [V] | drift Uref [µV] | delta Uref [µV] | delta Uref [ppm] | dR [ppm] | ppm/ppm | # | Uref [V] | Uref [V] | drift Uref [µV] | delta Uref [µV] | delta Uref [ppm] | dR [ppm] | ppm/ppm
1 | 7.1281 | 7.128 | 0 | -80.6 | -11.3074 | 9182 | -0.12315 | 1 | 7.1517 | 7.1516 | 0 | -75.4 | -10.543 | 9254 | -0.11393 | 1 | 7.1433 | 7.1432 | 0 | -72.9 | -10.2053 | 9214 | -0.11076
2 | 7.1281 | 7.128 | -0.9 | -76.8 | -10.7743 | 9182 | -0.11734 | 2 | 7.1517 | 7.1516 | 3.3 | -73.4 | -10.2633 | 9254 | -0.11091 | 2 | 7.1433 | 7.1432 | 1.4 | -72.9 | -10.2053 | 9214 | -0.11076
3 | 7.1281 | 7.128 | -8.1 | -64.4 | -9.0347 | 9182 | -0.098396 | 3 | 7.1517 | 7.1516 | 2.8 | -79.6 | -11.1302 | 9254 | -0.12028 | 3 | 7.1433 | 7.1432 | -1.4 | -72.5 | -10.1493 | 9214 | -0.11015
4 | 7.1281 | 7.128 | -2.4 | -66.7 | -9.3573 | 9182 | -0.10191 | 4 | 7.1517 | 7.1516 | 7.6 | -83 | -11.6057 | 9254 | -0.12541 | 4 | 7.1433 | 7.1432 | -4.3 | -72.9 | -10.2053 | 9214 | -0.11076
5 | 7.1281 | 7.128 | 1.4 | -77.2 | -10.8304 | 9182 | -0.11795 | 5 | 7.1517 | 7.1516 | 5.7 | -78.7 | -11.0044 | 9254 | -0.11892 | 5 | 7.1433 | 7.1432 | -9.5 | -75.4 | -10.5553 | 9214 | -0.11456
6 | 7.1281 | 7.128 | -6.7 | -67.7 | -9.4976 | 9182 | -0.10344 | 6 | 7.1517 | 7.1516 | 9.5 | -80.6 | -11.2701 | 9254 | -0.12179 | 6 | 7.1433 | 7.1432 | -10.5 | -64.4 | -9.0154 | 9214 | -0.097845
7 | 7.1281 | 7.128 | 2.9 | -69.7 | -9.7782 | 9182 | -0.10649 | 7 | 7.1517 | 7.1516 | 5.7 | -72 | -10.0676 | 9254 | -0.10879 | 7 | 7.1433 | 7.1432 | -0.5 | -71.5 | -10.0094 | 9214 | -0.10863
8 | 7.1281 | 7.128 | -3.8 | -67.2 | -9.4275 | 9182 | -0.10267 | 8 | 7.1517 | 7.1516 | 3.3 | -76.8 | -10.7387 | 9254 | -0.11604 | 8 | 7.1433 | 7.1432 | -3.3 | -70.1 | -9.8134 | 9214 | -0.1065
9 | 7.1281 | 7.128 | 0 | -68.2 | -9.5678 | 9182 | -0.1042 | 9 | 7.1517 | 7.1516 | 2.3 | -73.4 | -10.2633 | 9254 | -0.11091 | 9 | 7.1433 | 7.1432 | -1.9 | -70.1 | -9.8134 | 9214 | -0.1065
10 | 7.1281 | 7.128 | -0.5 | -68.2 | -9.5678 | 9182 | -0.1042 | 10 | 7.1517 | 7.1516 | 5.7 | -76.3 | -10.6688 | 9254 | -0.11529 | 10 | 7.1433 | 7.1432 | -1.9 | -72.5 | -10.1493 | 9214 | -0.11015
11 | 7.1281 | 7.128 | 2.4 | -73 | -10.2412 | 9182 | -0.11154 | 11 | 7.1517 | 7.1516 | 6.2 | -74.9 | -10.4731 | 9254 | -0.11317 | 11 | 7.1433 | 7.1432 | 1.4 | -81 | -11.3393 | 9214 | -0.12307
12 | 7.1281 | 7.128 | 3.8 | -73.4 | -10.2973 | 9182 | -0.11215 | 12 | 7.1517 | 7.1516 | 7.1 | -77.7 | -10.8646 | 9254 | -0.1174 | 12 | 7.1433 | 7.1432 | -10 | -70.6 | -9.8834 | 9214 | -0.10726
13 | 7.1281 | 7.128 | 0.5 | -72 | -10.1009 | 9182 | -0.11001 | 13 | 7.1517 | 7.1516 | 9 | -74.4 | -10.4031 | 9254 | -0.11242 | 13 | 7.1433 | 7.1432 | -7.1 | -65.8 | -9.2114 | 9214 | -0.099972
14 | 7.1281 | 7.128 | 3.3 | -69.1 | -9.694 | 9182 | -0.10558 | 14 | 7.1517 | 7.1516 | 5.2 | -71.5 | -9.9976 | 9254 | -0.10804 | 14 | 7.1433 | 7.1432 | -0.9 | -73 | -10.2193 | 9214 | -0.11091
15 | 7.1281 | 7.128 | 1.9 | -69.6 | -9.7642 | 9182 | -0.10634 | 15 | 7.1517 | 7.1516 | 9.5 | -76.3 | -10.6688 | 9254 | -0.11529 | 15 | 7.1433 | 7.1432 | -3.3 | -78.2 | -10.9473 | 9214 | -0.11881
|  |  | priemer | -70.92 | -9.9494 | 9182 | -0.10836 |  |  |  |  | -76.2667 | -10.6642 | 9254 | -0.11524 |  |  |  |  | -72.2533 | -10.1148 | 9214 | -0.10978
dáta z meraní
[9 empty] | dáta z meraní | [7 empty] | Time - Plot 0 | Amplitude - Plot 0
| dáta z meraní | [7 empty] | Time - Plot 0 | Amplitude - Plot 0 | [6 empty] | 0 | 7.1433
| Time - Plot 0 | Amplitude - Plot 0 | [6 empty] | 0 | 7.1517 | [6 empty] | 1 | 7.1433
| 0 | 7.1281 | [6 empty] | 1 | 7.1517 | [6 empty] | 2 | 7.1433
| 1 | 7.1281 | [6 empty] | 2 | 7.1517 | [6 empty] | 3 | 7.1433
| 2 | 7.1281 | [6 empty] | 3 | 7.1517 | [6 empty] | 4 | 7.1433
| 3 | 7.1281 | [6 empty] | 4 | 7.1517 | [6 empty] | 5 | 7.1433
| 4 | 7.1281 | [6 empty] | 5 | 7.1517 | [6 empty] | 6 | 7.1433
| 5 | 7.1281 | [6 empty] | 6 | 7.1517 | [6 empty] | 7 | 7.1433
| 6 | 7.1281 | [6 empty] | 7 | 7.1517 | [6 empty] | 8 | 7.1433
| 7 | 7.1281 | [6 empty] | 8 | 7.1517 | [6 empty] | 9 | 7.1433
| 8 | 7.1281 | [6 empty] | 9 | 7.1517 | [6 empty] | 10 | 7.1433
| 9 | 7.1281 | [6 empty] | 10 | 7.1517 | [6 empty] | 11 | 7.1433
| 10 | 7.1281 | [6 empty] | 11 | 7.1517 | [6 empty] | 12 | 7.1433
| 11 | 7.1281 | [6 empty] | 12 | 7.1517 | [6 empty] | 13 | 7.1433
| 12 | 7.1281 | [6 empty] | 13 | 7.1516 | [6 empty] | 14 | 7.1433
| 13 | 7.1281 | [6 empty] | 14 | 7.1516 | [6 empty] | 15 | 7.1432
| 14 | 7.1281 | [6 empty] | 15 | 7.1516 | [6 empty] | 16 | 7.1432
| 15 | 7.1281 | [6 empty] | 16 | 7.1516 | [6 empty] | 17 | 7.1432
| 16 | 7.1281 | [6 empty] | 17 | 7.1516 | [6 empty] | 18 | 7.1432
| 17 | 7.1281 | [6 empty] | 18 | 7.1516 | [6 empty] | 19 | 7.1432
| 18 | 7.1281 | [6 empty] | 19 | 7.1516 | [6 empty] | 20 | 7.1432
| 19 | 7.128 | [6 empty] | 20 | 7.1516 | [6 empty] | 21 | 7.1432
| 20 | 7.128 | [6 empty] | 21 | 7.1517 | [6 empty] | 22 | 7.1432
| 21 | 7.128 | [6 empty] | 22 | 7.1517 | [6 empty] | 23 | 7.1432
| 22 | 7.128 | [6 empty] | 23 | 7.1517 | [6 empty] | 24 | 7.1432
| 23 | 7.128 | [6 empty] | 24 | 7.1517 | [6 empty] | 25 | 7.1433
| 24 | 7.128 | [6 empty] | 25 | 7.1517 | [6 empty] | 26 | 7.1433
| 25 | 7.128 | [6 empty] | 26 | 7.1517 | [6 empty] | 27 | 7.1433
| 26 | 7.128 | [6 empty] | 27 | 7.1517 | [6 empty] | 28 | 7.1433
| 27 | 7.128 | [6 empty] | 28 | 7.1517 | [6 empty] | 29 | 7.1433
| 28 | 7.128 | [6 empty] | 29 | 7.1516 | [6 empty] | 30 | 7.1433
| 29 | 7.128 | [6 empty] | 30 | 7.1516 | [6 empty] | 31 | 7.1433
| 30 | 7.128 | [6 empty] | 31 | 7.1516 | [6 empty] | 32 | 7.1433
| 31 | 7.128 | [6 empty] | 32 | 7.1516 | [6 empty] | 33 | 7.1433
| 32 | 7.1281 | [6 empty] | 33 | 7.1516 | [6 empty] | 34 | 7.1433
| 33 | 7.1281 | [6 empty] | 34 | 7.1516 | [6 empty] | 35 | 7.1433
| 34 | 7.1281 | [6 empty] | 35 | 7.1516 | [6 empty] | 36 | 7.1432
| 35 | 7.1281 | [6 empty] | 36 | 7.1516 | [6 empty] | 37 | 7.1433
| 36 | 7.1281 | [6 empty] | 37 | 7.1517 | [6 empty] | 38 | 7.1432
| 37 | 7.1281 | [6 empty] | 38 | 7.1517 | [6 empty] | 39 | 7.1432
| 38 | 7.1281 | [6 empty] | 39 | 7.1517 | [6 empty] | 40 | 7.1432
| 39 | 7.1281 | [6 empty] | 40 | 7.1517 | [6 empty] | 41 | 7.1432
| 40 | 7.1281 | [6 empty] | 41 | 7.1517 | [6 empty] | 42 | 7.1432
| 41 | 7.1281 | [6 empty] | 42 | 7.1517 | [6 empty] | 43 | 7.1432
| 42 | 7.1281 | [6 empty] | 43 | 7.1517 | [6 empty] | 44 | 7.1432
| 43 | 7.1281 | [6 empty] | 44 | 7.1517 | [6 empty] | 45 | 7.1433
| 44 | 7.1281 | [6 empty] | 45 | 7.1516 | [6 empty] | 46 | 7.1433
| 45 | 7.1281 | [6 empty] | 46 | 7.1516 | [6 empty] | 47 | 7.1433
| 46 | 7.1281 | [6 empty] | 47 | 7.1516 | [6 empty] | 48 | 7.1433
| 47 | 7.128 | [6 empty] | 48 | 7.1516 | [6 empty] | 49 | 7.1433
| 48 | 7.128 | [6 empty] | 49 | 7.1516 | [6 empty] | 50 | 7.1433
| 49 | 7.128 | [6 empty] | 50 | 7.1516 | [6 empty] | 51 | 7.1433
| 50 | 7.128 | [6 empty] | 51 | 7.1516 | [6 empty] | 52 | 7.1433
| 51 | 7.128 | [6 empty] | 52 | 7.1516 | [6 empty] | 53 | 7.1433
| 52 | 7.128 | [6 empty] | 53 | 7.1517 | [6 empty] | 54 | 7.1433
| 53 | 7.128 | [6 empty] | 54 | 7.1517 | [6 empty] | 55 | 7.1433
| 54 | 7.128 | [6 empty] | 55 | 7.1517 | [6 empty] | 56 | 7.1433
| 55 | 7.128 | [6 empty] | 56 | 7.1517 | [6 empty] | 57 | 7.1433
| 56 | 7.128 | [6 empty] | 57 | 7.1517 | [6 empty] | 58 | 7.1432
| 57 | 7.128 | [6 empty] | 58 | 7.1517 | [6 empty] | 59 | 7.1432
| 58 | 7.1281 | [6 empty] | 59 | 7.1517 | [6 empty] | 60 | 7.1433
| 59 | 7.1281 | [6 empty] | 60 | 7.1517 | [6 empty] | 61 | 7.1433
| 60 | 7.1281 | [6 empty] | 61 | 7.1517 | [6 empty] | 62 | 7.1433
| 61 | 7.1281 | [6 empty] | 62 | 7.1517 | [6 empty] | 63 | 7.1433
| 62 | 7.1281 | [6 empty] | 63 | 7.1516 | [6 empty] | 64 | 7.1432
| 63 | 7.1281 | [6 empty] | 64 | 7.1516 | [6 empty] | 65 | 7.1432
| 64 | 7.1281 | [6 empty] | 65 | 7.1516 | [6 empty] | 66 | 7.1432
| 65 | 7.1281 | [6 empty] | 66 | 7.1516 | [6 empty] | 67 | 7.1432
| 66 | 7.1281 | [6 empty] | 67 | 7.1516 | [6 empty] | 68 | 7.1432
| 67 | 7.128 | [6 empty] | 68 | 7.1516 | [6 empty] | 69 | 7.1432
| 68 | 7.128 | [6 empty] | 69 | 7.1516 | [6 empty] | 70 | 7.1432
| 69 | 7.128 | [6 empty] | 70 | 7.1516 | [6 empty] | 71 | 7.1432
| 70 | 7.128 | [6 empty] | 71 | 7.1517 | [6 empty] | 72 | 7.1433
| 71 | 7.128 | [6 empty] | 72 | 7.1517 | [6 empty] | 73 | 7.1433
| 72 | 7.128 | [6 empty] | 73 | 7.1517 | [6 empty] | 74 | 7.1433
| 73 | 7.128 | [6 empty] | 74 | 7.1517 | [6 empty] | 75 | 7.1433
| 74 | 7.128 | [6 empty] | 75 | 7.1517 | [6 empty] | 76 | 7.1433
| 75 | 7.128 | [6 empty] | 76 | 7.1517 | [6 empty] | 77 | 7.1433
| 76 | 7.128 | [6 empty] | 77 | 7.1517 | [6 empty] | 78 | 7.1433
| 77 | 7.128 | [6 empty] | 78 | 7.1517 | [6 empty] | 79 | 7.1433
| 78 | 7.128 | [6 empty] | 79 | 7.1516 | [6 empty] | 80 | 7.1433
| 79 | 7.1281 | [6 empty] | 80 | 7.1516 | [6 empty] | 81 | 7.1433
| 80 | 7.1281 | [6 empty] | 81 | 7.1516 | [6 empty] | 82 | 7.1432
| 81 | 7.1281 | [6 empty] | 82 | 7.1516 | [6 empty] | 83 | 7.1432
| 82 | 7.1281 | [6 empty] | 83 | 7.1516 | [6 empty] | 84 | 7.1432
| 83 | 7.1281 | [6 empty] | 84 | 7.1516 | [6 empty] | 85 | 7.1432
| 84 | 7.1281 | [6 empty] | 85 | 7.1516 | [6 empty] | 86 | 7.1432
| 85 | 7.1281 | [6 empty] | 86 | 7.1516 | [6 empty] | 87 | 7.1432
| 86 | 7.1281 | [6 empty] | 87 | 7.1517 | [6 empty] | 88 | 7.1432
| 87 | 7.128 | [6 empty] | 88 | 7.1517 | [6 empty] | 89 | 7.1433
| 88 | 7.128 | [6 empty] | 89 | 7.1517 | [6 empty] | 90 | 7.1433
| 89 | 7.128 | [6 empty] | 90 | 7.1517 | [6 empty] | 91 | 7.1433
| 90 | 7.128 | [6 empty] | 91 | 7.1517 | [6 empty] | 92 | 7.1433
| 91 | 7.128 | [6 empty] | 92 | 7.1517 | [6 empty] | 93 | 7.1433
| 92 | 7.128 | [6 empty] | 93 | 7.1517 | [6 empty] | 94 | 7.1433
| 93 | 7.128 | [6 empty] | 94 | 7.1517 | [6 empty] | 95 | 7.1433
| 94 | 7.128 | [6 empty] | 95 | 7.1517 | [6 empty] | 96 | 7.1433
| 95 | 7.128 | [6 empty] | 96 | 7.1517 | [6 empty] | 97 | 7.1433
| 96 | 7.128 | [6 empty] | 97 | 7.1516 | [6 empty] | 98 | 7.1433
| 97 | 7.1281 | [6 empty] | 98 | 7.1516 | [6 empty] | 99 | 7.1432
| 98 | 7.1281 | [6 empty] | 99 | 7.1516 | [6 empty] | 100 | 7.1432
| 99 | 7.1281 | [6 empty] | 100 | 7.1516 | [6 empty] | 101 | 7.1432
| 100 | 7.1281 | [6 empty] | 101 | 7.1516 | [6 empty] | 102 | 7.1432
| 101 | 7.1281 | [6 empty] | 102 | 7.1516 | [6 empty] | 103 | 7.1432
| 102 | 7.1281 | [6 empty] | 103 | 7.1516 | [6 empty] | 104 | 7.1432
| 103 | 7.1281 | [6 empty] | 104 | 7.1516 | [6 empty] | 105 | 7.1432
| 104 | 7.1281 | [6 empty] | 105 | 7.1517 | [6 empty] | 106 | 7.1433
| 105 | 7.1281 | [6 empty] | 106 | 7.1517 | [6 empty] | 107 | 7.1433
| 106 | 7.1281 | [6 empty] | 107 | 7.1517 | [6 empty] | 108 | 7.1433
| 107 | 7.128 | [6 empty] | 108 | 7.1517 | [6 empty] | 109 | 7.1433
| 108 | 7.128 | [6 empty] | 109 | 7.1517 | [6 empty] | 110 | 7.1433
| 109 | 7.128 | [6 empty] | 110 | 7.1517 | [6 empty] | 111 | 7.1433
| 110 | 7.128 | [6 empty] | 111 | 7.1516 | [6 empty] | 112 | 7.1433
| 111 | 7.128 | [6 empty] | 112 | 7.1516 | [6 empty] | 113 | 7.1433
| 112 | 7.128 | [6 empty] | 113 | 7.1516 | [6 empty] | 114 | 7.1433
| 113 | 7.128 | [6 empty] | 114 | 7.1516 | [6 empty] | 115 | 7.1433
| 114 | 7.128 | [6 empty] | 115 | 7.1516 | [6 empty] | 116 | 7.1432
| 115 | 7.128 | [6 empty] | 116 | 7.1516 | [6 empty] | 117 | 7.1432
| 116 | 7.128 | [6 empty] | 117 | 7.1516 | [6 empty] | 118 | 7.1432
| 117 | 7.128 | [6 empty] | 118 | 7.1517 | [6 empty] | 119 | 7.1432
| 118 | 7.128 | [6 empty] | 119 | 7.1517 | [6 empty] | 120 | 7.1433
| 119 | 7.1281 | [6 empty] | 120 | 7.1517 | [6 empty] | 121 | 7.1433
| 120 | 7.1281 | [6 empty] | 121 | 7.1517 | [6 empty] | 122 | 7.1433
| 121 | 7.1281 | [6 empty] | 122 | 7.1517 | [6 empty] | 123 | 7.1432
| 122 | 7.1281 | [6 empty] | 123 | 7.1517 | [6 empty] | 124 | 7.1433
| 123 | 7.1281 | [6 empty] | 124 | 7.1517 | [6 empty] | 125 | 7.1432
| 124 | 7.1281 | [6 empty] | 125 | 7.1516 | [6 empty] | 126 | 7.1432
| 125 | 7.1281 | [6 empty] | 126 | 7.1516 | [6 empty] | 127 | 7.1432
| 126 | 7.1281 | [6 empty] | 127 | 7.1516 | [6 empty] | 128 | 7.1432
| 127 | 7.1281 | [6 empty] | 128 | 7.1516 | [6 empty] | 129 | 7.1433
| 128 | 7.1281 | [6 empty] | 129 | 7.1516 | [6 empty] | 130 | 7.1433
| 129 | 7.1281 | [6 empty] | 130 | 7.1516 | [6 empty] | 131 | 7.1433
| 130 | 7.1281 | [6 empty] | 131 | 7.1516 | [6 empty] | 132 | 7.1433
| 131 | 7.1281 | [6 empty] | 132 | 7.1516 | [6 empty] | 133 | 7.1433
| 132 | 7.1281 | [6 empty] | 133 | 7.1517 | [6 empty] | 134 | 7.1433
| 133 | 7.128 | [6 empty] | 134 | 7.1517 | [6 empty] | 135 | 7.1433
| 134 | 7.128 | [6 empty] | 135 | 7.1517 | [6 empty] | 136 | 7.1433
| 135 | 7.128 | [6 empty] | 136 | 7.1517 | [6 empty] | 137 | 7.1433
| 136 | 7.128 | [6 empty] | 137 | 7.1517 | [6 empty] | 138 | 7.1433
| 137 | 7.128 | [6 empty] | 138 | 7.1517 | [6 empty] | 139 | 7.1433
| 138 | 7.128 | [6 empty] | 139 | 7.1516 | [6 empty] | 140 | 7.1433
| 139 | 7.128 | [6 empty] | 140 | 7.1516 | [6 empty] | 141 | 7.1432
| 140 | 7.128 | [6 empty] | 141 | 7.1516 | [6 empty] | 142 | 7.1432
| 141 | 7.128 | [6 empty] | 142 | 7.1516 | [6 empty] | 143 | 7.1432
| 142 | 7.128 | [6 empty] | 143 | 7.1516 | [6 empty] | 144 | 7.1432
| 143 | 7.128 | [6 empty] | 144 | 7.1516 | [6 empty] | 145 | 7.1432
| 144 | 7.128 | [6 empty] | 145 | 7.1516 | [6 empty] | 146 | 7.1432
| 145 | 7.128 | [6 empty] | 146 | 7.1516 | [6 empty] | 147 | 7.1432
| 146 | 7.1281 | [6 empty] | 147 | 7.1517 | [6 empty] | 148 | 7.1432
| 147 | 7.1281 | [6 empty] | 148 | 7.1517 | [6 empty] | 149 | 7.1432
| 148 | 7.1281 | [6 empty] | 149 | 7.1517 | [6 empty] | 150 | 7.1433
| 149 | 7.1281 | [6 empty] | 150 | 7.1517 | [6 empty] | 151 | 7.1433
| 150 | 7.1281 | [6 empty] | 151 | 7.1517 | [6 empty] | 152 | 7.1433
| 151 | 7.1281 | [6 empty] | 152 | 7.1517 | [6 empty] | 153 | 7.1433
| 152 | 7.1281 | [6 empty] | 153 | 7.1517 | [6 empty] | 154 | 7.1433
| 153 | 7.1281 | [6 empty] | 154 | 7.1517 | [6 empty] | 155 | 7.1433
| 154 | 7.1281 | [6 empty] | 155 | 7.1517 | [6 empty] | 156 | 7.1433
| 155 | 7.1281 | [6 empty] | 156 | 7.1517 | [6 empty] | 157 | 7.1433
| 156 | 7.1281 | [6 empty] | 157 | 7.1517 | [6 empty] | 158 | 7.1432
| 157 | 7.128 | [6 empty] | 158 | 7.1517 | [6 empty] | 159 | 7.1432
| 158 | 7.128 | [6 empty] | 159 | 7.1517 | [6 empty] | 160 | 7.1432
| 159 | 7.128 | [6 empty] | 160 | 7.1516 | [6 empty] | 161 | 7.1432
| 160 | 7.128 | [6 empty] | 161 | 7.1516 | [6 empty] | 162 | 7.1432
| 161 | 7.128 | [6 empty] | 162 | 7.1516 | [6 empty] | 163 | 7.1432
| 162 | 7.128 | [6 empty] | 163 | 7.1516 | [6 empty] | 164 | 7.1432
| 163 | 7.128 | [6 empty] | 164 | 7.1516 | [6 empty] | 165 | 7.1432
| 164 | 7.128 | [6 empty] | 165 | 7.1516 | [6 empty] | 166 | 7.1433
| 165 | 7.128 | [6 empty] | 166 | 7.1516 | [6 empty] | 167 | 7.1433
| 166 | 7.128 | [6 empty] | 167 | 7.1516 | [6 empty] | 168 | 7.1433
| 167 | 7.128 | [6 empty] | 168 | 7.1517 | [6 empty] | 169 | 7.1433
| 168 | 7.1281 | [6 empty] | 169 | 7.1517 | [6 empty] | 170 | 7.1433
| 169 | 7.1281 | [6 empty] | 170 | 7.1517 | [6 empty] | 171 | 7.1433
| 170 | 7.1281 | [6 empty] | 171 | 7.1517 | [6 empty] | 172 | 7.1433
| 171 | 7.1281 | [6 empty] | 172 | 7.1517 | [6 empty] | 173 | 7.1433
| 172 | 7.1281 | [6 empty] | 173 | 7.1517 | [6 empty] | 174 | 7.1433
| 173 | 7.1281 | [6 empty] | 174 | 7.1517 | [6 empty] | 175 | 7.1432
| 174 | 7.1281 | [6 empty] | 175 | 7.1517 | [6 empty] | 176 | 7.1432
| 175 | 7.1281 | [6 empty] | 176 | 7.1516 | [6 empty] | 177 | 7.1432
| 176 | 7.1281 | [6 empty] | 177 | 7.1516 | [6 empty] | 178 | 7.1433
| 177 | 7.1281 | [6 empty] | 178 | 7.1516 | [6 empty] | 179 | 7.1433
| 178 | 7.1281 | [6 empty] | 179 | 7.1516 | [6 empty] | 180 | 7.1433
| 179 | 7.128 | [6 empty] | 180 | 7.1516 | [6 empty] | 181 | 7.1432
| 180 | 7.128 | [6 empty] | 181 | 7.1516 | [6 empty] | 182 | 7.1432
| 181 | 7.128 | [6 empty] | 182 | 7.1516 | [6 empty] | 183 | 7.1432
| 182 | 7.128 | [6 empty] | 183 | 7.1517 | [6 empty] | 184 | 7.1432
| 183 | 7.128 | [6 empty] | 184 | 7.1517 | [6 empty] | 185 | 7.1432
| 184 | 7.128 | [6 empty] | 185 | 7.1517 | [6 empty] | 186 | 7.1432
| 185 | 7.128 | [6 empty] | 186 | 7.1517 | [6 empty] | 187 | 7.1432
| 186 | 7.128 | [6 empty] | 187 | 7.1517 | [6 empty] | 188 | 7.1433
| 187 | 7.128 | [6 empty] | 188 | 7.1517 | [6 empty] | 189 | 7.1433
| 188 | 7.128 | [6 empty] | 189 | 7.1517 | [6 empty] | 190 | 7.1433
| 189 | 7.128 | [6 empty] | 190 | 7.1516 | [6 empty] | 191 | 7.1433
| 190 | 7.1281 | [6 empty] | 191 | 7.1516 | [6 empty] | 192 | 7.1433
| 191 | 7.1281 | [6 empty] | 192 | 7.1516 | [6 empty] | 193 | 7.1433
| 192 | 7.1281 | [6 empty] | 193 | 7.1516 | [6 empty] | 194 | 7.1433
| 193 | 7.1281 | [6 empty] | 194 | 7.1516 | [6 empty] | 195 | 7.1433
| 194 | 7.1281 | [6 empty] | 195 | 7.1516 | [6 empty] | 196 | 7.1433
| 195 | 7.1281 | [6 empty] | 196 | 7.1516 | [6 empty] | 197 | 7.1433
| 196 | 7.1281 | [6 empty] | 197 | 7.1517 | [6 empty] | 198 | 7.1433
| 197 | 7.1281 | [6 empty] | 198 | 7.1517 | [6 empty] | 199 | 7.1433
| 198 | 7.1281 | [6 empty] | 199 | 7.1517 | [6 empty] | 200 | 7.1433
| 199 | 7.1281 | [6 empty] | 200 | 7.1517 | [6 empty] | 201 | 7.1433
| 200 | 7.128 | [6 empty] | 201 | 7.1517 | [6 empty] | 202 | 7.1433
| 201 | 7.128 | [6 empty] | 202 | 7.1517 | [6 empty] | 203 | 7.1433
| 202 | 7.128 | [6 empty] | 203 | 7.1517 | [6 empty] | 204 | 7.1433
| 203 | 7.128 | [6 empty] | 204 | 7.1516 | [6 empty] | 205 | 7.1432
| 204 | 7.128 | [6 empty] | 205 | 7.1516 | [6 empty] | 206 | 7.1432
| 205 | 7.128 | [6 empty] | 206 | 7.1516 | [6 empty] | 207 | 7.1432
| 206 | 7.128 | [6 empty] | 207 | 7.1516 | [6 empty] | 208 | 7.1432
| 207 | 7.128 | [6 empty] | 208 | 7.1516 | [6 empty] | 209 | 7.1432
| 208 | 7.128 | [6 empty] | 209 | 7.1516 | [6 empty] | 210 | 7.1433
| 209 | 7.128 | [6 empty] | 210 | 7.1516 | [6 empty] | 211 | 7.1433
| 210 | 7.1281 | [6 empty] | 211 | 7.1516 | [6 empty] | 212 | 7.1433
| 211 | 7.1281 | [6 empty] | 212 | 7.1516 | [6 empty] | 213 | 7.1433
| 212 | 7.1281 | [6 empty] | 213 | 7.1517 | [6 empty] | 214 | 7.1433
| 213 | 7.1281 | [6 empty] | 214 | 7.1517 | [6 empty] | 215 | 7.1433
| 214 | 7.1281 | [6 empty] | 215 | 7.1517 | [6 empty] | 216 | 7.1433
| 215 | 7.1281 | [6 empty] | 216 | 7.1517 | [6 empty] | 217 | 7.1433
| 216 | 7.1281 | [6 empty] | 217 | 7.1517 | [6 empty] | 218 | 7.1433
| 217 | 7.1281 | [6 empty] | 218 | 7.1517 | [6 empty] | 219 | 7.1433
| 218 | 7.1281 | [6 empty] | 219 | 7.1516 | [6 empty] | 220 | 7.1432
| 219 | 7.128 | [6 empty] | 220 | 7.1516 | [6 empty] | 221 | 7.1432
| 220 | 7.128 | [6 empty] | 221 | 7.1516 | [6 empty] | 222 | 7.1432
| 221 | 7.128 | [6 empty] | 222 | 7.1516 | [6 empty] | 223 | 7.1432
| 222 | 7.128 | [6 empty] | 223 | 7.1516 | [6 empty] | 224 | 7.1432
| 223 | 7.128 | [6 empty] | 224 | 7.1516 | [6 empty] | 225 | 7.1432
| 224 | 7.128 | [6 empty] | 225 | 7.1516 | [6 empty] | 226 | 7.1432
| 225 | 7.128 | [6 empty] | 226 | 7.1517 | [6 empty] | 227 | 7.1432
| 226 | 7.128 | [6 empty] | 227 | 7.1517 | [6 empty] | 228 | 7.1433
| 227 | 7.128 | [6 empty] | 228 | 7.1517 | [6 empty] | 229 | 7.1433
| 228 | 7.1281 | [6 empty] | 229 | 7.1517 | [6 empty] | 230 | 7.1433
| 229 | 7.1281 | [6 empty] | 230 | 7.1517 | [6 empty] | 231 | 7.1433
| 230 | 7.1281 | [6 empty] | 231 | 7.1517 | [6 empty] | 232 | 7.1433
| 231 | 7.1281 | [6 empty] | 232 | 7.1517 | [6 empty] | 233 | 7.1433
| 232 | 7.1281 | [6 empty] | 233 | 7.1517 | [6 empty] | 234 | 7.1433
| 233 | 7.1281 | [6 empty] | 234 | 7.1517 | [6 empty] | 235 | 7.1433
| 234 | 7.1281 | [6 empty] | 235 | 7.1516 | [6 empty] | 236 | 7.1433
| 235 | 7.1281 | [6 empty] | 236 | 7.1516 | [6 empty] | 237 | 7.1433
| 236 | 7.1281 | [6 empty] | 237 | 7.1516 | [6 empty] | 238 | 7.1433
| 237 | 7.128 | [6 empty] | 238 | 7.1516 | [6 empty] | 239 | 7.1433
| 238 | 7.128 | [6 empty] | 239 | 7.1516 | [6 empty] | 240 | 7.1433
| 239 | 7.128 | [6 empty] | 240 | 7.1516 | [6 empty] | 241 | 7.1433
| 240 | 7.128 | [6 empty] | 241 | 7.1516 | [6 empty] | 242 | 7.1433
| 241 | 7.128 | [6 empty] | 242 | 7.1516 | [6 empty] | 243 | 7.1433
| 242 | 7.128 | [14 empty] | 244 | 7.1433
| 243 | 7.128 | [14 empty] | 245 | 7.1433
| 244 | 7.128 | [14 empty] | 246 | 7.1433
| 245 | 7.128 | [14 empty] | 247 | 7.1432
| 246 | 7.128 | [14 empty] | 248 | 7.1432
| 247 | 7.1281 | [14 empty] | 249 | 7.1432
| 248 | 7.1281 | [14 empty] | 250 | 7.1432
| 249 | 7.1281 | [14 empty] | 251 | 7.1432
| 250 | 7.1281 | [14 empty] | 252 | 7.1432
| 251 | 7.1281 | [14 empty] | 253 | 7.1432
| 252 | 7.1281 | [14 empty] | 254 | 7.1432
| 253 | 7.1281 | [14 empty] | 255 | 7.1432
| 254 | 7.1281 | [14 empty] | 256 | 7.1432
| 255 | 7.1281 | [14 empty] | 257 | 7.1433
| 256 | 7.1281 | [14 empty] | 258 | 7.1433
| 257 | 7.1281 | [14 empty] | 259 | 7.1433
| 258 | 7.1281 | [14 empty] | 260 | 7.1433
| 259 | 7.128 | [14 empty] | 261 | 7.1433
| 260 | 7.128 | [14 empty] | 262 | 7.1433
| 261 | 7.128 | [14 empty] | 263 | 7.1433
| 262 | 7.128 | [14 empty] | 264 | 7.1433
| 263 | 7.128 | [14 empty] | 265 | 7.1433
| 264 | 7.128 | [14 empty] | 266 | 7.1433
| 265 | 7.128 | [14 empty] | 267 | 7.1433
| 266 | 7.128 | [14 empty] | 268 | 7.1433
| 267 | 7.128 | [14 empty] | 269 | 7.1433
| 268 | 7.128 | [14 empty] | 270 | 7.1433
| 269 | 7.128 | [14 empty] | 271 | 7.1433
| 270 | 7.128 | [14 empty] | 272 | 7.1432
| 271 | 7.1281 | [14 empty] | 273 | 7.1432
| 272 | 7.1281 | [14 empty] | 274 | 7.1432
| 273 | 7.1281 | [14 empty] | 275 | 7.1433
| 274 | 7.1281 | [14 empty] | 276 | 7.1433
| 275 | 7.1281 | [14 empty] | 277 | 7.1433
| 276 | 7.1281 | [14 empty] | 278 | 7.1433
| 277 | 7.1281 | [14 empty] | 279 | 7.1433
| 278 | 7.1281 | [14 empty] | 280 | 7.1433
| 279 | 7.1281 | [14 empty] | 281 | 7.1432
| 280 | 7.1281 | [14 empty] | 282 | 7.1432
| 281 | 7.1281 | [14 empty] | 283 | 7.1432
| 282 | 7.1281 | [14 empty] | 284 | 7.1432
| 283 | 7.128 | [14 empty] | 285 | 7.1432
| 284 | 7.128 | [14 empty] | 286 | 7.1432
| 285 | 7.128 | [14 empty] | 287 | 7.1433
| 286 | 7.128 | [14 empty] | 288 | 7.1433
| 287 | 7.128 | [14 empty] | 289 | 7.1433
| 288 | 7.128 | [14 empty] | 290 | 7.1433
| 289 | 7.128 | [14 empty] | 291 | 7.1433
| 290 | 7.128 | [14 empty] | 292 | 7.1433
| 291 | 7.128 | [14 empty] | 293 | 7.1433
| 292 | 7.128 | [14 empty] | 294 | 7.1433
| 293 | 7.128 | [14 empty] | 295 | 7.1432
| 294 | 7.128 | [14 empty] | 296 | 7.1432
| 295 | 7.1281 | [14 empty] | 297 | 7.1432
| 296 | 7.1281 | [14 empty] | 298 | 7.1432
| 297 | 7.1281 | [14 empty] | 299 | 7.1432
| 298 | 7.1281 | [14 empty] | 300 | 7.1432
| 299 | 7.1281 | [14 empty] | 301 | 7.1432
| 300 | 7.1281 | [14 empty] | 302 | 7.1432
| 301 | 7.1281 | [14 empty] | 303 | 7.1432
| 302 | 7.1281 | [14 empty] | 304 | 7.1433
| 303 | 7.1281 | [14 empty] | 305 | 7.1433
| 304 | 7.1281 | [14 empty] | 306 | 7.1433
| 305 | 7.1281 | [14 empty] | 307 | 7.1433
| 306 | 7.1281 | [14 empty] | 308 | 7.1433
| 307 | 7.128 | [14 empty] | 309 | 7.1433
| 308 | 7.128 | [14 empty] | 310 | 7.1433
| 309 | 7.128 | [14 empty] | 311 | 7.1433
| 310 | 7.128 | [14 empty] | 312 | 7.1433
| 311 | 7.128 | [14 empty] | 313 | 7.1433
| 312 | 7.128 | [14 empty] | 314 | 7.1433
| 313 | 7.128 | [14 empty] | 315 | 7.1433
| 314 | 7.128 | [14 empty] | 316 | 7.1433
| 315 | 7.128 | [14 empty] | 317 | 7.1433
| 316 | 7.128 | [14 empty] | 318 | 7.1433
| 317 | 7.128 | [14 empty] | 319 | 7.1433
| 318 | 7.128 | [14 empty] | 320 | 7.1433
| 319 | 7.1281 | [14 empty] | 321 | 7.1432
| 320 | 7.1281 | [14 empty] | 322 | 7.1432
| 321 | 7.1281 | [14 empty] | 323 | 7.1432
| 322 | 7.1281 | [14 empty] | 324 | 7.1432
| 323 | 7.1281 | [14 empty] | 325 | 7.1432
| 324 | 7.1281 | [14 empty] | 326 | 7.1432
| 325 | 7.1281 | [14 empty] | 327 | 7.1432
| 326 | 7.1281 | [14 empty] | 328 | 7.1432
| 327 | 7.1281 | [14 empty] | 329 | 7.1432
| 328 | 7.1281 | [14 empty] | 330 | 7.1432
| 329 | 7.1281 | [14 empty] | 331 | 7.1432
| 330 | 7.1281 | [14 empty] | 332 | 7.1432
| 331 | 7.128 | [14 empty] | 333 | 7.1432
| 332 | 7.128
| 333 | 7.128
| 334 | 7.128
| 335 | 7.128
| 336 | 7.128
| 337 | 7.128
| 338 | 7.128
| 339 | 7.128
| 340 | 7.128
| 341 | 7.128
| 342 | 7.128

## delta R2
Info
1. doska | [7 empty] | 2. doska | [7 empty] | 3. doska
| R2 = 69,8 k | R2 + Y2 = 69,8 k + 715 R | R2 = 69,8 k | R2 + Y2 = 69,8 k + 715 R |  |  | dV/dR |  | R2 = 69,8 k | R2 + Y2 = 69,8 k + 715 R | R2 = 69,8 k | R2 + Y2 = 69,8 k + 715 R |  |  | dV/dR |  | R2 = 69,8 k | R2 + Y2 = 69,8 k + 715 R | R2 = 69,8 k | R2 + Y2 = 69,8 k + 715 R |  |  | dV/dR
# | Uref [V] | Uref [V] | drift Uref [µV] | delta Uref [µV] | delta Uref [ppm] | dR [ppm] | ppm/ppm | # | Uref [V] | Uref [V] | drift Uref [µV] | delta Uref [µV] | delta Uref [ppm] | dR [ppm] | ppm/ppm | # | Uref [V] | Uref [V] | drift Uref [µV] | delta Uref [µV] | delta Uref [ppm] | dR [ppm] | ppm/ppm
1 | 7.1281 | 7.1278 | 0 | -306.1 | -42.9428 | 10233 | -0.41965 | 1 | 7.1517 | 7.1514 | 0 | -309.4 | -43.2626 | 10228 | -0.42298 | 1 | 7.1433 | 7.143 | 0 | -308.5 | -43.1872 | 10238 | -0.42183
2 | 7.1281 | 7.1278 | -2.9 | -303.7 | -42.6061 | 10233 | -0.41636 | 2 | 7.1517 | 7.1514 | 1.5 | -305.7 | -42.7452 | 10228 | -0.41792 | 2 | 7.1433 | 7.143 | -1.9 | -306.2 | -42.8652 | 10238 | -0.41869
3 | 7.1281 | 7.1278 | -0.5 | -310.9 | -43.6162 | 10233 | -0.42623 | 3 | 7.1517 | 7.1514 | 4.3 | -311.3 | -43.5282 | 10228 | -0.42558 | 3 | 7.1433 | 7.143 | -1.5 | -306.6 | -42.9212 | 10238 | -0.41923
4 | 7.1281 | 7.1278 | -11 | -298.5 | -41.8767 | 10233 | -0.40923 | 4 | 7.1517 | 7.1514 | 6.2 | -310.9 | -43.4723 | 10228 | -0.42503 | 4 | 7.1433 | 7.143 | -1.5 | -308 | -43.1172 | 10238 | -0.42115
5 | 7.1281 | 7.1278 | -2.4 | -304.2 | -42.6763 | 10233 | -0.41705 | 5 | 7.1517 | 7.1514 | 8.6 | -311.8 | -43.5981 | 10228 | -0.42626 | 5 | 7.1433 | 7.143 | -2.4 | -306.1 | -42.8512 | 10238 | -0.41855
6 | 7.1281 | 7.1278 | -2.9 | -305.6 | -42.8727 | 10233 | -0.41896 | 6 | 7.1517 | 7.1514 | 6.2 | -310.4 | -43.4023 | 10228 | -0.42435 | 6 | 7.1433 | 7.143 | -2.9 | -307.5 | -43.0472 | 10238 | -0.42046
7 | 7.1281 | 7.1278 | -5.2 | -310.5 | -43.5601 | 10233 | -0.42568 | 7 | 7.1517 | 7.1514 | 3.9 | -310.9 | -43.4723 | 10228 | -0.42503 | 7 | 7.1433 | 7.143 | 1.4 | -311.4 | -43.5931 | 10238 | -0.4258
8 | 7.1281 | 7.1278 | -12.9 | -308.5 | -43.2796 | 10233 | -0.42294 | 8 | 7.1517 | 7.1514 | 4.3 | -309.4 | -43.2625 | 10228 | -0.42298 | 8 | 7.1433 | 7.143 | -1.9 | -307.6 | -43.0612 | 10238 | -0.4206
9 | 7.1281 | 7.1278 | -3.8 | -305.2 | -42.8166 | 10233 | -0.41842 | 9 | 7.1517 | 7.1514 | 8.2 | -315.2 | -44.0735 | 10228 | -0.43091 | 9 | 7.1433 | 7.143 | -1.5 | -311.8 | -43.6492 | 10238 | -0.42634
10 | 7.1281 | 7.1278 | -2.9 | -303.7 | -42.6061 | 10233 | -0.41636 | 10 | 7.1517 | 7.1514 | 0 | -309.9 | -43.3325 | 10228 | -0.42367 | 10 | 7.1433 | 7.143 | -3.4 | -306.1 | -42.8512 | 10238 | -0.41855
11 | 7.1281 | 7.1278 | -1 | -310.4 | -43.546 | 10233 | -0.42555 | 11 | 7.1517 | 7.1514 | 8.2 | -312.9 | -43.7519 | 10228 | -0.42777 | 11 | 7.1433 | 7.143 | -4.3 | -307.6 | -43.0612 | 10238 | -0.4206
12 | 7.1281 | 7.1278 | 8.1 | -306.6 | -43.0129 | 10233 | -0.42034 | 12 | 7.1517 | 7.1514 | 3.9 | -307.6 | -43.0108 | 10228 | -0.42052 | 12 | 7.1433 | 7.143 | -3.8 | -308.6 | -43.2012 | 10238 | -0.42197
13 | 7.1281 | 7.1278 | 9.5 | -306.1 | -42.9427 | 10233 | -0.41965 | 13 | 7.1517 | 7.1514 | 5.8 | -309 | -43.2066 | 10228 | -0.42243 | 13 | 7.1433 | 7.143 | -6.7 | -305.7 | -42.7952 | 10238 | -0.418
14 | 7.1281 | 7.1278 | 11 | -309 | -43.3496 | 10233 | -0.42363 | 14 | 7.1517 | 7.1514 | 0.5 | -310.9 | -43.4723 | 10228 | -0.42503 | 14 | 7.1433 | 7.143 | -5.3 | -309.9 | -43.3832 | 10238 | -0.42375
15 | 7.1281 | 7.1278 | 9.5 | -304.7 | -42.7463 | 10233 | -0.41773 | 15 | 7.1517 | 7.1514 | 3.4 | -308.5 | -43.1367 | 10228 | -0.42175 | 15 | 7.1433 | 7.143 | -6.7 | -306.6 | -42.9212 | 10238 | -0.41923
|  |  |  | -306.2467 | -42.9634 | 10233 | -0.41985 |  |  |  |  | -310.2533 | -43.3818 | 10228 | -0.42415 |  |  |  |  | -307.88 | -43.1004 | 10238 | -0.42098
| dáta z meraní | [7 empty] | Time - Plot 0 | Amplitude - Plot 0 | [6 empty] | dáta z meraní
| Time - Plot 0 | Amplitude - Plot 0 | [6 empty] | 0 | 7.1517 | [6 empty] | Time - Plot 0 | Amplitude - Plot 0
| 0 | 7.1281 | [6 empty] | 1 | 7.1517 | [6 empty] | Time - Plot 0 | Amplitude - Plot 0
| 1 | 7.1281 | [6 empty] | 2 | 7.1517 | [6 empty] | 0 | 7.1433
| 2 | 7.1281 | [6 empty] | 3 | 7.1517 | [6 empty] | 1 | 7.1433
| 3 | 7.1281 | [6 empty] | 4 | 7.1517 | [6 empty] | 2 | 7.1433
| 4 | 7.1281 | [6 empty] | 5 | 7.1517 | [6 empty] | 3 | 7.1433
| 5 | 7.1281 | [6 empty] | 6 | 7.1517 | [6 empty] | 4 | 7.1433
| 6 | 7.1281 | [6 empty] | 7 | 7.1517 | [6 empty] | 5 | 7.1433
| 7 | 7.1281 | [6 empty] | 8 | 7.1517 | [6 empty] | 6 | 7.1433
| 8 | 7.1281 | [6 empty] | 9 | 7.1517 | [6 empty] | 7 | 7.1433
| 9 | 7.1281 | [6 empty] | 10 | 7.1517 | [6 empty] | 8 | 7.1433
| 10 | 7.1281 | [6 empty] | 11 | 7.1517 | [6 empty] | 9 | 7.143
| 11 | 7.1281 | [6 empty] | 12 | 7.1517 | [6 empty] | 10 | 7.143
| 12 | 7.1281 | [6 empty] | 13 | 7.1514 | [6 empty] | 11 | 7.143
| 13 | 7.1281 | [6 empty] | 14 | 7.1514 | [6 empty] | 12 | 7.143
| 14 | 7.1281 | [6 empty] | 15 | 7.1514 | [6 empty] | 13 | 7.143
| 15 | 7.1281 | [6 empty] | 16 | 7.1514 | [6 empty] | 14 | 7.1433
| 16 | 7.1281 | [6 empty] | 17 | 7.1514 | [6 empty] | 15 | 7.1433
| 17 | 7.1281 | [6 empty] | 18 | 7.1514 | [6 empty] | 16 | 7.1433
| 18 | 7.1281 | [6 empty] | 19 | 7.1514 | [6 empty] | 17 | 7.1433
| 19 | 7.1281 | [6 empty] | 20 | 7.1514 | [6 empty] | 18 | 7.1433
| 20 | 7.1281 | [6 empty] | 21 | 7.1514 | [6 empty] | 19 | 7.1433
| 21 | 7.1281 | [6 empty] | 22 | 7.1517 | [6 empty] | 20 | 7.143
| 22 | 7.1278 | [6 empty] | 23 | 7.1517 | [6 empty] | 21 | 7.143
| 23 | 7.1278 | [6 empty] | 24 | 7.1517 | [6 empty] | 22 | 7.143
| 24 | 7.1278 | [6 empty] | 25 | 7.1517 | [6 empty] | 23 | 7.143
| 25 | 7.1278 | [6 empty] | 26 | 7.1517 | [6 empty] | 24 | 7.143
| 26 | 7.1278 | [6 empty] | 27 | 7.1517 | [6 empty] | 25 | 7.1433
| 27 | 7.1278 | [6 empty] | 28 | 7.1517 | [6 empty] | 26 | 7.1433
| 28 | 7.1278 | [6 empty] | 29 | 7.1517 | [6 empty] | 27 | 7.1433
| 29 | 7.1278 | [6 empty] | 30 | 7.1517 | [6 empty] | 28 | 7.1433
| 30 | 7.1278 | [6 empty] | 31 | 7.1514 | [6 empty] | 29 | 7.1433
| 31 | 7.1278 | [6 empty] | 32 | 7.1514 | [6 empty] | 30 | 7.1433
| 32 | 7.1281 | [6 empty] | 33 | 7.1514 | [6 empty] | 31 | 7.143
| 33 | 7.1281 | [6 empty] | 34 | 7.1514 | [6 empty] | 32 | 7.143
| 34 | 7.1281 | [6 empty] | 35 | 7.1514 | [6 empty] | 33 | 7.143
| 35 | 7.1281 | [6 empty] | 36 | 7.1514 | [6 empty] | 34 | 7.143
| 36 | 7.1281 | [6 empty] | 37 | 7.1514 | [6 empty] | 35 | 7.143
| 37 | 7.1281 | [6 empty] | 38 | 7.1514 | [6 empty] | 36 | 7.1433
| 38 | 7.1281 | [6 empty] | 39 | 7.1514 | [6 empty] | 37 | 7.1433
| 39 | 7.1281 | [6 empty] | 40 | 7.1514 | [6 empty] | 38 | 7.1433
| 40 | 7.1281 | [6 empty] | 41 | 7.1517 | [6 empty] | 39 | 7.1433
| 41 | 7.1281 | [6 empty] | 42 | 7.1517 | [6 empty] | 40 | 7.1433
| 42 | 7.1281 | [6 empty] | 43 | 7.1517 | [6 empty] | 41 | 7.1433
| 43 | 7.1281 | [6 empty] | 44 | 7.1517 | [6 empty] | 42 | 7.1433
| 44 | 7.1278 | [6 empty] | 45 | 7.1517 | [6 empty] | 43 | 7.143
| 45 | 7.1278 | [6 empty] | 46 | 7.1517 | [6 empty] | 44 | 7.143
| 46 | 7.1278 | [6 empty] | 47 | 7.1517 | [6 empty] | 45 | 7.143
| 47 | 7.1278 | [6 empty] | 48 | 7.1514 | [6 empty] | 46 | 7.143
| 48 | 7.1278 | [6 empty] | 49 | 7.1514 | [6 empty] | 47 | 7.143
| 49 | 7.1278 | [6 empty] | 50 | 7.1514 | [6 empty] | 48 | 7.1433
| 50 | 7.1278 | [6 empty] | 51 | 7.1514 | [6 empty] | 49 | 7.1433
| 51 | 7.1278 | [6 empty] | 52 | 7.1514 | [6 empty] | 50 | 7.1433
| 52 | 7.1278 | [6 empty] | 53 | 7.1514 | [6 empty] | 51 | 7.1433
| 53 | 7.1278 | [6 empty] | 54 | 7.1517 | [6 empty] | 52 | 7.1433
| 54 | 7.1281 | [6 empty] | 55 | 7.1517 | [6 empty] | 53 | 7.1433
| 55 | 7.1281 | [6 empty] | 56 | 7.1517 | [6 empty] | 54 | 7.1433
| 56 | 7.1281 | [6 empty] | 57 | 7.1517 | [6 empty] | 55 | 7.143
| 57 | 7.1281 | [6 empty] | 58 | 7.1517 | [6 empty] | 56 | 7.143
| 58 | 7.1281 | [6 empty] | 59 | 7.1517 | [6 empty] | 57 | 7.143
| 59 | 7.1281 | [6 empty] | 60 | 7.1517 | [6 empty] | 58 | 7.143
| 60 | 7.1281 | [6 empty] | 61 | 7.1514 | [6 empty] | 59 | 7.143
| 61 | 7.1281 | [6 empty] | 62 | 7.1514 | [6 empty] | 60 | 7.1433
| 62 | 7.1281 | [6 empty] | 63 | 7.1514 | [6 empty] | 61 | 7.1433
| 63 | 7.1278 | [6 empty] | 64 | 7.1514 | [6 empty] | 62 | 7.1433
| 64 | 7.1278 | [6 empty] | 65 | 7.1514 | [6 empty] | 63 | 7.1433
| 65 | 7.1278 | [6 empty] | 66 | 7.1514 | [6 empty] | 64 | 7.1433
| 66 | 7.1278 | [6 empty] | 67 | 7.1517 | [6 empty] | 65 | 7.143
| 67 | 7.1278 | [6 empty] | 68 | 7.1517 | [6 empty] | 66 | 7.143
| 68 | 7.1278 | [6 empty] | 69 | 7.1517 | [6 empty] | 67 | 7.143
| 69 | 7.1278 | [6 empty] | 70 | 7.1517 | [6 empty] | 68 | 7.143
| 70 | 7.1278 | [6 empty] | 71 | 7.1517 | [6 empty] | 69 | 7.143
| 71 | 7.1278 | [6 empty] | 72 | 7.1517 | [6 empty] | 70 | 7.1433
| 72 | 7.1278 | [6 empty] | 73 | 7.1514 | [6 empty] | 71 | 7.1433
| 73 | 7.1281 | [6 empty] | 74 | 7.1514 | [6 empty] | 72 | 7.1433
| 74 | 7.1281 | [6 empty] | 75 | 7.1514 | [6 empty] | 73 | 7.1433
| 75 | 7.1281 | [6 empty] | 76 | 7.1514 | [6 empty] | 74 | 7.1433
| 76 | 7.1281 | [6 empty] | 77 | 7.1514 | [6 empty] | 75 | 7.1433
| 77 | 7.1281 | [6 empty] | 78 | 7.1514 | [6 empty] | 76 | 7.1433
| 78 | 7.1281 | [6 empty] | 79 | 7.1514 | [6 empty] | 77 | 7.143
| 79 | 7.1281 | [6 empty] | 80 | 7.1517 | [6 empty] | 78 | 7.143
| 80 | 7.1281 | [6 empty] | 81 | 7.1517 | [6 empty] | 79 | 7.143
| 81 | 7.1281 | [6 empty] | 82 | 7.1517 | [6 empty] | 80 | 7.143
| 82 | 7.1278 | [6 empty] | 83 | 7.1517 | [6 empty] | 81 | 7.143
| 83 | 7.1278 | [6 empty] | 84 | 7.1517 | [6 empty] | 82 | 7.1433
| 84 | 7.1278 | [6 empty] | 85 | 7.1517 | [6 empty] | 83 | 7.1433
| 85 | 7.1278 | [6 empty] | 86 | 7.1517 | [6 empty] | 84 | 7.1433
| 86 | 7.1278 | [6 empty] | 87 | 7.1517 | [6 empty] | 85 | 7.1433
| 87 | 7.1278 | [6 empty] | 88 | 7.1517 | [6 empty] | 86 | 7.1433
| 88 | 7.1278 | [6 empty] | 89 | 7.1517 | [6 empty] | 87 | 7.1433
| 89 | 7.1278 | [6 empty] | 90 | 7.1517 | [6 empty] | 88 | 7.1433
| 90 | 7.1278 | [6 empty] | 91 | 7.1514 | [6 empty] | 89 | 7.143
| 91 | 7.1278 | [6 empty] | 92 | 7.1514 | [6 empty] | 90 | 7.143
| 92 | 7.1278 | [6 empty] | 93 | 7.1514 | [6 empty] | 91 | 7.143
| 93 | 7.1281 | [6 empty] | 94 | 7.1514 | [6 empty] | 92 | 7.143
| 94 | 7.1281 | [6 empty] | 95 | 7.1514 | [6 empty] | 93 | 7.143
| 95 | 7.1281 | [6 empty] | 96 | 7.1514 | [6 empty] | 94 | 7.1433
| 96 | 7.1281 | [6 empty] | 97 | 7.1514 | [6 empty] | 95 | 7.1433
| 97 | 7.1281 | [6 empty] | 98 | 7.1517 | [6 empty] | 96 | 7.1433
| 98 | 7.1281 | [6 empty] | 99 | 7.1517 | [6 empty] | 97 | 7.1433
| 99 | 7.1281 | [6 empty] | 100 | 7.1517 | [6 empty] | 98 | 7.1433
| 100 | 7.1281 | [6 empty] | 101 | 7.1517 | [6 empty] | 99 | 7.143
| 101 | 7.1281 | [6 empty] | 102 | 7.1517 | [6 empty] | 100 | 7.143
| 102 | 7.1281 | [6 empty] | 103 | 7.1517 | [6 empty] | 101 | 7.143
| 103 | 7.1278 | [6 empty] | 104 | 7.1517 | [6 empty] | 102 | 7.143
| 104 | 7.1278 | [6 empty] | 105 | 7.1517 | [6 empty] | 103 | 7.1433
| 105 | 7.1278 | [6 empty] | 106 | 7.1514 | [6 empty] | 104 | 7.1433
| 106 | 7.1278 | [6 empty] | 107 | 7.1514 | [6 empty] | 105 | 7.1433
| 107 | 7.1278 | [6 empty] | 108 | 7.1514 | [6 empty] | 106 | 7.1433
| 108 | 7.1278 | [6 empty] | 109 | 7.1514 | [6 empty] | 107 | 7.1433
| 109 | 7.1278 | [6 empty] | 110 | 7.1514 | [6 empty] | 108 | 7.143
| 110 | 7.1278 | [6 empty] | 111 | 7.1514 | [6 empty] | 109 | 7.143
| 111 | 7.1278 | [6 empty] | 112 | 7.1514 | [6 empty] | 110 | 7.143
| 112 | 7.1278 | [6 empty] | 113 | 7.1514 | [6 empty] | 111 | 7.143
| 113 | 7.1281 | [6 empty] | 114 | 7.1517 | [6 empty] | 112 | 7.143
| 114 | 7.1281 | [6 empty] | 115 | 7.1517 | [6 empty] | 113 | 7.143
| 115 | 7.1281 | [6 empty] | 116 | 7.1517 | [6 empty] | 114 | 7.1433
| 116 | 7.1281 | [6 empty] | 117 | 7.1517 | [6 empty] | 115 | 7.1433
| 117 | 7.1281 | [6 empty] | 118 | 7.1517 | [6 empty] | 116 | 7.1433
| 118 | 7.1281 | [6 empty] | 119 | 7.1517 | [6 empty] | 117 | 7.1433
| 119 | 7.1281 | [6 empty] | 120 | 7.1517 | [6 empty] | 118 | 7.1433
| 120 | 7.1281 | [6 empty] | 121 | 7.1514 | [6 empty] | 119 | 7.143
| 121 | 7.1281 | [6 empty] | 122 | 7.1514 | [6 empty] | 120 | 7.143
| 122 | 7.1278 | [6 empty] | 123 | 7.1514 | [6 empty] | 121 | 7.143
| 123 | 7.1278 | [6 empty] | 124 | 7.1514 | [6 empty] | 122 | 7.143
| 124 | 7.1278 | [6 empty] | 125 | 7.1514 | [6 empty] | 123 | 7.143
| 125 | 7.1278 | [6 empty] | 126 | 7.1514 | [6 empty] | 124 | 7.1433
| 126 | 7.1278 | [6 empty] | 127 | 7.1514 | [6 empty] | 125 | 7.1433
| 127 | 7.1278 | [6 empty] | 128 | 7.1514 | [6 empty] | 126 | 7.1433
| 128 | 7.1278 | [6 empty] | 129 | 7.1517 | [6 empty] | 127 | 7.1433
| 129 | 7.1278 | [6 empty] | 130 | 7.1517 | [6 empty] | 128 | 7.1433
| 130 | 7.1278 | [6 empty] | 131 | 7.1517 | [6 empty] | 129 | 7.1433
| 131 | 7.1281 | [6 empty] | 132 | 7.1517 | [6 empty] | 130 | 7.143
| 132 | 7.1281 | [6 empty] | 133 | 7.1517 | [6 empty] | 131 | 7.143
| 133 | 7.1281 | [6 empty] | 134 | 7.1517 | [6 empty] | 132 | 7.143
| 134 | 7.1281 | [6 empty] | 135 | 7.1517 | [6 empty] | 133 | 7.143
| 135 | 7.1281 | [6 empty] | 136 | 7.1517 | [6 empty] | 134 | 7.143
| 136 | 7.1281 | [6 empty] | 137 | 7.1514 | [6 empty] | 135 | 7.1433
| 137 | 7.1281 | [6 empty] | 138 | 7.1514 | [6 empty] | 136 | 7.1433
| 138 | 7.1281 | [6 empty] | 139 | 7.1514 | [6 empty] | 137 | 7.1433
| 139 | 7.1281 | [6 empty] | 140 | 7.1514 | [6 empty] | 138 | 7.1433
| 140 | 7.1281 | [6 empty] | 141 | 7.1514 | [6 empty] | 139 | 7.1433
| 141 | 7.1278 | [6 empty] | 142 | 7.1514 | [6 empty] | 140 | 7.1433
| 142 | 7.1278 | [6 empty] | 143 | 7.1514 | [6 empty] | 141 | 7.143
| 143 | 7.1278 | [6 empty] | 144 | 7.1514 | [6 empty] | 142 | 7.143
| 144 | 7.1278 | [6 empty] | 145 | 7.1517 | [6 empty] | 143 | 7.143
| 145 | 7.1278 | [6 empty] | 146 | 7.1517 | [6 empty] | 144 | 7.143
| 146 | 7.1278 | [6 empty] | 147 | 7.1517 | [6 empty] | 145 | 7.143
| 147 | 7.1278 | [6 empty] | 148 | 7.1517 | [6 empty] | 146 | 7.1433
| 148 | 7.1278 | [6 empty] | 149 | 7.1517 | [6 empty] | 147 | 7.1433
| 149 | 7.1278 | [6 empty] | 150 | 7.1517 | [6 empty] | 148 | 7.1433
| 150 | 7.1278 | [6 empty] | 151 | 7.1517 | [6 empty] | 149 | 7.1433
| 151 | 7.1278 | [6 empty] | 152 | 7.1517 | [6 empty] | 150 | 7.1433
| 152 | 7.1278 | [6 empty] | 153 | 7.1514 | [6 empty] | 151 | 7.143
| 153 | 7.1281 | [6 empty] | 154 | 7.1514 | [6 empty] | 152 | 7.143
| 154 | 7.1281 | [6 empty] | 155 | 7.1514 | [6 empty] | 153 | 7.143
| 155 | 7.1281 | [6 empty] | 156 | 7.1514 | [6 empty] | 154 | 7.143
| 156 | 7.1281 | [6 empty] | 157 | 7.1514 | [6 empty] | 155 | 7.143
| 157 | 7.1281 | [6 empty] | 158 | 7.1514 | [6 empty] | 156 | 7.143
| 158 | 7.1281 | [6 empty] | 159 | 7.1514 | [6 empty] | 157 | 7.1433
| 159 | 7.1281 | [6 empty] | 160 | 7.1517 | [6 empty] | 158 | 7.1433
| 160 | 7.1281 | [6 empty] | 161 | 7.1517 | [6 empty] | 159 | 7.1433
| 161 | 7.1281 | [6 empty] | 162 | 7.1517 | [6 empty] | 160 | 7.1433
| 162 | 7.1281 | [6 empty] | 163 | 7.1517 | [6 empty] | 161 | 7.1433
| 163 | 7.1278 | [6 empty] | 164 | 7.1517 | [6 empty] | 162 | 7.143
| 164 | 7.1278 | [6 empty] | 165 | 7.1517 | [6 empty] | 163 | 7.143
| 165 | 7.1278 | [6 empty] | 166 | 7.1517 | [6 empty] | 164 | 7.143
| 166 | 7.1278 | [6 empty] | 167 | 7.1517 | [6 empty] | 165 | 7.143
| 167 | 7.1278 | [6 empty] | 168 | 7.1517 | [6 empty] | 166 | 7.143
| 168 | 7.1278 | [6 empty] | 169 | 7.1514 | [6 empty] | 167 | 7.143
| 169 | 7.1278 | [6 empty] | 170 | 7.1514 | [6 empty] | 168 | 7.143
| 170 | 7.1278 | [6 empty] | 171 | 7.1514
| 171 | 7.1278 | [6 empty] | 172 | 7.1514
| 172 | 7.1278 | [6 empty] | 173 | 7.1514
| 173 | 7.1278 | [6 empty] | 174 | 7.1514
| 174 | 7.1281 | [6 empty] | 175 | 7.1514
| 175 | 7.1281 | [6 empty] | 176 | 7.1517
| 176 | 7.1281 | [6 empty] | 177 | 7.1517
| 177 | 7.1281 | [6 empty] | 178 | 7.1517
| 178 | 7.1281 | [6 empty] | 179 | 7.1517
| 179 | 7.1281 | [6 empty] | 180 | 7.1517
| 180 | 7.1281 | [6 empty] | 181 | 7.1517
| 181 | 7.1281 | [6 empty] | 182 | 7.1517
| 182 | 7.1281 | [6 empty] | 183 | 7.1517
| 183 | 7.1278 | [6 empty] | 184 | 7.1517
| 184 | 7.1278 | [6 empty] | 185 | 7.1514
| 185 | 7.1278 | [6 empty] | 186 | 7.1514
| 186 | 7.1278 | [6 empty] | 187 | 7.1514
| 187 | 7.1278 | [6 empty] | 188 | 7.1514
| 188 | 7.1278 | [6 empty] | 189 | 7.1514
| 189 | 7.1278 | [6 empty] | 190 | 7.1514
| 190 | 7.1278 | [6 empty] | 191 | 7.1514
| 191 | 7.1278 | [6 empty] | 192 | 7.1517
| 192 | 7.1278 | [6 empty] | 193 | 7.1517
| 193 | 7.1281 | [6 empty] | 194 | 7.1517
| 194 | 7.1281 | [6 empty] | 195 | 7.1517
| 195 | 7.1281 | [6 empty] | 196 | 7.1517
| 196 | 7.1281 | [6 empty] | 197 | 7.1517
| 197 | 7.1281 | [6 empty] | 198 | 7.1517
| 198 | 7.1281 | [6 empty] | 199 | 7.1514
| 199 | 7.1281 | [6 empty] | 200 | 7.1514
| 200 | 7.1281 | [6 empty] | 201 | 7.1514
| 201 | 7.1281 | [6 empty] | 202 | 7.1514
| 202 | 7.1281 | [6 empty] | 203 | 7.1514
| 203 | 7.1281 | [6 empty] | 204 | 7.1514
| 204 | 7.1281 | [6 empty] | 205 | 7.1514
| 205 | 7.1278 | [6 empty] | 206 | 7.1514
| 206 | 7.1278 | [6 empty] | 207 | 7.1517
| 207 | 7.1278 | [6 empty] | 208 | 7.1517
| 208 | 7.1278 | [6 empty] | 209 | 7.1517
| 209 | 7.1278 | [6 empty] | 210 | 7.1517
| 210 | 7.1278 | [6 empty] | 211 | 7.1517
| 211 | 7.1278 | [6 empty] | 212 | 7.1517
| 212 | 7.1278 | [6 empty] | 213 | 7.1517
| 213 | 7.1278 | [6 empty] | 214 | 7.1517
| 214 | 7.1278 | [6 empty] | 215 | 7.1514
| 215 | 7.1278 | [6 empty] | 216 | 7.1514
| 216 | 7.1281 | [6 empty] | 217 | 7.1514
| 217 | 7.1281 | [6 empty] | 218 | 7.1514
| 218 | 7.1281 | [6 empty] | 219 | 7.1514
| 219 | 7.1281 | [6 empty] | 220 | 7.1514
| 220 | 7.1281 | [6 empty] | 221 | 7.1514
| 221 | 7.1281 | [6 empty] | 222 | 7.1514
| 222 | 7.1281 | [6 empty] | 223 | 7.1517
| 223 | 7.1281 | [6 empty] | 224 | 7.1517
| 224 | 7.1281 | [6 empty] | 225 | 7.1517
| 225 | 7.1281 | [6 empty] | 226 | 7.1517
| 226 | 7.1281 | [6 empty] | 227 | 7.1517
| 227 | 7.1278 | [6 empty] | 228 | 7.1517
| 228 | 7.1278 | [6 empty] | 229 | 7.1517
| 229 | 7.1278 | [6 empty] | 230 | 7.1514
| 230 | 7.1278 | [6 empty] | 231 | 7.1514
| 231 | 7.1278 | [6 empty] | 232 | 7.1514
| 232 | 7.1278 | [6 empty] | 233 | 7.1514
| 233 | 7.1278 | [6 empty] | 234 | 7.1514
| 234 | 7.1278 | [6 empty] | 235 | 7.1514
| 235 | 7.1278 | [6 empty] | 236 | 7.1514
| 236 | 7.1278 | [6 empty] | 237 | 7.1514
| 237 | 7.1278 | [6 empty] | 238 | 7.1514
| 238 | 7.1281 | [6 empty] | 239 | 7.1514
| 239 | 7.1281
| 240 | 7.1281
| 241 | 7.1281
| 242 | 7.1281
| 243 | 7.1281
| 244 | 7.1281
| 245 | 7.1281
| 246 | 7.1281
| 247 | 7.1281
| 248 | 7.1281
| 249 | 7.1281
| 250 | 7.1278
| 251 | 7.1278
| 252 | 7.1278
| 253 | 7.1278
| 254 | 7.1278
| 255 | 7.1278
| 256 | 7.1278
| 257 | 7.1278
| 258 | 7.1278
| 259 | 7.1281
| 260 | 7.1281
| 261 | 7.1281
| 262 | 7.1281
| 263 | 7.1281
| 264 | 7.1281
| 265 | 7.1281
| 266 | 7.1281
| 267 | 7.1281
| 268 | 7.1281
| 269 | 7.1278
| 270 | 7.1278
| 271 | 7.1278
| 272 | 7.1278
| 273 | 7.1278
| 274 | 7.1278
| 275 | 7.1278
| 276 | 7.1278
| 277 | 7.1278
| 278 | 7.1278
| 279 | 7.1281
| 280 | 7.1281
| 281 | 7.1281
| 282 | 7.1281
| 283 | 7.1281
| 284 | 7.1281
| 285 | 7.1281
| 286 | 7.1281
| 287 | 7.1278
| 288 | 7.1278
| 289 | 7.1278
| 290 | 7.1278
| 291 | 7.1278
| 292 | 7.1278
| 293 | 7.1278
| 294 | 7.1278
| 295 | 7.1278
| 296 | 7.1278
| 297 | 7.1281
| 298 | 7.1281
| 299 | 7.1281
| 300 | 7.1281
| 301 | 7.1281
| 302 | 7.1281
| 303 | 7.1281
| 304 | 7.1281
| 305 | 7.1281
| 306 | 7.1278
| 307 | 7.1278
| 308 | 7.1278
| 309 | 7.1278
| 310 | 7.1278
| 311 | 7.1278
| 312 | 7.1278
| 313 | 7.1278
| 314 | 7.1278
| 315 | 7.1278
| 316 | 7.1278

## delta R3
Info
1. doska | [7 empty] | 2. doska | [7 empty] | 3. doska
| R3 = 69,8 k | R3 + Y3 = 69,8 k + 715 R | R3 = 69,8 k | R3 + Y3 = 69,8 k + 715 R |  |  | dV/dR |  | R3 = 69,8 k | R3 + Y3 = 69,8 k + 715 R | R3 = 69,8 k | R3 + Y3 = 69,8 k + 715 R |  |  | dV/dR |  | R3 = 69,8 k | R3 + Y3 = 69,8 k + 715 R | R3 = 69,8 k | R3 + Y3 = 69,8 k + 715 R |  |  | dV/dR
# | Uref [V] | Uref [V] | drift Uref [µV] | delta Uref [µV] | delta Uref [ppm] | dR [ppm] | ppm/ppm | # | Uref [V] | Uref [V] | drift Uref [µV] | delta Uref [µV] | delta Uref [ppm] | dR [ppm] | ppm/ppm | # | Uref [V] | Uref [V] | drift Uref [µV] | delta Uref [µV] | delta Uref [ppm] | dR [ppm] | ppm/100ppm
1 | 7.128 | 7.128 | 0 | -55.8 | -7.8282 | 10226 | -0.076552 | 1 | 7.1517 | 7.1516 | 0 | -54.8 | -7.6625 | 10237 | -0.074851 | 1 | 7.1433 | 7.1433 | 0 | -51.1 | -7.1535 | 10238 | -0.069872
2 | 7.128 | 7.128 | -1.4 | -52.5 | -7.3653 | 10226 | -0.072025 | 2 | 7.1517 | 7.1516 | -1.9 | -55.3 | -7.7324 | 10237 | -0.075534 | 2 | 7.1433 | 7.1433 | 0 | -56.3 | -7.8815 | 10238 | -0.076983
3 | 7.128 | 7.128 | -0.5 | -53.8 | -7.5477 | 10226 | -0.073809 | 3 | 7.1517 | 7.1516 | -1.9 | -53.4 | -7.4668 | 10237 | -0.072939 | 3 | 7.1433 | 7.1433 | -2 | -55.7 | -7.7975 | 10238 | -0.076162
4 | 7.128 | 7.128 | -1.9 | -50.1 | -7.0286 | 10226 | -0.068733 | 4 | 7.1517 | 7.1516 | -1.4 | -53.4 | -7.4668 | 10237 | -0.072939 | 4 | 7.1433 | 7.1433 | -2 | -58.1 | -8.1335 | 10238 | -0.079444
5 | 7.128 | 7.128 | -0.9 | -52 | -7.2951 | 10226 | -0.071339 | 5 | 7.1517 | 7.1516 | 0 | -52 | -7.271 | 10237 | -0.071027 | 5 | 7.1433 | 7.1433 | -1 | -58.7 | -8.2175 | 10238 | -0.080264
6 | 7.128 | 7.128 | -2.8 | -49.6 | -6.9584 | 10226 | -0.068047 | 6 | 7.1517 | 7.1516 | 3.4 | -57.7 | -8.068 | 10237 | -0.078812 | 6 | 7.1433 | 7.1433 | -2.9 | -54.8 | -7.6715 | 10238 | -0.074932
7 | 7.128 | 7.128 | -2.4 | -54.3 | -7.6178 | 10226 | -0.074495 | 7 | 7.1517 | 7.1516 | 1.4 | -56.2 | -7.8583 | 10237 | -0.076764 | 7 | 7.1433 | 7.1433 | -1.5 | -55.3 | -7.7415 | 10238 | -0.075615
8 | 7.128 | 7.128 | -3.3 | -57.7 | -8.0948 | 10226 | -0.079159 | 8 | 7.1517 | 7.1516 | 8.1 | -56.7 | -7.9282 | 10237 | -0.077446 | 8 | 7.1433 | 7.1433 | -1.5 | -60.5 | -8.4694 | 10238 | -0.082726
9 | 7.128 | 7.128 | -7.6 | -49.6 | -6.9584 | 10226 | -0.068047 | 9 | 7.1517 | 7.1516 | 4.8 | -47.7 | -6.6698 | 10237 | -0.065153 | 9 | 7.1433 | 7.1433 | -4.8 | -56.3 | -7.8815 | 10238 | -0.076983
10 | 7.128 | 7.128 | -7.1 | -50.6 | -7.0987 | 10226 | -0.069419 | 10 | 7.1517 | 7.1516 | -1.9 | -48.2 | -6.7397 | 10237 | -0.065836 | 10 | 7.1433 | 7.1433 | -3.9 | -57.2 | -8.0075 | 10238 | -0.078213
11 | 7.128 | 7.128 | -6.2 | -49.6 | -6.9584 | 10226 | -0.068047 | 11 | 7.1517 | 7.1516 | 1.9 | -48.1 | -6.7257 | 10237 | -0.0657 | 11 | 7.1433 | 7.1433 | -3.4 | -54.3 | -7.6015 | 10238 | -0.074248
12 | 7.128 | 7.128 | -2.8 | -52 | -7.2951 | 10226 | -0.071339 | 12 | 7.1517 | 7.1516 | 5.7 | -53.8 | -7.5227 | 10237 | -0.073485 | 12 | 7.1433 | 7.1433 | -2.4 | -57.3 | -8.0215 | 10238 | -0.07835
13 | 7.128 | 7.128 | -3.3 | -52.9 | -7.4214 | 10226 | -0.072574 | 13 | 7.1517 | 7.1516 | 13.4 | -62.1 | -8.6833 | 10237 | -0.084822 | 13 | 7.1433 | 7.1433 | -5.8 | -54.8 | -7.6715 | 10238 | -0.074932
14 | 7.128 | 7.128 | -5.7 | -54.8 | -7.688 | 10226 | -0.075181 | 14 | 7.1517 | 7.1516 | 4.8 | -53.4 | -7.4668 | 10237 | -0.072939 | 14 | 7.1433 | 7.1433 | -6.7 | -53.4 | -7.4755 | 10238 | -0.073017
15 | 7.128 | 7.128 | -8.1 | -46.7 | -6.5516 | 10226 | -0.064068 | 15 | 7.1517 | 7.1516 | -1.9 | -49.1 | -6.8655 | 10237 | -0.067066 | 15 | 7.1433 | 7.1433 | -5.8 | -52.9 | -7.4055 | 10238 | -0.072334
|  |  |  | -52.1333 | -7.3138 | 10226 | -0.071522 |  |  |  |  | -53.46 | -7.4752 | 10237 | -0.073021 |  |  |  |  | -55.78 | -7.8087 | 10238 | -0.076272
| dáta z meraní | [7 empty] | dáta z meraní | [7 empty] | dáta z meraní
| Time - Plot 0 | Amplitude - Plot 0 | [6 empty] | Time - Plot 0 | Amplitude - Plot 0 | [6 empty] | Time - Plot 0 | Amplitude - Plot 0
| 0 | 7.128 | [6 empty] | 0 | 7.1516 | [6 empty] | 0 | 7.1433
| 1 | 7.128 | [6 empty] | 1 | 7.1517 | [6 empty] | 1 | 7.1433
| 2 | 7.128 | [6 empty] | 2 | 7.1517 | [6 empty] | 2 | 7.1433
| 3 | 7.128 | [6 empty] | 3 | 7.1517 | [6 empty] | 3 | 7.1433
| 4 | 7.128 | [6 empty] | 4 | 7.1517 | [6 empty] | 4 | 7.1433
| 5 | 7.128 | [6 empty] | 5 | 7.1517 | [6 empty] | 5 | 7.1433
| 6 | 7.128 | [6 empty] | 6 | 7.1517 | [6 empty] | 6 | 7.1433
| 7 | 7.128 | [6 empty] | 7 | 7.1517 | [6 empty] | 7 | 7.1433
| 8 | 7.128 | [6 empty] | 8 | 7.1516 | [6 empty] | 8 | 7.1433
| 9 | 7.128 | [6 empty] | 9 | 7.1516 | [6 empty] | 9 | 7.1433
| 10 | 7.128 | [6 empty] | 10 | 7.1516 | [6 empty] | 10 | 7.1433
| 11 | 7.128 | [6 empty] | 11 | 7.1516 | [6 empty] | 11 | 7.1433
| 12 | 7.128 | [6 empty] | 12 | 7.1516 | [6 empty] | 12 | 7.1433
| 13 | 7.128 | [6 empty] | 13 | 7.1516 | [6 empty] | 13 | 7.1433
| 14 | 7.128 | [6 empty] | 14 | 7.1516 | [6 empty] | 14 | 7.1433
| 15 | 7.128 | [6 empty] | 15 | 7.1516 | [6 empty] | 15 | 7.1433
| 16 | 7.128 | [6 empty] | 16 | 7.1516 | [6 empty] | 16 | 7.1433
| 17 | 7.128 | [6 empty] | 17 | 7.1517 | [6 empty] | 17 | 7.1433
| 18 | 7.128 | [6 empty] | 18 | 7.1517 | [6 empty] | 18 | 7.1433
| 19 | 7.128 | [6 empty] | 19 | 7.1517 | [6 empty] | 19 | 7.1433
| 20 | 7.128 | [6 empty] | 20 | 7.1517 | [6 empty] | 20 | 7.1433
| 21 | 7.128 | [6 empty] | 21 | 7.1517 | [6 empty] | 21 | 7.1433
| 22 | 7.128 | [6 empty] | 22 | 7.1517 | [6 empty] | 22 | 7.1433
| 23 | 7.128 | [6 empty] | 23 | 7.1517 | [6 empty] | 23 | 7.1433
| 24 | 7.128 | [6 empty] | 24 | 7.1517 | [6 empty] | 24 | 7.1433
| 25 | 7.128 | [6 empty] | 25 | 7.1517 | [6 empty] | 25 | 7.1433
| 26 | 7.128 | [6 empty] | 26 | 7.1516 | [6 empty] | 26 | 7.1433
| 27 | 7.128 | [6 empty] | 27 | 7.1516 | [6 empty] | 27 | 7.1433
| 28 | 7.128 | [6 empty] | 28 | 7.1516 | [6 empty] | 28 | 7.1433
| 29 | 7.128 | [6 empty] | 29 | 7.1516 | [6 empty] | 29 | 7.1433
| 30 | 7.128 | [6 empty] | 30 | 7.1516 | [6 empty] | 30 | 7.1433
| 31 | 7.128 | [6 empty] | 31 | 7.1516 | [6 empty] | 31 | 7.1433
| 32 | 7.128 | [6 empty] | 32 | 7.1516 | [6 empty] | 32 | 7.1433
| 33 | 7.128 | [6 empty] | 33 | 7.1516 | [6 empty] | 33 | 7.1433
| 34 | 7.128 | [6 empty] | 34 | 7.1516 | [6 empty] | 34 | 7.1433
| 35 | 7.128 | [6 empty] | 35 | 7.1516 | [6 empty] | 35 | 7.1433
| 36 | 7.128 | [6 empty] | 36 | 7.1517 | [6 empty] | 36 | 7.1433
| 37 | 7.128 | [6 empty] | 37 | 7.1517 | [6 empty] | 37 | 7.1433
| 38 | 7.128 | [6 empty] | 38 | 7.1517 | [6 empty] | 38 | 7.1433
| 39 | 7.128 | [6 empty] | 39 | 7.1517 | [6 empty] | 39 | 7.1433
| 40 | 7.128 | [6 empty] | 40 | 7.1517 | [6 empty] | 40 | 7.1433
| 41 | 7.128 | [6 empty] | 41 | 7.1517 | [6 empty] | 41 | 7.1433
| 42 | 7.128 | [6 empty] | 42 | 7.1517 | [6 empty] | 42 | 7.1433
| 43 | 7.128 | [6 empty] | 43 | 7.1517 | [6 empty] | 43 | 7.1433
| 44 | 7.128 | [6 empty] | 44 | 7.1517 | [6 empty] | 44 | 7.1433
| 45 | 7.128 | [6 empty] | 45 | 7.1516 | [6 empty] | 45 | 7.1433
| 46 | 7.128 | [6 empty] | 46 | 7.1516 | [6 empty] | 46 | 7.1433
| 47 | 7.128 | [6 empty] | 47 | 7.1516 | [6 empty] | 47 | 7.1433
| 48 | 7.128 | [6 empty] | 48 | 7.1516 | [6 empty] | 48 | 7.1433
| 49 | 7.128 | [6 empty] | 49 | 7.1516 | [6 empty] | 49 | 7.1433
| 50 | 7.128 | [6 empty] | 50 | 7.1516 | [6 empty] | 50 | 7.1433
| 51 | 7.128 | [6 empty] | 51 | 7.1516 | [6 empty] | 51 | 7.1433
| 52 | 7.128 | [6 empty] | 52 | 7.1516 | [6 empty] | 52 | 7.1433
| 53 | 7.128 | [6 empty] | 53 | 7.1516 | [6 empty] | 53 | 7.1433
| 54 | 7.128 | [6 empty] | 54 | 7.1517 | [6 empty] | 54 | 7.1433
| 55 | 7.128 | [6 empty] | 55 | 7.1517 | [6 empty] | 55 | 7.1433
| 56 | 7.128 | [6 empty] | 56 | 7.1517 | [6 empty] | 56 | 7.1433
| 57 | 7.128 | [6 empty] | 57 | 7.1517 | [6 empty] | 57 | 7.1433
| 58 | 7.128 | [6 empty] | 58 | 7.1517 | [6 empty] | 58 | 7.1433
| 59 | 7.128 | [6 empty] | 59 | 7.1517 | [6 empty] | 59 | 7.1433
| 60 | 7.128 | [6 empty] | 60 | 7.1517 | [6 empty] | 60 | 7.1433
| 61 | 7.128 | [6 empty] | 61 | 7.1517 | [6 empty] | 61 | 7.1433
| 62 | 7.128 | [6 empty] | 62 | 7.1516 | [6 empty] | 62 | 7.1433
| 63 | 7.128 | [6 empty] | 63 | 7.1516 | [6 empty] | 63 | 7.1433
| 64 | 7.128 | [6 empty] | 64 | 7.1516 | [6 empty] | 64 | 7.1433
| 65 | 7.128 | [6 empty] | 65 | 7.1516 | [6 empty] | 65 | 7.1433
| 66 | 7.128 | [6 empty] | 66 | 7.1516 | [6 empty] | 66 | 7.1433
| 67 | 7.128 | [6 empty] | 67 | 7.1516 | [6 empty] | 67 | 7.1433
| 68 | 7.128 | [6 empty] | 68 | 7.1516 | [6 empty] | 68 | 7.1433
| 69 | 7.128 | [6 empty] | 69 | 7.1517 | [6 empty] | 69 | 7.1433
| 70 | 7.128 | [6 empty] | 70 | 7.1517 | [6 empty] | 70 | 7.1433
| 71 | 7.128 | [6 empty] | 71 | 7.1517 | [6 empty] | 71 | 7.1433
| 72 | 7.128 | [6 empty] | 72 | 7.1517 | [6 empty] | 72 | 7.1433
| 73 | 7.128 | [6 empty] | 73 | 7.1517 | [6 empty] | 73 | 7.1433
| 74 | 7.128 | [6 empty] | 74 | 7.1517 | [6 empty] | 74 | 7.1433
| 75 | 7.128 | [6 empty] | 75 | 7.1517 | [6 empty] | 75 | 7.1433
| 76 | 7.128 | [6 empty] | 76 | 7.1516 | [6 empty] | 76 | 7.1433
| 77 | 7.128 | [6 empty] | 77 | 7.1516 | [6 empty] | 77 | 7.1433
| 78 | 7.128 | [6 empty] | 78 | 7.1516 | [6 empty] | 78 | 7.1433
| 79 | 7.128 | [6 empty] | 79 | 7.1516 | [6 empty] | 79 | 7.1433
| 80 | 7.128 | [6 empty] | 80 | 7.1516 | [6 empty] | 80 | 7.1433
| 81 | 7.128 | [6 empty] | 81 | 7.1516 | [6 empty] | 81 | 7.1433
| 82 | 7.128 | [6 empty] | 82 | 7.1516 | [6 empty] | 82 | 7.1433
| 83 | 7.128 | [6 empty] | 83 | 7.1517 | [6 empty] | 83 | 7.1433
| 84 | 7.128 | [6 empty] | 84 | 7.1517 | [6 empty] | 84 | 7.1433
| 85 | 7.128 | [6 empty] | 85 | 7.1517 | [6 empty] | 85 | 7.1433
| 86 | 7.128 | [6 empty] | 86 | 7.1517 | [6 empty] | 86 | 7.1433
| 87 | 7.128 | [6 empty] | 87 | 7.1517 | [6 empty] | 87 | 7.1433
| 88 | 7.128 | [6 empty] | 88 | 7.1517 | [6 empty] | 88 | 7.1433
| 89 | 7.128 | [6 empty] | 89 | 7.1517 | [6 empty] | 89 | 7.1433
| 90 | 7.128 | [6 empty] | 90 | 7.1517 | [6 empty] | 90 | 7.1433
| 91 | 7.128 | [6 empty] | 91 | 7.1516 | [6 empty] | 91 | 7.1433
| 92 | 7.128 | [6 empty] | 92 | 7.1516 | [6 empty] | 92 | 7.1433
| 93 | 7.128 | [6 empty] | 93 | 7.1516 | [6 empty] | 93 | 7.1433
| 94 | 7.128 | [6 empty] | 94 | 7.1516 | [6 empty] | 94 | 7.1433
| 95 | 7.128 | [6 empty] | 95 | 7.1516 | [6 empty] | 95 | 7.1433
| 96 | 7.128 | [6 empty] | 96 | 7.1516 | [6 empty] | 96 | 7.1433
| 97 | 7.128 | [6 empty] | 97 | 7.1516 | [6 empty] | 97 | 7.1433
| 98 | 7.128 | [6 empty] | 98 | 7.1516 | [6 empty] | 98 | 7.1433
| 99 | 7.128 | [6 empty] | 99 | 7.1516 | [6 empty] | 99 | 7.1433
| 100 | 7.128 | [6 empty] | 100 | 7.1517 | [6 empty] | 100 | 7.1433
| 101 | 7.128 | [6 empty] | 101 | 7.1517 | [6 empty] | 101 | 7.1433
| 102 | 7.128 | [6 empty] | 102 | 7.1517 | [6 empty] | 102 | 7.1433
| 103 | 7.128 | [6 empty] | 103 | 7.1517 | [6 empty] | 103 | 7.1433
| 104 | 7.128 | [6 empty] | 104 | 7.1517 | [6 empty] | 104 | 7.1433
| 105 | 7.128 | [6 empty] | 105 | 7.1517 | [6 empty] | 105 | 7.1433
| 106 | 7.128 | [6 empty] | 106 | 7.1517 | [6 empty] | 106 | 7.1433
| 107 | 7.128 | [6 empty] | 107 | 7.1516 | [6 empty] | 107 | 7.1433
| 108 | 7.128 | [6 empty] | 108 | 7.1516 | [6 empty] | 108 | 7.1433
| 109 | 7.128 | [6 empty] | 109 | 7.1516 | [6 empty] | 109 | 7.1433
| 110 | 7.128 | [6 empty] | 110 | 7.1516 | [6 empty] | 110 | 7.1433
| 111 | 7.128 | [6 empty] | 111 | 7.1516 | [6 empty] | 111 | 7.1433
| 112 | 7.128 | [6 empty] | 112 | 7.1516 | [6 empty] | 112 | 7.1433
| 113 | 7.128 | [6 empty] | 113 | 7.1516 | [6 empty] | 113 | 7.1433
| 114 | 7.128 | [6 empty] | 114 | 7.1516 | [6 empty] | 114 | 7.1433
| 115 | 7.128 | [6 empty] | 115 | 7.1516 | [6 empty] | 115 | 7.1433
| 116 | 7.128 | [6 empty] | 116 | 7.1517 | [6 empty] | 116 | 7.1433
| 117 | 7.128 | [6 empty] | 117 | 7.1517 | [6 empty] | 117 | 7.1433
| 118 | 7.128 | [6 empty] | 118 | 7.1517 | [6 empty] | 118 | 7.1433
| 119 | 7.128 | [6 empty] | 119 | 7.1517 | [6 empty] | 119 | 7.1433
| 120 | 7.128 | [6 empty] | 120 | 7.1517 | [6 empty] | 120 | 7.1433
| 121 | 7.128 | [6 empty] | 121 | 7.1517 | [6 empty] | 121 | 7.1433
| 122 | 7.128 | [6 empty] | 122 | 7.1517 | [6 empty] | 122 | 7.1433
| 123 | 7.128 | [6 empty] | 123 | 7.1517 | [6 empty] | 123 | 7.1433
| 124 | 7.128 | [6 empty] | 124 | 7.1517 | [6 empty] | 124 | 7.1433
| 125 | 7.128 | [6 empty] | 125 | 7.1516 | [6 empty] | 125 | 7.1433
| 126 | 7.128 | [6 empty] | 126 | 7.1516 | [6 empty] | 126 | 7.1433
| 127 | 7.128 | [6 empty] | 127 | 7.1516 | [6 empty] | 127 | 7.1433
| 128 | 7.128 | [6 empty] | 128 | 7.1516 | [6 empty] | 128 | 7.1433
| 129 | 7.128 | [6 empty] | 129 | 7.1516 | [6 empty] | 129 | 7.1433
| 130 | 7.128 | [6 empty] | 130 | 7.1516 | [6 empty] | 130 | 7.1433
| 131 | 7.128 | [6 empty] | 131 | 7.1516 | [6 empty] | 131 | 7.1433
| 132 | 7.128 | [6 empty] | 132 | 7.1516 | [6 empty] | 132 | 7.1433
| 133 | 7.128 | [6 empty] | 133 | 7.1516 | [6 empty] | 133 | 7.1433
| 134 | 7.128 | [6 empty] | 134 | 7.1516 | [6 empty] | 134 | 7.1433
| 135 | 7.128 | [6 empty] | 135 | 7.1516 | [6 empty] | 135 | 7.1433
| 136 | 7.128 | [6 empty] | 136 | 7.1517 | [6 empty] | 136 | 7.1433
| 137 | 7.128 | [6 empty] | 137 | 7.1517 | [6 empty] | 137 | 7.1433
| 138 | 7.128 | [6 empty] | 138 | 7.1517 | [6 empty] | 138 | 7.1433
| 139 | 7.128 | [6 empty] | 139 | 7.1517 | [6 empty] | 139 | 7.1433
| 140 | 7.128 | [6 empty] | 140 | 7.1517 | [6 empty] | 140 | 7.1433
| 141 | 7.128 | [6 empty] | 141 | 7.1517 | [6 empty] | 141 | 7.1433
| 142 | 7.128 | [6 empty] | 142 | 7.1517 | [6 empty] | 142 | 7.1433
| 143 | 7.128 | [6 empty] | 143 | 7.1517 | [6 empty] | 143 | 7.1433
| 144 | 7.128 | [6 empty] | 144 | 7.1517 | [6 empty] | 144 | 7.1433
| 145 | 7.128 | [6 empty] | 145 | 7.1517 | [6 empty] | 145 | 7.1433
| 146 | 7.128 | [6 empty] | 146 | 7.1517 | [6 empty] | 146 | 7.1433
| 147 | 7.128 | [6 empty] | 147 | 7.1516 | [6 empty] | 147 | 7.1433
| 148 | 7.128 | [6 empty] | 148 | 7.1517 | [6 empty] | 148 | 7.1433
| 149 | 7.128 | [6 empty] | 149 | 7.1516 | [6 empty] | 149 | 7.1433
| 150 | 7.128 | [6 empty] | 150 | 7.1516 | [6 empty] | 150 | 7.1433
| 151 | 7.128 | [6 empty] | 151 | 7.1516 | [6 empty] | 151 | 7.1433
| 152 | 7.128 | [6 empty] | 152 | 7.1516 | [6 empty] | 152 | 7.1433
| 153 | 7.128 | [6 empty] | 153 | 7.1516 | [6 empty] | 153 | 7.1433
| 154 | 7.128 | [6 empty] | 154 | 7.1516 | [6 empty] | 154 | 7.1433
| 155 | 7.128 | [6 empty] | 155 | 7.1516 | [6 empty] | 155 | 7.1433
| 156 | 7.128 | [6 empty] | 156 | 7.1516 | [6 empty] | 156 | 7.1433
| 157 | 7.128 | [6 empty] | 157 | 7.1516 | [6 empty] | 157 | 7.1433
| 158 | 7.128 | [6 empty] | 158 | 7.1516 | [6 empty] | 158 | 7.1433
| 159 | 7.128 | [6 empty] | 159 | 7.1517 | [6 empty] | 159 | 7.1433
| 160 | 7.128 | [6 empty] | 160 | 7.1517 | [6 empty] | 160 | 7.1433
| 161 | 7.128 | [6 empty] | 161 | 7.1517 | [6 empty] | 161 | 7.1433
| 162 | 7.128 | [6 empty] | 162 | 7.1517 | [6 empty] | 162 | 7.1433
| 163 | 7.128 | [6 empty] | 163 | 7.1517 | [6 empty] | 163 | 7.1433
| 164 | 7.128 | [6 empty] | 164 | 7.1517 | [6 empty] | 164 | 7.1433
| 165 | 7.128 | [6 empty] | 165 | 7.1517 | [6 empty] | 165 | 7.1433
| 166 | 7.128 | [6 empty] | 166 | 7.1517 | [6 empty] | 166 | 7.1433
| 167 | 7.128 | [6 empty] | 167 | 7.1517 | [6 empty] | 167 | 7.1433
| 168 | 7.128 | [6 empty] | 168 | 7.1517 | [6 empty] | 168 | 7.1433
| 169 | 7.128 | [6 empty] | 169 | 7.1517 | [6 empty] | 169 | 7.1433
| 170 | 7.128 | [6 empty] | 170 | 7.1517 | [6 empty] | 170 | 7.1433
| 171 | 7.128 | [6 empty] | 171 | 7.1516 | [6 empty] | 171 | 7.1433
| 172 | 7.128 | [6 empty] | 172 | 7.1517 | [6 empty] | 172 | 7.1433
| 173 | 7.128 | [6 empty] | 173 | 7.1517 | [6 empty] | 173 | 7.1433
| 174 | 7.128 | [6 empty] | 174 | 7.1516 | [6 empty] | 174 | 7.1433
| 175 | 7.128 | [6 empty] | 175 | 7.1516 | [6 empty] | 175 | 7.1433
| 176 | 7.128 | [6 empty] | 176 | 7.1516 | [6 empty] | 176 | 7.1433
| 177 | 7.128 | [6 empty] | 177 | 7.1516 | [6 empty] | 177 | 7.1433
| 178 | 7.128 | [6 empty] | 178 | 7.1516 | [6 empty] | 178 | 7.1433
| 179 | 7.128 | [6 empty] | 179 | 7.1516 | [6 empty] | 179 | 7.1433
| 180 | 7.128 | [6 empty] | 180 | 7.1516 | [6 empty] | 180 | 7.1433
| 181 | 7.128 | [6 empty] | 181 | 7.1516 | [6 empty] | 181 | 7.1433
| 182 | 7.128 | [6 empty] | 182 | 7.1516 | [6 empty] | 182 | 7.1433
| 183 | 7.128 | [6 empty] | 183 | 7.1516 | [6 empty] | 183 | 7.1433
| 184 | 7.128 | [6 empty] | 184 | 7.1516 | [6 empty] | 184 | 7.1433
| 185 | 7.128 | [6 empty] | 185 | 7.1516 | [6 empty] | 185 | 7.1433
| 186 | 7.128 | [6 empty] | 186 | 7.1517 | [6 empty] | 186 | 7.1433
| 187 | 7.128 | [6 empty] | 187 | 7.1517 | [6 empty] | 187 | 7.1433
| 188 | 7.128 | [6 empty] | 188 | 7.1517 | [6 empty] | 188 | 7.1433
| 189 | 7.128 | [6 empty] | 189 | 7.1517 | [6 empty] | 189 | 7.1433
| 190 | 7.128 | [6 empty] | 190 | 7.1517 | [6 empty] | 190 | 7.1433
| 191 | 7.128 | [6 empty] | 191 | 7.1517 | [6 empty] | 191 | 7.1433
| 192 | 7.128 | [6 empty] | 192 | 7.1517 | [6 empty] | 192 | 7.1433
| 193 | 7.128 | [6 empty] | 193 | 7.1517 | [6 empty] | 193 | 7.1433
| 194 | 7.128 | [6 empty] | 194 | 7.1517 | [6 empty] | 194 | 7.1433
| 195 | 7.128 | [6 empty] | 195 | 7.1516 | [6 empty] | 195 | 7.1433
| 196 | 7.128 | [6 empty] | 196 | 7.1516 | [6 empty] | 196 | 7.1433
| 197 | 7.128 | [6 empty] | 197 | 7.1516 | [6 empty] | 197 | 7.1433
| 198 | 7.128 | [6 empty] | 198 | 7.1516 | [6 empty] | 198 | 7.1433
| 199 | 7.128 | [6 empty] | 199 | 7.1516 | [6 empty] | 199 | 7.1433
| 200 | 7.128 | [6 empty] | 200 | 7.1516 | [6 empty] | 200 | 7.1433
| 201 | 7.128 | [6 empty] | 201 | 7.1516 | [6 empty] | 201 | 7.1433
| 202 | 7.128 | [6 empty] | 202 | 7.1516 | [6 empty] | 202 | 7.1433
| 203 | 7.128 | [6 empty] | 203 | 7.1516 | [6 empty] | 203 | 7.1433
| 204 | 7.128 | [6 empty] | 204 | 7.1516 | [6 empty] | 204 | 7.1433
| 205 | 7.128 | [6 empty] | 205 | 7.1516 | [6 empty] | 205 | 7.1433
| 206 | 7.128 | [6 empty] | 206 | 7.1517 | [6 empty] | 206 | 7.1433
| 207 | 7.128 | [6 empty] | 207 | 7.1517 | [6 empty] | 207 | 7.1433
| 208 | 7.128 | [6 empty] | 208 | 7.1517 | [6 empty] | 208 | 7.1433
| 209 | 7.128 | [6 empty] | 209 | 7.1517 | [6 empty] | 209 | 7.1433
| 210 | 7.128 | [6 empty] | 210 | 7.1517 | [6 empty] | 210 | 7.1433
| 211 | 7.128 | [6 empty] | 211 | 7.1517 | [6 empty] | 211 | 7.1433
| 212 | 7.128 | [6 empty] | 212 | 7.1517 | [6 empty] | 212 | 7.1433
| 213 | 7.128 | [6 empty] | 213 | 7.1517 | [6 empty] | 213 | 7.1433
| 214 | 7.128 | [6 empty] | 214 | 7.1517 | [6 empty] | 214 | 7.1433
| 215 | 7.128 | [6 empty] | 215 | 7.1517 | [6 empty] | 215 | 7.1433
| 216 | 7.128 | [6 empty] | 216 | 7.1517 | [6 empty] | 216 | 7.1433
| 217 | 7.128 | [6 empty] | 217 | 7.1516 | [6 empty] | 217 | 7.1433
| 218 | 7.128 | [6 empty] | 218 | 7.1516 | [6 empty] | 218 | 7.1433
| 219 | 7.128 | [6 empty] | 219 | 7.1516 | [6 empty] | 219 | 7.1433
| 220 | 7.128 | [6 empty] | 220 | 7.1516 | [6 empty] | 220 | 7.1433
| 221 | 7.128 | [6 empty] | 221 | 7.1516 | [6 empty] | 221 | 7.1433
| 222 | 7.128 | [6 empty] | 222 | 7.1516 | [6 empty] | 222 | 7.1433
| 223 | 7.128 | [6 empty] | 223 | 7.1516 | [6 empty] | 223 | 7.1433
| 224 | 7.128 | [6 empty] | 224 | 7.1516 | [6 empty] | 224 | 7.1433
| 225 | 7.128 | [6 empty] | 225 | 7.1516 | [6 empty] | 225 | 7.1433
| 226 | 7.128 | [6 empty] | 226 | 7.1517 | [6 empty] | 226 | 7.1433
| 227 | 7.128 | [6 empty] | 227 | 7.1517 | [6 empty] | 227 | 7.1433
| 228 | 7.128 | [6 empty] | 228 | 7.1517 | [6 empty] | 228 | 7.1433
| 229 | 7.128 | [6 empty] | 229 | 7.1517 | [6 empty] | 229 | 7.1433
| 230 | 7.128 | [6 empty] | 230 | 7.1517 | [6 empty] | 230 | 7.1433
| 231 | 7.128 | [6 empty] | 231 | 7.1517 | [6 empty] | 231 | 7.1433
| 232 | 7.128 | [6 empty] | 232 | 7.1517 | [6 empty] | 232 | 7.1433
| 233 | 7.128 | [6 empty] | 233 | 7.1517 | [6 empty] | 233 | 7.1433
| 234 | 7.128 | [6 empty] | 234 | 7.1516 | [6 empty] | 234 | 7.1433
| 235 | 7.128 | [6 empty] | 235 | 7.1516 | [6 empty] | 235 | 7.1433
| 236 | 7.128 | [6 empty] | 236 | 7.1516 | [6 empty] | 236 | 7.1433
| 237 | 7.128 | [6 empty] | 237 | 7.1516 | [6 empty] | 237 | 7.1433
| 238 | 7.128 | [6 empty] | 238 | 7.1516 | [6 empty] | 238 | 7.1433
| 239 | 7.128 | [6 empty] | 239 | 7.1516
| 240 | 7.128 | [6 empty] | 240 | 7.1516
| 241 | 7.128 | [6 empty] | 241 | 7.1516
| 242 | 7.128 | [6 empty] | 242 | 7.1516
| 243 | 7.128 | [6 empty] | 243 | 7.1516
| 244 | 7.128 | [6 empty] | 244 | 7.1517
| 245 | 7.128 | [6 empty] | 245 | 7.1517
| 246 | 7.128 | [6 empty] | 246 | 7.1517
| 247 | 7.128 | [6 empty] | 247 | 7.1517
| 248 | 7.128 | [6 empty] | 248 | 7.1517
| 249 | 7.128 | [6 empty] | 249 | 7.1517
| 250 | 7.128 | [6 empty] | 250 | 7.1516
| 251 | 7.128 | [6 empty] | 251 | 7.1517
| 252 | 7.128 | [6 empty] | 252 | 7.1517
| 253 | 7.128 | [6 empty] | 253 | 7.1517
| 254 | 7.128 | [6 empty] | 254 | 7.1517
| 255 | 7.128 | [6 empty] | 255 | 7.1517
| 256 | 7.128 | [6 empty] | 256 | 7.1517
| 257 | 7.128 | [6 empty] | 257 | 7.1517
| 258 | 7.128 | [6 empty] | 258 | 7.1517
| 259 | 7.128 | [6 empty] | 259 | 7.1517
| 260 | 7.128 | [6 empty] | 260 | 7.1517
| 261 | 7.128 | [6 empty] | 261 | 7.1516
| 262 | 7.128 | [6 empty] | 262 | 7.1516
| 263 | 7.128 | [6 empty] | 263 | 7.1516
| 264 | 7.128 | [6 empty] | 264 | 7.1516
| 265 | 7.128 | [6 empty] | 265 | 7.1516
| 266 | 7.128 | [6 empty] | 266 | 7.1516
| 267 | 7.128 | [6 empty] | 267 | 7.1516
| 268 | 7.128 | [6 empty] | 268 | 7.1516
| 269 | 7.128 | [6 empty] | 269 | 7.1516
| 270 | 7.128 | [6 empty] | 270 | 7.1516
| 271 | 7.128 | [6 empty] | 271 | 7.1516
| 272 | 7.128 | [6 empty] | 272 | 7.1516
| 273 | 7.128 | [6 empty] | 273 | 7.1517
| 274 | 7.128 | [6 empty] | 274 | 7.1517
| 275 | 7.128 | [6 empty] | 275 | 7.1517
| 276 | 7.128 | [6 empty] | 276 | 7.1517
| 277 | 7.128 | [6 empty] | 277 | 7.1517
| 278 | 7.128 | [6 empty] | 278 | 7.1517
| 279 | 7.128 | [6 empty] | 279 | 7.1517
| 280 | 7.128 | [6 empty] | 280 | 7.1517
| 281 | 7.128 | [6 empty] | 281 | 7.1517
| 282 | 7.128 | [6 empty] | 282 | 7.1517
| 283 | 7.128 | [6 empty] | 283 | 7.1517
| 284 | 7.128 | [6 empty] | 284 | 7.1516
| 285 | 7.128 | [6 empty] | 285 | 7.1516
| 286 | 7.128 | [6 empty] | 286 | 7.1516
| 287 | 7.128 | [6 empty] | 287 | 7.1516
| 288 | 7.128 | [6 empty] | 288 | 7.1516
| 289 | 7.128 | [6 empty] | 289 | 7.1516
| 290 | 7.128 | [6 empty] | 290 | 7.1516
| 291 | 7.128 | [6 empty] | 291 | 7.1516
| 292 | 7.128 | [6 empty] | 292 | 7.1516
| 293 | 7.128 | [6 empty] | 293 | 7.1516
| 294 | 7.128 | [6 empty] | 294 | 7.1516
| 295 | 7.128
| 296 | 7.128
| 297 | 7.128
| 298 | 7.128
| 299 | 7.128
| 300 | 7.128
| 301 | 7.128
| 302 | 7.128
| 303 | 7.128
| 304 | 7.128
| 305 | 7.128
| 306 | 7.128
| 307 | 7.128
| 308 | 7.128
| 309 | 7.128
| 310 | 7.128
| 311 | 7.128
| 312 | 7.128
| 313 | 7.128
| 314 | 7.128
| 315 | 7.128
| 316 | 7.128
| 317 | 7.128
| 318 | 7.128
| 319 | 7.128
| 320 | 7.128
| 321 | 7.128
| 322 | 7.128
| 323 | 7.128
| 324 | 7.128
| 325 | 7.128
| 326 | 7.128
| 327 | 7.128
| 328 | 7.128
| 329 | 7.128
| 330 | 7.128
| 331 | 7.128
| 332 | 7.128
| 333 | 7.128
| 334 | 7.128
| 335 | 7.128
| 336 | 7.128
| 337 | 7.128
| 338 | 7.128
| 339 | 7.128
| 340 | 7.128
| 341 | 7.128
| 342 | 7.128
| 343 | 7.128
| 344 | 7.128
| 345 | 7.128
| 346 | 7.128
| 347 | 7.128
| 348 | 7.128
| 349 | 7.128
| 350 | 7.128
| 351 | 7.128
| 352 | 7.128
| 353 | 7.128
| 354 | 7.128
| 355 | 7.128
| 356 | 7.128
| 357 | 7.128
| 358 | 7.128
| 359 | 7.128
| 360 | 7.128
| 361 | 7.128
| 362 | 7.128
| 363 | 7.128
| 364 | 7.128

## delta R4-R5
Info
1. doska | [7 empty] | 2. doska | [7 empty] | 3. doska
| R4 = 13 k | R4 + Y4 = 13 k + 130 R | R4 = 13 k | R4 + Y4 = 13 k + 130 R |  |  | dV/dR |  | R4 = 13 k | R4 + Y4 = 13 k + 130 R | R4 = 13 k | R4 + Y4 = 13 k + 130 R |  |  | dV/dR |  | R4 = 13 k | R4 + Y4 = 13 k + 130 R | R4 = 13 k | R4 + Y4 = 13 k + 130 R |  |  | dV/dR
# | Uref [V] | Uref [V] | drift Uref [µV] | delta Uref [µV] | delta Uref [ppm] | dR [ppm] | ppm/ppm | # | Uref [V] | Uref [V] | drift Uref [µV] | delta Uref [µV] | delta Uref [ppm] | dR [ppm] | ppm/ppm | # | Uref [V] | Uref [V] | drift Uref [µV] | delta Uref [µV] | delta Uref [ppm] | dR [ppm] | ppm/ppm
1 | 7.128 | 7.1287 | 0 | 715.2 | 100.3363 | 9910 | 1.0125 | 1 | 7.1517 | 7.1525 | 0 | 806.8 | 112.8126 | 9910 | 1.1384 | 1 | 7.1433 | 7.1441 | 0 | 794.4 | 111.2088 | 9910 | 1.1222
2 | 7.128 | 7.1287 | 0 | 714.3 | 100.21 | 9910 | 1.0112 | 2 | 7.1517 | 7.1525 | 1.9 | 806.3 | 112.7426 | 9910 | 1.1377 | 2 | 7.1433 | 7.1441 | -2.4 | 795.9 | 111.4188 | 9910 | 1.1243
3 | 7.128 | 7.1287 | 0.9 | 712.4 | 99.9435 | 9910 | 1.0085 | 3 | 7.1517 | 7.1525 | 3.3 | 806.8 | 112.8125 | 9910 | 1.1384 | 3 | 7.1433 | 7.1441 | -0.5 | 793.5 | 111.0828 | 9910 | 1.1209
4 | 7.128 | 7.1287 | 0.4 | 715.8 | 100.4205 | 9910 | 1.0133 | 4 | 7.1517 | 7.1525 | -3.4 | 820.2 | 114.6863 | 9910 | 1.1573 | 4 | 7.1433 | 7.1441 | 1.4 | 794.9 | 111.2788 | 9910 | 1.1229
5 | 7.128 | 7.1287 | 0.4 | 714.8 | 100.2802 | 9910 | 1.0119 | 5 | 7.1517 | 7.1525 | 9 | 796.3 | 111.3443 | 9910 | 1.1236 | 5 | 7.1433 | 7.1441 | 1.4 | 792.1 | 110.8868 | 9910 | 1.1189
6 | 7.128 | 7.1287 | -1.5 | 715.8 | 100.4205 | 9910 | 1.0133 | 6 | 7.1517 | 7.1525 | 0.9 | 806.3 | 112.7427 | 9910 | 1.1377 | 6 | 7.1433 | 7.1441 | 0.5 | 796.3 | 111.4748 | 9910 | 1.1249
7 | 7.128 | 7.1287 | -0.5 | 715.2 | 100.3363 | 9910 | 1.0125 | 7 | 7.1517 | 7.1525 | 0.9 | 808.3 | 113.0223 | 9910 | 1.1405 | 7 | 7.1433 | 7.1441 | 2.4 | 794.4 | 111.2088 | 9910 | 1.1222
8 | 7.128 | 7.1287 | 2.4 | 713.8 | 100.1399 | 9910 | 1.0105 | 8 | 7.1517 | 7.1525 | 4.7 | 807.3 | 112.8824 | 9910 | 1.1391 | 8 | 7.1433 | 7.1441 | 1.4 | 791.6 | 110.8168 | 9910 | 1.1182
9 | 7.128 | 7.1287 | 6.6 | 712.9 | 100.0135 | 9910 | 1.0092 | 9 | 7.1517 | 7.1525 | 4.3 | 809.1 | 113.1341 | 9910 | 1.1416 | 9 | 7.1433 | 7.1441 | 0 | 796.3 | 111.4748 | 9910 | 1.1249
10 | 7.128 | 7.1287 | 5.2 | 714.3 | 100.21 | 9910 | 1.0112 | 10 | 7.1517 | 7.1525 | 3.3 | 805.9 | 112.6867 | 9910 | 1.1371 | 10 | 7.1433 | 7.1441 | 0.5 | 795.8 | 111.4048 | 9910 | 1.1242
11 | 7.128 | 7.1287 | 5.7 | 712.9 | 100.0135 | 9910 | 1.0092 | 11 | 7.1517 | 7.1525 | 8.1 | 799.6 | 111.8057 | 9910 | 1.1282 | 11 | 7.1433 | 7.1441 | 1.9 | 796.8 | 111.5447 | 9910 | 1.1256
12 | 7.128 | 7.1287 | 4.7 | 715.3 | 100.3503 | 9910 | 1.0126 | 12 | 7.1517 | 7.1525 | 2.3 | 807.8 | 112.9524 | 9910 | 1.1398 | 12 | 7.1433 | 7.1441 | 0.5 | 794.9 | 111.2788 | 9910 | 1.1229
13 | 7.128 | 7.1287 | 7.1 | 713.8 | 100.1398 | 9910 | 1.0105 | 13 | 7.1517 | 7.1525 | 2.3 | 811.1 | 113.4138 | 9910 | 1.1444 | 13 | 7.1433 | 7.1441 | 0 | 793.9 | 111.1388 | 9910 | 1.1215
14 | 7.128 | 7.1288 | 5.7 | 717.2 | 100.6168 | 9910 | 1.0153 | 14 | 7.1517 | 7.1525 | -1 | 809.7 | 113.2181 | 9910 | 1.1425 | 14 | 7.1433 | 7.1441 | 1.4 | 793.5 | 111.0828 | 9910 | 1.1209
15 | 7.128 | 7.1288 | 4.7 | 717.2 | 100.6168 | 9910 | 1.0153 | 15 | 7.1517 | 7.1525 | 4.7 | 800.2 | 111.8896 | 9910 | 1.1291 | 15 | 7.1433 | 7.1441 | 0 | 795.4 | 111.3488 | 9910 | 1.1236
|  |  |  | 714.7267 | 100.2698 | 9910 | 1.0118 |  |  |  |  | 806.78 | 112.8097 | 9910 | 1.1383 |  |  |  |  | 794.6467 | 111.2433 | 9910 | 1.1225
| dáta z meraní | [7 empty] | dáta z meraní | [7 empty] | dáta z meraní
| Time - Plot 0 | Amplitude - Plot 0 | [6 empty] | Time - Plot 0 | Amplitude - Plot 0 | [6 empty] | Time - Plot 0 | Amplitude - Plot 0
| 0 | 7.128 | [6 empty] | 0 | 7.1517 | [6 empty] | 0 | 7.1433
| 1 | 7.128 | [6 empty] | 1 | 7.1517 | [6 empty] | 1 | 7.1433
| 2 | 7.128 | [6 empty] | 2 | 7.1517 | [6 empty] | 2 | 7.1433
| 3 | 7.128 | [6 empty] | 3 | 7.1517 | [6 empty] | 3 | 7.1433
| 4 | 7.128 | [6 empty] | 4 | 7.1517 | [6 empty] | 4 | 7.1433
| 5 | 7.1287 | [6 empty] | 5 | 7.1517 | [6 empty] | 5 | 7.1433
| 6 | 7.1287 | [6 empty] | 6 | 7.1517 | [6 empty] | 6 | 7.1433
| 7 | 7.1287 | [6 empty] | 7 | 7.1517 | [6 empty] | 7 | 7.1433
| 8 | 7.1287 | [6 empty] | 8 | 7.1517 | [6 empty] | 8 | 7.1433
| 9 | 7.128 | [6 empty] | 9 | 7.1517 | [6 empty] | 9 | 7.1433
| 10 | 7.128 | [6 empty] | 10 | 7.1525 | [6 empty] | 10 | 7.1433
| 11 | 7.128 | [6 empty] | 11 | 7.1525 | [6 empty] | 11 | 7.1441
| 12 | 7.128 | [6 empty] | 12 | 7.1525 | [6 empty] | 12 | 7.1441
| 13 | 7.128 | [6 empty] | 13 | 7.1525 | [6 empty] | 13 | 7.1441
| 14 | 7.128 | [6 empty] | 14 | 7.1525 | [6 empty] | 14 | 7.1441
| 15 | 7.1287 | [6 empty] | 15 | 7.1525 | [6 empty] | 15 | 7.1441
| 16 | 7.1287 | [6 empty] | 16 | 7.1525 | [6 empty] | 16 | 7.1441
| 17 | 7.1287 | [6 empty] | 17 | 7.1525 | [6 empty] | 17 | 7.1433
| 18 | 7.1287 | [6 empty] | 18 | 7.1517 | [6 empty] | 18 | 7.1433
| 19 | 7.128 | [6 empty] | 19 | 7.1517 | [6 empty] | 19 | 7.1433
| 20 | 7.128 | [6 empty] | 20 | 7.1517 | [6 empty] | 20 | 7.1433
| 21 | 7.128 | [6 empty] | 21 | 7.1517 | [6 empty] | 21 | 7.1433
| 22 | 7.128 | [6 empty] | 22 | 7.1517 | [6 empty] | 22 | 7.1441
| 23 | 7.128 | [6 empty] | 23 | 7.1517 | [6 empty] | 23 | 7.1441
| 24 | 7.128 | [6 empty] | 24 | 7.1517 | [6 empty] | 24 | 7.1441
| 25 | 7.128 | [6 empty] | 25 | 7.1517 | [6 empty] | 25 | 7.1441
| 26 | 7.128 | [6 empty] | 26 | 7.1525 | [6 empty] | 26 | 7.1441
| 27 | 7.1287 | [6 empty] | 27 | 7.1525 | [6 empty] | 27 | 7.1433
| 28 | 7.1287 | [6 empty] | 28 | 7.1525 | [6 empty] | 28 | 7.1433
| 29 | 7.1287 | [6 empty] | 29 | 7.1525 | [6 empty] | 29 | 7.1433
| 30 | 7.1287 | [6 empty] | 30 | 7.1525 | [6 empty] | 30 | 7.1433
| 31 | 7.1287 | [6 empty] | 31 | 7.1525 | [6 empty] | 31 | 7.1433
| 32 | 7.1287 | [6 empty] | 32 | 7.1525 | [6 empty] | 32 | 7.1433
| 33 | 7.128 | [6 empty] | 33 | 7.1525 | [6 empty] | 33 | 7.1441
| 34 | 7.128 | [6 empty] | 34 | 7.1525 | [6 empty] | 34 | 7.1441
| 35 | 7.128 | [6 empty] | 35 | 7.1517 | [6 empty] | 35 | 7.1441
| 36 | 7.128 | [6 empty] | 36 | 7.1517 | [6 empty] | 36 | 7.1441
| 37 | 7.128 | [6 empty] | 37 | 7.1517 | [6 empty] | 37 | 7.1441
| 38 | 7.128 | [6 empty] | 38 | 7.1517 | [6 empty] | 38 | 7.1433
| 39 | 7.128 | [6 empty] | 39 | 7.1517 | [6 empty] | 39 | 7.1433
| 40 | 7.1287 | [6 empty] | 40 | 7.1517 | [6 empty] | 40 | 7.1433
| 41 | 7.1287 | [6 empty] | 41 | 7.1517 | [6 empty] | 41 | 7.1433
| 42 | 7.1287 | [6 empty] | 42 | 7.1525 | [6 empty] | 42 | 7.1433
| 43 | 7.1287 | [6 empty] | 43 | 7.1525 | [6 empty] | 43 | 7.1441
| 44 | 7.1287 | [6 empty] | 44 | 7.1525 | [6 empty] | 44 | 7.1441
| 45 | 7.1287 | [6 empty] | 45 | 7.1525 | [6 empty] | 45 | 7.1441
| 46 | 7.1287 | [6 empty] | 46 | 7.1525 | [6 empty] | 46 | 7.1441
| 47 | 7.128 | [6 empty] | 47 | 7.1525 | [6 empty] | 47 | 7.1441
| 48 | 7.128 | [6 empty] | 48 | 7.1525 | [6 empty] | 48 | 7.1441
| 49 | 7.128 | [6 empty] | 49 | 7.1517 | [6 empty] | 49 | 7.1433
| 50 | 7.128 | [6 empty] | 50 | 7.1517 | [6 empty] | 50 | 7.1433
| 51 | 7.128 | [6 empty] | 51 | 7.1517 | [6 empty] | 51 | 7.1433
| 52 | 7.128 | [6 empty] | 52 | 7.1517 | [6 empty] | 52 | 7.1433
| 53 | 7.128 | [6 empty] | 53 | 7.1517 | [6 empty] | 53 | 7.1433
| 54 | 7.1287 | [6 empty] | 54 | 7.1517 | [6 empty] | 54 | 7.1441
| 55 | 7.1287 | [6 empty] | 55 | 7.1517 | [6 empty] | 55 | 7.1441
| 56 | 7.1287 | [6 empty] | 56 | 7.1517 | [6 empty] | 56 | 7.1441
| 57 | 7.1287 | [6 empty] | 57 | 7.1525 | [6 empty] | 57 | 7.1441
| 58 | 7.1287 | [6 empty] | 58 | 7.1525 | [6 empty] | 58 | 7.1441
| 59 | 7.1287 | [6 empty] | 59 | 7.1525 | [6 empty] | 59 | 7.1433
| 60 | 7.1287 | [6 empty] | 60 | 7.1525 | [6 empty] | 60 | 7.1433
| 61 | 7.1287 | [6 empty] | 61 | 7.1525 | [6 empty] | 61 | 7.1433
| 62 | 7.1287 | [6 empty] | 62 | 7.1525 | [6 empty] | 62 | 7.1433
| 63 | 7.1287 | [6 empty] | 63 | 7.1525 | [6 empty] | 63 | 7.1433
| 64 | 7.128 | [6 empty] | 64 | 7.1517 | [6 empty] | 64 | 7.1441
| 65 | 7.128 | [6 empty] | 65 | 7.1517 | [6 empty] | 65 | 7.1441
| 66 | 7.128 | [6 empty] | 66 | 7.1517 | [6 empty] | 66 | 7.1441
| 67 | 7.128 | [6 empty] | 67 | 7.1517 | [6 empty] | 67 | 7.1441
| 68 | 7.128 | [6 empty] | 68 | 7.1517 | [6 empty] | 68 | 7.1441
| 69 | 7.128 | [6 empty] | 69 | 7.1517 | [6 empty] | 69 | 7.1433
| 70 | 7.1287 | [6 empty] | 70 | 7.1517 | [6 empty] | 70 | 7.1433
| 71 | 7.1287 | [6 empty] | 71 | 7.1517 | [6 empty] | 71 | 7.1433
| 72 | 7.1287 | [6 empty] | 72 | 7.1525 | [6 empty] | 72 | 7.1433
| 73 | 7.1287 | [6 empty] | 73 | 7.1525 | [6 empty] | 73 | 7.1433
| 74 | 7.1287 | [6 empty] | 74 | 7.1525 | [6 empty] | 74 | 7.1441
| 75 | 7.1287 | [6 empty] | 75 | 7.1525 | [6 empty] | 75 | 7.1441
| 76 | 7.1287 | [6 empty] | 76 | 7.1525 | [6 empty] | 76 | 7.1441
| 77 | 7.128 | [6 empty] | 77 | 7.1525 | [6 empty] | 77 | 7.1441
| 78 | 7.128 | [6 empty] | 78 | 7.1525 | [6 empty] | 78 | 7.1441
| 79 | 7.128 | [6 empty] | 79 | 7.1517 | [6 empty] | 79 | 7.1433
| 80 | 7.128 | [6 empty] | 80 | 7.1517 | [6 empty] | 80 | 7.1433
| 81 | 7.128 | [6 empty] | 81 | 7.1517 | [6 empty] | 81 | 7.1433
| 82 | 7.128 | [6 empty] | 82 | 7.1517 | [6 empty] | 82 | 7.1433
| 83 | 7.128 | [6 empty] | 83 | 7.1517 | [6 empty] | 83 | 7.1433
| 84 | 7.128 | [6 empty] | 84 | 7.1517 | [6 empty] | 84 | 7.1441
| 85 | 7.1287 | [6 empty] | 85 | 7.1517 | [6 empty] | 85 | 7.1441
| 86 | 7.1287 | [6 empty] | 86 | 7.1525 | [6 empty] | 86 | 7.1441
| 87 | 7.1287 | [6 empty] | 87 | 7.1525 | [6 empty] | 87 | 7.1441
| 88 | 7.1287 | [6 empty] | 88 | 7.1525 | [6 empty] | 88 | 7.1441
| 89 | 7.1287 | [6 empty] | 89 | 7.1525 | [6 empty] | 89 | 7.1433
| 90 | 7.1287 | [6 empty] | 90 | 7.1525 | [6 empty] | 90 | 7.1433
| 91 | 7.1287 | [6 empty] | 91 | 7.1525 | [6 empty] | 91 | 7.1433
| 92 | 7.128 | [6 empty] | 92 | 7.1525 | [6 empty] | 92 | 7.1433
| 93 | 7.128 | [6 empty] | 93 | 7.1525 | [6 empty] | 93 | 7.1433
| 94 | 7.128 | [6 empty] | 94 | 7.1525 | [6 empty] | 94 | 7.1441
| 95 | 7.128 | [6 empty] | 95 | 7.1525 | [6 empty] | 95 | 7.1441
| 96 | 7.128 | [6 empty] | 96 | 7.1525 | [6 empty] | 96 | 7.1441
| 97 | 7.128 | [6 empty] | 97 | 7.1525 | [6 empty] | 97 | 7.1441
| 98 | 7.128 | [6 empty] | 98 | 7.1517 | [6 empty] | 98 | 7.1441
| 99 | 7.128 | [6 empty] | 99 | 7.1517 | [6 empty] | 99 | 7.1433
| 100 | 7.128 | [6 empty] | 100 | 7.1517 | [6 empty] | 100 | 7.1433
| 101 | 7.1287 | [6 empty] | 101 | 7.1517 | [6 empty] | 101 | 7.1433
| 102 | 7.1287 | [6 empty] | 102 | 7.1517 | [6 empty] | 102 | 7.1433
| 103 | 7.1287 | [6 empty] | 103 | 7.1517 | [6 empty] | 103 | 7.1433
| 104 | 7.1287 | [6 empty] | 104 | 7.1517 | [6 empty] | 104 | 7.1441
| 105 | 7.1287 | [6 empty] | 105 | 7.1517 | [6 empty] | 105 | 7.1441
| 106 | 7.128 | [6 empty] | 106 | 7.1525 | [6 empty] | 106 | 7.1441
| 107 | 7.128 | [6 empty] | 107 | 7.1525 | [6 empty] | 107 | 7.1441
| 108 | 7.128 | [6 empty] | 108 | 7.1525 | [6 empty] | 108 | 7.1441
| 109 | 7.128 | [6 empty] | 109 | 7.1525 | [6 empty] | 109 | 7.1433
| 110 | 7.128 | [6 empty] | 110 | 7.1525 | [6 empty] | 110 | 7.1433
| 111 | 7.128 | [6 empty] | 111 | 7.1525 | [6 empty] | 111 | 7.1433
| 112 | 7.128 | [6 empty] | 112 | 7.1525 | [6 empty] | 112 | 7.1433
| 113 | 7.128 | [6 empty] | 113 | 7.1517 | [6 empty] | 113 | 7.1433
| 114 | 7.128 | [6 empty] | 114 | 7.1517 | [6 empty] | 114 | 7.1441
| 115 | 7.1287 | [6 empty] | 115 | 7.1517 | [6 empty] | 115 | 7.1441
| 116 | 7.1287 | [6 empty] | 116 | 7.1517 | [6 empty] | 116 | 7.1441
| 117 | 7.1287 | [6 empty] | 117 | 7.1517 | [6 empty] | 117 | 7.1441
| 118 | 7.1287 | [6 empty] | 118 | 7.1517 | [6 empty] | 118 | 7.1441
| 119 | 7.1287 | [6 empty] | 119 | 7.1517 | [6 empty] | 119 | 7.1441
| 120 | 7.128 | [6 empty] | 120 | 7.1517 | [6 empty] | 120 | 7.1433
| 121 | 7.128 | [6 empty] | 121 | 7.1517 | [6 empty] | 121 | 7.1433
| 122 | 7.128 | [6 empty] | 122 | 7.1517 | [6 empty] | 122 | 7.1433
| 123 | 7.128 | [6 empty] | 123 | 7.1517 | [6 empty] | 123 | 7.1433
| 124 | 7.128 | [6 empty] | 124 | 7.1525 | [6 empty] | 124 | 7.1433
| 125 | 7.128 | [6 empty] | 125 | 7.1525 | [6 empty] | 125 | 7.1433
| 126 | 7.128 | [6 empty] | 126 | 7.1525 | [6 empty] | 126 | 7.1441
| 127 | 7.1287 | [6 empty] | 127 | 7.1525 | [6 empty] | 127 | 7.1441
| 128 | 7.1287 | [6 empty] | 128 | 7.1525 | [6 empty] | 128 | 7.1441
| 129 | 7.1287 | [6 empty] | 129 | 7.1525 | [6 empty] | 129 | 7.1441
| 130 | 7.1287 | [6 empty] | 130 | 7.1525 | [6 empty] | 130 | 7.1441
| 131 | 7.1287 | [6 empty] | 131 | 7.1525 | [6 empty] | 131 | 7.1441
| 132 | 7.1287 | [6 empty] | 132 | 7.1517 | [6 empty] | 132 | 7.1433
| 133 | 7.128 | [6 empty] | 133 | 7.1517 | [6 empty] | 133 | 7.1433
| 134 | 7.128 | [6 empty] | 134 | 7.1517 | [6 empty] | 134 | 7.1433
| 135 | 7.128 | [6 empty] | 135 | 7.1517 | [6 empty] | 135 | 7.1433
| 136 | 7.128 | [6 empty] | 136 | 7.1517 | [6 empty] | 136 | 7.1433
| 137 | 7.128 | [6 empty] | 137 | 7.1517 | [6 empty] | 137 | 7.1441
| 138 | 7.128 | [6 empty] | 138 | 7.1517 | [6 empty] | 138 | 7.1441
| 139 | 7.128 | [6 empty] | 139 | 7.1517 | [6 empty] | 139 | 7.1441
| 140 | 7.128 | [6 empty] | 140 | 7.1517 | [6 empty] | 140 | 7.1441
| 141 | 7.1287 | [6 empty] | 141 | 7.1525 | [6 empty] | 141 | 7.1441
| 142 | 7.1287 | [6 empty] | 142 | 7.1525 | [6 empty] | 142 | 7.1433
| 143 | 7.1287 | [6 empty] | 143 | 7.1525 | [6 empty] | 143 | 7.1433
| 144 | 7.1287 | [6 empty] | 144 | 7.1525 | [6 empty] | 144 | 7.1433
| 145 | 7.1287 | [6 empty] | 145 | 7.1525 | [6 empty] | 145 | 7.1433
| 146 | 7.1287 | [6 empty] | 146 | 7.1525 | [6 empty] | 146 | 7.1433
| 147 | 7.128 | [6 empty] | 147 | 7.1525 | [6 empty] | 147 | 7.1433
| 148 | 7.128 | [6 empty] | 148 | 7.1517 | [6 empty] | 148 | 7.1433
| 149 | 7.128 | [6 empty] | 149 | 7.1517 | [6 empty] | 149 | 7.1433
| 150 | 7.128 | [6 empty] | 150 | 7.1517 | [6 empty] | 150 | 7.1441
| 151 | 7.128 | [6 empty] | 151 | 7.1517 | [6 empty] | 151 | 7.1441
| 152 | 7.128 | [6 empty] | 152 | 7.1517 | [6 empty] | 152 | 7.1441
| 153 | 7.128 | [6 empty] | 153 | 7.1517 | [6 empty] | 153 | 7.1441
| 154 | 7.1287 | [6 empty] | 154 | 7.1517 | [6 empty] | 154 | 7.1441
| 155 | 7.1287 | [6 empty] | 155 | 7.1517 | [6 empty] | 155 | 7.1433
| 156 | 7.1287 | [6 empty] | 156 | 7.1525 | [6 empty] | 156 | 7.1433
| 157 | 7.1287 | [6 empty] | 157 | 7.1525 | [6 empty] | 157 | 7.1433
| 158 | 7.1287 | [6 empty] | 158 | 7.1525 | [6 empty] | 158 | 7.1433
| 159 | 7.1287 | [6 empty] | 159 | 7.1525 | [6 empty] | 159 | 7.1433
| 160 | 7.128 | [6 empty] | 160 | 7.1525 | [6 empty] | 160 | 7.1441
| 161 | 7.128 | [6 empty] | 161 | 7.1525 | [6 empty] | 161 | 7.1441
| 162 | 7.128 | [6 empty] | 162 | 7.1525 | [6 empty] | 162 | 7.1441
| 163 | 7.128 | [6 empty] | 163 | 7.1525 | [6 empty] | 163 | 7.1441
| 164 | 7.128 | [6 empty] | 164 | 7.1525 | [6 empty] | 164 | 7.1441
| 165 | 7.128 | [6 empty] | 165 | 7.1517 | [6 empty] | 165 | 7.1441
| 166 | 7.1287 | [6 empty] | 166 | 7.1517
| 167 | 7.1287 | [6 empty] | 167 | 7.1517
| 168 | 7.1287 | [6 empty] | 168 | 7.1517
| 169 | 7.1287 | [6 empty] | 169 | 7.1517
| 170 | 7.1287 | [6 empty] | 170 | 7.1517
| 171 | 7.1288 | [6 empty] | 171 | 7.1517
| 172 | 7.1287 | [6 empty] | 172 | 7.1517
| 173 | 7.1287 | [6 empty] | 173 | 7.1517
| 174 | 7.1287 | [6 empty] | 174 | 7.1525
| 175 | 7.1287 | [6 empty] | 175 | 7.1525
| 176 | 7.128 | [6 empty] | 176 | 7.1525
| 177 | 7.128 | [6 empty] | 177 | 7.1525
| 178 | 7.128 | [6 empty] | 178 | 7.1525
| 179 | 7.128 | [6 empty] | 179 | 7.1525
| 180 | 7.128 | [6 empty] | 180 | 7.1525
| 181 | 7.128 | [6 empty] | 181 | 7.1525
| 182 | 7.1287 | [6 empty] | 182 | 7.1517
| 183 | 7.1287 | [6 empty] | 183 | 7.1517
| 184 | 7.1287 | [6 empty] | 184 | 7.1517
| 185 | 7.1288 | [6 empty] | 185 | 7.1517
| 186 | 7.1287 | [6 empty] | 186 | 7.1517
| 187 | 7.1287 | [6 empty] | 187 | 7.1517
| 188 | 7.128 | [6 empty] | 188 | 7.1517
| 189 | 7.128 | [6 empty] | 189 | 7.1525
| 190 | 7.128 | [6 empty] | 190 | 7.1525
| 191 | 7.128 | [6 empty] | 191 | 7.1525
| 192 | 7.128 | [6 empty] | 192 | 7.1525
| 193 | 7.1287 | [6 empty] | 193 | 7.1525
| 194 | 7.1288 | [6 empty] | 194 | 7.1525
| 195 | 7.1288 | [6 empty] | 195 | 7.1525
| 196 | 7.1288 | [6 empty] | 196 | 7.1525
| 197 | 7.1287 | [6 empty] | 197 | 7.1517
| 198 | 7.1288 | [6 empty] | 198 | 7.1517
| 199 | 7.1288 | [6 empty] | 199 | 7.1517
[9 empty] | 200 | 7.1517
[9 empty] | 201 | 7.1517
[9 empty] | 202 | 7.1517
[9 empty] | 203 | 7.1517
[9 empty] | 204 | 7.1525
[9 empty] | 205 | 7.1525
[9 empty] | 206 | 7.1525
[9 empty] | 207 | 7.1525
[9 empty] | 208 | 7.1525
[9 empty] | 209 | 7.1525
[9 empty] | 210 | 7.1525
[9 empty] | 211 | 7.1525
[9 empty] | 212 | 7.1525
[9 empty] | 213 | 7.1517
[9 empty] | 214 | 7.1517
[9 empty] | 215 | 7.1517
[9 empty] | 216 | 7.1517
[9 empty] | 217 | 7.1517
[9 empty] | 218 | 7.1517
[9 empty] | 219 | 7.1517
[9 empty] | 220 | 7.1525
[9 empty] | 221 | 7.1525
[9 empty] | 222 | 7.1525
[9 empty] | 223 | 7.1525
[9 empty] | 224 | 7.1525
[9 empty] | 225 | 7.1525
[9 empty] | 226 | 7.1525
[9 empty] | 227 | 7.1525
[9 empty] | 228 | 7.1517
[9 empty] | 229 | 7.1517
[9 empty] | 230 | 7.1517
[9 empty] | 231 | 7.1517
[9 empty] | 232 | 7.1517
[9 empty] | 233 | 7.1517
[9 empty] | 234 | 7.1517
[9 empty] | 235 | 7.1525
[9 empty] | 236 | 7.1525
[9 empty] | 237 | 7.1525
[9 empty] | 238 | 7.1525
[9 empty] | 239 | 7.1525
[9 empty] | 240 | 7.1525
[9 empty] | 241 | 7.1525
[9 empty] | 242 | 7.1525
[9 empty] | 243 | 7.1525

## Krokovanie R4
Info:
Meranie slúži na zistenie závislosti Uref, Ube oboch trandov a Uzener na zmene teploty.
Jumpre zapojené defaultne, akurát pripojené relátka pre zmenu rezistoru R4 z relátkovej dosky
Zmena odporu od 12,1k po 14k
Y4 skratovaný JUMPERom
15 minút doba ustáľovania
Meraj 1. dosku ešte raz, ale keď rozdiel bude minimálny (jednotky uV), tak považuj za rovnakú hodnotu a netreba merať ďalej
Odčítaj od každého napätia zenerky počiatočnú hodnotu pri 12,1 k odpore a potom túto charakteristiku vykresli a porovnaj podobne s napätím Ube trandu Q1
1. doska | [8 empty] | 2. doska | [8 empty] | 3. doska
pomer 12,1k:1k
R4 | bez heatru (22°C) | 12.1 | 12.4 | 12.7 | 13 | 13.3 | 13.7 | 14 | R4 | bez heatru (22°C) | 12,1k | 12,4k | 12,7k | 13k | 13,3k | 13,7k | 14k | R4 | bez heatru (22°C) | 12,1k | 12,4k | 12,7k | 13k | 13,3k | 13,7k | 14k
Q1 Ube | 0.5028 | 0.46784 | 0.45616 | 0.44527 | 0.43427 | 0.42447 | 0.41128 | 0.40261 | Q1 Ube | 0.50178 | 0.47506 | 0.46342 | 0.45256 | 0.44155 | 0.43166 | 0.41845 | 0.40965 | Q1 Ube | 0.50328 | 0.47225 | 0.46066 | 0.44977 | 0.43884 | 0.42905 | 0.41582 | 0.40714
Q2 Ube | 0.54341 | 0.54369 | 0.53177 | 0.52054 | 0.50916 | 0.49885 | 0.48489 | 0.47568 | Q2 Ube | 0.54583 | 0.54598 | 0.53403 | 0.52277 | 0.51135 | 0.50101 | 0.48701 | 0.47777 | Q2 Ube | 0.54426 | 0.54446 | 0.53255 | 0.52132 | 0.50993 | 0.49961 | 0.48566 | 0.47643
Uzener | 6.6133 | 6.6543 | 6.6679 | 6.6805 | 6.6934 | 6.7048 | 6.72 | 6.73 | Uzener | 6.6382 | 6.6701 | 6.6839 | 6.6968 | 6.7098 | 6.7214 | 6.737 | 6.7474 | Uzener | 6.6276 | 6.6645 | 6.6783 | 6.6912 | 6.7041 | 6.7156 | 6.7312 | 6.7414
Uref | 7.1164 | 7.1224 | 7.1243 | 7.1261 | 7.1279 | 7.1295 | 7.1315 | 7.1329 | Uref | 7.1402 | 7.1454 | 7.1476 | 7.1496 | 7.1516 | 7.1534 | 7.1557 | 7.1573 | Uref | 7.1311 | 7.137 | 7.1392 | 7.1412 | 7.1432 | 7.1449 | 7.1473 | 7.1488
Teplota čipu (°C) |  | 42.481 | 48.3225 | 53.764 | 59.268 | 64.1665 | 70.7625 | 75.0955 | Teplota čipu (°C) |  | 38.3585 | 44.178 | 49.608 | 55.116 | 60.0615 | 66.6635 | 71.0675 | Teplota čipu (°C) |  | 40.518 | 46.311 | 51.756 | 57.2195 | 62.117 | 68.73 | 73.0745
R4 | bez heatru (22°C) | 12,1k | 12,4k | 12,7k | 13k | 13,3k | 13,7k | 14k | R4 | bez heatru (22°C) | 12,1k | 12,4k | 12,7k | 13k | 13,3k | 13,7k | 14k | R4 | bez heatru (22°C) | 12,1k | 12,4k | 12,7k | 13k | 13,3k | 13,7k | 14k
Q1 Ube | [8 empty] | Q1 Ube | [8 empty] | Q1 Ube
Q2 Ube | [8 empty] | Q2 Ube | [8 empty] | Q2 Ube
Uzener | [8 empty] | Uzener | [8 empty] | Uzener
Uref | [8 empty] | Uref | [8 empty] | Uref
R4 | bez heatru (22°C) | 12,1k | 12,4k | 12,7k | 13k | 13,3k | 13,7k | 14k | R4 | bez heatru (22°C) | 12,1k | 12,4k | 12,7k | 13k | 13,3k | 13,7k | 14k | R4 | bez heatru (22°C) | 12,1k | 12,4k | 12,7k | 13k | 13,3k | 13,7k | 14k
Q1 Ube | [8 empty] | Q1 Ube | [8 empty] | Q1 Ube
Q2 Ube | [8 empty] | Q2 Ube | [8 empty] | Q2 Ube
Uzener | [8 empty] | Uzener | [8 empty] | Uzener
Uref | [8 empty] | Uref | [8 empty] | Uref
Q1 Ube
Q2 Ube

## Krokovanie R2
Info:
Meranie slúži na zistenie závislosti Uref, Ube oboch trandov a Uzener na zmene R2.
Jumpre zapojené defaultne, akurát pripojené relátka pre zmenu rezistoru R2 z relátkovej dosky
Zmena odporu od 69,8k po 5M
Y2 skratovaný JUMPERom
15 minút doba ustáľovania
1. doska
R2 | 69.8 | 165 | 562 | 1000 | 2700 | 5000
Q1 Ube | 0.43449 | 0.41226 | 0.38045 | 0.36557 | 0.33971 | 0.32337
Q2 Ube | 0.50933 | 0.50746 | 0.50479 | 0.50354 | 0.50136 | 0.49999
Uzener | 6.6932 | 6.6894 | 6.6841 | 6.6817 | 6.6773 | 6.6745
Uref | 7.1279 | 7.1019 | 7.0648 | 7.0475 | 7.0173 | 6.9981
2. doska
R2 | 69.8 | 165 | 562 | 1000 | 2700 | 5000
Q1 Ube | 0.44153 | 0.41892 | 0.38657 | 0.37147 | 0.34512 | 0.32846
Q2 Ube | 0.51159 | 0.5097 | 0.50701 | 0.50575 | 0.50354 | 0.50215
Uzener | 6.7099 | 6.7063 | 6.7013 | 6.6989 | 6.6948 | 6.6921
Uref | 7.1517 | 7.1255 | 7.0881 | 7.0706 | 7.0402 | 7.0208
3. doska
R2 | 69.8 | 165 | 562 | 1000 | 2700 | 5000
Q1 Ube | 0.43887 | 0.4163 | 0.38401 | 0.36893 | 0.34269 | 0.32613
Q2 Ube | 0.5101 | 0.50823 | 0.50554 | 0.50429 | 0.5021 | 0.50072
Uzener | 6.7042 | 6.7005 | 6.6954 | 6.6929 | 6.6887 | 6.686
Uref | 7.1433 | 7.1171 | 7.0796 | 7.0622 | 7.0317 | 7.0124

## Krokovanie R1
Info:
Meranie slúži na zistenie závislosti Uref, Ube oboch trandov a Uzener na zmene R1.
Jumpre zapojené defaultne, akurát pripojené relátka pre zmenu rezistoru R1 z relátkovej dosky
Zmena odporu od 102 R po 2050 R | [7 empty] | nameraný dynamický odpor |  |  | graficky odectene
Y1 skratovaný JUMPERom | [7 empty] | 3.544 |  |  | 6 ohm
15 minút doba ustáľovania
NAMERANÉ HODNOTY | [6 empty] | VYPOČÍTANÉ HODNOTY
1. doska | [6 empty] | 1. doska
R1 | 102 | 127 | 165 | 255 | 511 | 2050 | R1 | 102 | 127 | 165 | 255 | 511 | 2050
Q1 Ube | 0.41558 | 0.43465 | 0.4545 | 0.4804 | 0.50694 | 0.52881 | I zener | 0.0040743 | 0.0034224 | 0.0027546 | 0.0018839 | 0.00099206 | 0.00025796
Q2 Ube | 0.5096 | 0.50937 | 0.50912 | 0.50878 | 0.50837 | 0.50778
Uzener | 6.7144 | 6.6931 | 6.6707 | 6.6414 | 6.6105 | 6.5815 | dUzener [mV] | 132.9 | 111.54 | 89.23 | 59.9 | 28.95 | 0
Uref | 7.1303 | 7.128 | 7.1255 | 7.1221 | 7.1177 | 7.1106 | duZener + Q1 Ube | 19.681 | 17.3707 | 14.9264 | 11.4951 | 7.0915 | 0
2. doska | [6 empty] | 2. doska
R1 | 102 | 127 | 165 | 255 | 511 | 2050 | R1 | 102 | 127 | 165 | 255 | 511 | 2050
Q1 Ube | 0.42315 | 0.44168 | 0.46088 | 0.48583 | 0.51133 | 0.53218 |  | 0.0041485 | 0.0034778 | 0.0027932 | 0.0019052 | 0.0010006 | 0.0002596
Q2 Ube | 0.51187 | 0.51162 | 0.51134 | 0.51096 | 0.51052 | 0.50995
Uzener | 6.7306 | 6.7097 | 6.6879 | 6.6593 | 6.6292 | 6.6018
Uref | 7.1541 | 7.1517 | 7.149 | 7.1454 | 7.1408 | 7.1343
3. doska | [6 empty] | 3. doska
R1 | 102 | 127 | 165 | 255 | 511 | 2050 | R1 | 102 | 127 | 165 | 255 | 511 | 2050
Q1 Ube | 0.42007 | 0.4389 | 0.45845 | 0.48384 | 0.50984 | 0.5311 |  | 0.0041184 | 0.0034559 | 0.0027785 | 0.0018974 | 0.00099773 | 0.00025907
Q2 Ube | 0.51031 | 0.5101 | 0.50988 | 0.50958 | 0.50923 | 0.50875
Uzener | 6.7252 | 6.704 | 6.682 | 6.6531 | 6.6228 | 6.5955
Uref | 7.1456 | 7.1432 | 7.1407 | 7.1372 | 7.1329 | 7.1269

## Hárok4
Q2
Q1

## Krokovanie R3
Info:
Meranie slúži na zistenie závislosti Uref, Ube oboch trandov a Uzener na zmene R3.
Jumpre zapojené defaultne, akurát pripojené relátka pre zmenu rezistoru R3 z relátkovej dosky - používajú sa relátka zo skupiny R2
Zmena odporu od 69,8k po 5M
Y3 skratovaný JUMPERom
Aj rezistor R3 sa podieľa na nastavení pracovnej teploty. Pri jeho zvyšovaní klesá teplota čipu (pretože sa znižuje napätie Uce a pri nižšej teplote sa rovná napätiu Ube trandu Q2)
1. doska
R3 | 69.8 | 165 | 562 | 1000 | 2700 | 5000
Q1 Ube | 0.43446 | 0.45794 | 0.48929
Q2 Ube | 0.50938 | 0.50926 | 0.50899
Uzener | 6.6932 | 6.6658 | 6.6291
Uref | 7.128 | 7.124 | 7.1187
2. doska
R3 | 69.8 | 165 | 562 | 1000 | 2700 | 5000
Q1 Ube
Q2 Ube | zdlhavé meranie, preto iba karta 1 odmeraná
Uzener
Uref
3. doska
R3 | 69.8 | 165 | 562 | 1000 | 2700 | 5000
Q1 Ube
Q2 Ube
Uzener
Uref

## Meranie šumu
Info:
filter umiestnený za zosilňovačom je typu DP 10 Hz (33 k, 470 nF)
Namerané hodnoty sú zosilnené 1000 krát, ale nie šum vstupu samotného osciloskopu... iba nameraný šum referencie a tiež aparatúry splu so zosikom
Uref NOISE
1. doska | 1. meranie | [5 empty] | 2. doska | [6 empty] | 3. doska
hodnoty v ohmoch
R1 | 102 | 127 | 165 | 255 | 511 | 2050 | R1 | 102 | 127 | 165 | 255 | 511 | 2050 | R1 | 102 | 127 | 165 | 255 | 511 | 2050
Uref | 372 | 381 | 376 | 453 | 465 | 1.11 |  | 399 | 385 | 408 | 414 | 509 | 1.07 |  | 391 | 403 | 431 | 413 | 492 | 1.19
| 403 | 379 | 382 | 472 | 487 | 1.11 |  | 402 | 381 | 410 | 413 | 519 | 1.08 |  | 391 | 402 | 396 | 410 | 518 | 1.15
| 401 | 378 | 386 | 483 | 507 | 1.12 |  | 496 | 379 | 396 | 410 | 525 | 1.06 |  | 395 | 402 | 399 | 418 | 519 | 1.13
| 399 | 377 | 384 | 480 | 503 | 1.12 |  | 388 | 383 | 383 | 404 | 522 | 1.06 |  | 402 | 398 | 398 | 418 | 524 | 1.1
| 407 | 376 | 389 | 479 | 491 | 1.1 |  | 390 | 386 | 380 | 402 | 520 | 1.05 |  | 411 | 399 | 401 | 419 | 530 | 1.1
| 408 | 373 | 381 | 437 | 467 | 1.12 |  | 395 | 384 | 376 | 407 | 506 | 1.05 |  | 414 | 408 | 402 | 421 | 502 | 1.11
| 400 | 444 | 386 | 473 | 469 | 1.12 |  | 405 | 384 | 375 | 409 | 503 | 1.04 |  | 415 | 407 | 400 | 413 | 508 | 1.11
| 399 | 458 | 392 | 419 | 465 | 1.13 |  | 399 | 372 | 372 | 409 | 515 | 1.03 |  | 425 | 411 | 399 | 413 | 500 | 1.13
| 390 | 434 | 385 | 418 | 467 | 1.14 |  | 398 | 366 | 379 | 407 | 514 | 1.04 |  | 426 | 403 | 387 | 415 | 491 | 1.12
| 407 | 402 | 389 | 419 | 468 | 1.13 |  | 405 | 369 | 381 | 405 | 527 | 1.02 |  | 421 | 406 | 390 | 418 | 492 | 1.14
| 411 | 391 | 422 | 424 | 463 | 1.13 |  | 391 | 368 | 388 | 406 | 561 | 1.02 |  | 418 | 411 | 392 | 419 | 493 | 1.18
| 412 | 378 | 484 | 420 | 457 | 1.12 |  | 383 | 371 | 407 | 405 | 577 | 1.03 |  | 401 | 412 | 391 | 424 | 498 | 1.17
| 375 | 371 | 491 | 423 | 459 | 1.12 |  | 391 | 406 | 415 | 406 | 580 | 1.04 |  | 393 | 414 | 388 | 418 | 502 | 1.2
| 371 | 371 | 447 | 438 | 451 | 1.11 |  | 390 | 414 | 410 | 407 | 588 | 1.07 |  | 387 | 403 | 387 | 419 | 513 | 1.2
| 380 | 365 | 401 | 461 | 450 | 1.12 |  | 387 | 417 | 401 | 408 | 564 | 1.08 |  | 394 | 410 | 389 | 425 | 509 | 1.18
| 395.6667 | 391.8667 | 406.3333 | 446.6 | 471.2667 | 1.12 |  | 401.2667 | 384.3333 | 392.0667 | 407.4667 | 535.3333 | 1.0493 |  | 405.6 | 405.9333 | 396.6667 | 417.5333 | 506.0667 | 1.1473
vypocet odchylky - 1 sigma | 14.4106 | 29.3498 | 37.6728 | 25.8617 | 17.6006 | 0.01
1. doska | 2. meranie | [5 empty] | 2. doska | [6 empty] | 3. doska
hodnoty v ohmoch
R1 | 102 | 127 | 165 | 255 | 511 | 2050 | R1 | 102 | 127 | 165 | 255 | 511 | 2050 | R1 | 102 | 127 | 165 | 255 | 511 | 2050
Uref | 399 | 416 | 441 | 446 | 505 | 1.9 |  | 443 | 397 | 416 | 450 | 541 | 1.06 |  | 502 | 450 | 445 | 481 | 532 | 1.12
| 397 | 433 | 444 | 427 | 499 | 1.11 |  | 407 | 394 | 417 | 448 | 531 | 1.06 |  | 497 | 454 | 455 | 479 | 541 | 1.12
| 407 | 435 | 445 | 430 | 493 | 1.1 |  | 390 | 407 | 421 | 439 | 525 | 1.07 |  | 488 | 453 | 457 | 477 | 544 | 1.11
| 405 | 438 | 449 | 435 | 488 | 1.1 |  | 390 | 406 | 426 | 466 | 522 | 1 |  | 487 | 439 | 464 | 480 | 552 | 1.11
| 410 | 432 | 439 | 432 | 506 | 1.09 |  | 387 | 407 | 420 | 471 | 526 | 1.02 |  | 482 | 440 | 467 | 475 | 553 | 1.11
| 416 | 415 | 437 | 434 | 507 | 1.09 |  | 392 | 412 | 419 | 470 | 537 | 1.01 |  | 476 | 447 | 470 | 453 | 546 | 1.12
| 410 | 411 | 432 | 428 | 502 | 1.09 |  | 387 | 416 | 421 | 463 | 540 | 1.02 |  | 467 | 446 | 461 | 470 | 543 | 1.12
| 406 | 415 | 441 | 439 | 504 | 1.1 |  | 390 | 404 | 420 | 463 | 534 | 1.03 |  | 458 | 456 | 454 | 469 | 541 | 1.12
| 411 | 414 | 437 | 428 | 503 | 1.1 |  | 392 | 401 | 418 | 444 | 531 | 1.03 |  | 459 | 452 | 449 | 468 | 538 | 1.13
| 411 | 410 | 436 | 425 | 490 | 1.1 |  | 392 | 397 | 408 | 438 | 539 | 1.04 |  | 456 | 449 | 446 | 469 | 526 | 1.14
| 410 | 410 | 431 | 426 | 487 | 1.11 |  | 396 | 396 | 409 | 441 | 529 | 1.06 |  | 450 | 442 | 443 | 470 | 532 | 1.15
| 412 | 402 | 429 | 428 | 490 | 1.22 |  | 396 | 397 | 406 | 433 | 534 | 1.07 |  | 436 | 441 | 445 | 468 | 530 | 1.15
| 420 | 398 | 411 | 434 | 489 | 1.23 |  | 391 | 403 | 399 | 430 | 537 | 1.07 |  | 433 | 444 | 444 | 470 | 534 | 1.17
| 429 | 396 | 412 | 438 | 494 | 1.18 |  | 390 | 400 | 408 | 439 | 539 | 1.06 |  | 440 | 449 | 442 | 471 | 536 | 1.18
| 434 | 401 | 413 | 439 | 496 | 1.08 |  | 382 | 398 | 407 | 443 | 544 | 1.06 |  | 439 | 455 | 443 | 480 | 541 | 1.18
| 411.8 | 415.0667 | 433.1333 | 432.6 | 496.8667 | 1.1733 |  | 395 | 402.3333 | 414.3333 | 449.2 | 533.9333 | 1.044 |  | 464.6667 | 447.8 | 452.3333 | 472 | 539.2667 | 1.1353
ZENER NOISE
1. doska | 1. meranie | [5 empty] | 2. doska | 1. meranie | [5 empty] | 3. doska | 1. meranie
| hodnoty v ohmoch | [6 empty] | hodnoty v ohmoch | [6 empty] | hodnoty v ohmoch
R1 | 102 | 127 | 165 | 255 | 511 | 2050 | R1 | 102 | 127 | 165 | 255 | 511 | 2050 | R1 | 102 | 127 | 165 | 255 | 511 | 2050
Uzener NOISE RMS [uV] | 331 | 307 | 319 | 309 | 332 | 699 | Uzener NOISE RMS [uV] | 392 | 327 | 345 | 362 | 425 | 677 | Uzener NOISE RMS [uV] | 479 | 414 | 430 | 447 | 493 | 767
| 349 | 304 | 318 | 304 | 335 | 725 |  | 385 | 331 | 343 | 361 | 425 | 679 |  | 481 | 446 | 419 | 442 | 495 | 768
| 343 | 298 | 319 | 296 | 334 | 736 |  | 371 | 334 | 340 | 355 | 418 | 682 |  | 471 | 447 | 422 | 445 | 487 | 763
| 331 | 304 | 304 | 290 | 333 | 738 |  | 354 | 343 | 344 | 351 | 416 | 674 |  | 468 | 450 | 424 | 442 | 484 | 756
| 330 | 322 | 301 | 292 | 330 | 735 |  | 346 | 348 | 340 | 346 | 415 | 739 |  | 475 | 453 | 422 | 440 | 491 | 761
| 308 | 324 | 301 | 293 | 333 | 722 |  | 345 | 356 | 339 | 349 | 414 | 732 |  | 480 | 453 | 427 | 439 | 459 | 757
| 297 | 322 | 293 | 291 | 332 | 682 |  | 346 | 355 | 334 | 341 | 402 | 742 |  | 476 | 447 | 431 | 442 | 454 | 755
| 296 | 321 | 295 | 294 | 335 | 643 |  | 354 | 354 | 336 | 346 | 413 | 756 |  | 473 | 443 | 441 | 442 | 455 | 773
| 294 | 314 | 291 | 294 | 346 | 661 |  | 358 | 355 | 348 | 342 | 414 | 758 |  | 474 | 442 | 438 | 445 | 454 | 764
| 295 | 301 | 303 | 296 | 356 | 640 |  | 358 | 357 | 350 | 356 | 403 | 762 |  | 466 | 443 | 441 | 455 | 466 | 767
| 310 | 299 | 296 | 299 | 355 | 674 |  | 360 | 352 | 352 | 347 | 407 | 766 |  | 468 | 440 | 441 | 458 | 468 | 775
| 311 | 305 | 307 | 304 | 361 | 674 |  | 371 | 352 | 358 | 341 | 407 | 759 |  | 464 | 436 | 443 | 456 | 466 | 754
| 311 | 305 | 311 | 308 | 352 | 658 |  | 375 | 350 | 354 | 339 | 413 | 768 |  | 464 | 434 | 437 | 458 | 456 | 769
| 305 | 330 | 299 | 307 | 344 | 641 |  | 373 | 349 | 350 | 330 | 414 | 781 |  | 462 | 436 | 432 | 460 | 451 | 768
| 313 | 333 | 291 | 302 | 343 | 666 |  | 365 | 359 | 347 | 331 | 417 | 695 |  | 467 | 438 | 434 | 455 | 457 | 769
| 314.9333 | 312.6 | 303.2 | 298.6 | 341.4 | 686.2667 |  | 363.5333 | 348.1333 | 345.3333 | 346.4667 | 413.5333 | 731.3333 |  | 471.2 | 441.4667 | 432.1333 | 448.4 | 469.0667 | 764.4
1. doska | 2. meranie | [5 empty] | 2. doska | 2. meranie | [5 empty] | 3. doska | 2. meranie
| hodnoty v ohmoch | [6 empty] | hodnoty v ohmoch | [6 empty] | hodnoty v ohmoch
R1 | 102 | 127 | 165 | 255 | 511 | 2050 | R1 | 102 | 127 | 165 | 255 | 511 | 2050 | R1 | 102 | 127 | 165 | 255 | 511 | 2050
Uzener NOISE RMS [uV] | 331 | 316 | 311 | 288 | 377 | 621 | Uzener NOISE RMS [uV] | 344 | 340 | 360 | 368 | 423 | 687 | Uzener NOISE RMS [uV] | 442 | 453 | 428 | 428 | 478 | 856
napätie priamo na zenerke | 315 | 303 | 309 | 290 | 370 | 576 |  | 346 | 346 | 350 | 365 | 424 | 751 |  | 443 | 447 | 425 | 423 | 472 | 848
| 316 | 302 | 306 | 296 | 368 | 587 |  | 351 | 340 | 356 | 366 | 421 | 659 |  | 442 | 439 | 424 | 421 | 469 | 853
| 314 | 300 | 312 | 288 | 360 | 591 |  | 352 | 336 | 354 | 362 | 418 | 643 |  | 445 | 436 | 423 | 422 | 469 | 834
| 306 | 301 | 303 | 290 | 358 | 596 |  | 353 | 338 | 352 | 361 | 420 | 664 |  | 438 | 444 | 422 | 420 | 464 | 832
| 308 | 303 | 302 | 291 | 354 | 614 |  | 361 | 337 | 334 | 355 | 414 | 751 |  | 451 | 446 | 416 | 411 | 459 | 825
| 310 | 304 | 301 | 302 | 356 | 632 |  | 369 | 333 | 342 | 352 | 436 | 679 |  | 453 | 443 | 418 | 405 | 468 | 833
| 319 | 303 | 300 | 303 | 344 | 641 |  | 374 | 345 | 348 | 344 | 431 | 697 |  | 451 | 440 | 420 | 410 | 468 | 828
| 317 | 304 | 303 | 316 | 340 | 641 |  | 379 | 349 | 349 | 332 | 427 | 721 |  | 463 | 438 | 420 | 411 | 472 | 834
| 316 | 302 | 309 | 330 | 339 | 662 |  | 378 | 351 | 350 | 333 | 432 | 697 |  | 457 | 447 | 412 | 41 | 481 | 818
| 323 | 309 | 306 | 331 | 346 | 639 |  | 381 | 348 | 344 | 332 | 437 | 700 |  | 455 | 447 | 413 | 410 | 487 | 821
| 326 | 308 | 313 | 334 | 343 | 619 |  | 374 | 350 | 345 | 334 | 411 | 750 |  | 461 | 448 | 408 | 413 | 483 | 820
| 318 | 308 | 321 | 337 | 345 | 584 |  | 372 | 353 | 341 | 331 | 419 | 780 |  | 457 | 451 | 414 | 416 | 488 | 826
| 321 | 307 | 323 | 342 | 348 | 574 |  | 364 | 343 | 340 | 334 | 424 | 775 |  | 453 | 460 | 438 | 412 | 481 | 820
| 316 | 323 | 320 | 341 | 355 | 559 |  | 361 | 344 | 340 | 339 | 417 | 756 |  | 457 | 459 | 420 | 408 | 479 | 810
| 317.0667 | 306.2 | 309.2667 | 311.9333 | 353.5333 | 609.0667 |  | 363.9333 | 343.5333 | 347 | 347.2 | 423.6 | 714 |  | 451.2 | 446.5333 | 420.0667 | 390.0667 | 474.5333 | 830.5333
Q1 Ube NOISE
1. doska | 1. meranie | [5 empty] | 2. doska | 1. meranie | [5 empty] | 3. doska | 1. meranie
| hodnoty v ohmoch | [6 empty] | hodnoty v ohmoch | [6 empty] | hodnoty v ohmoch
R1 | 102 | 127 | 165 | 255 | 511 | 2050 | R1 | 102 | 127 | 165 | 255 | 511 | 2050 | R1 | 102 | 127 | 165 | 255 | 511 | 2050
Q1 Ube NOISE (uV) | [6 empty] | Q1 Ube NOISE (uV) | [6 empty] | Q1 Ube NOISE (uV) | 291 | 329 | 357 | 385 | 414 | 480
[15 empty] | 312 | 331 | 349 | 399 | 423 | 466
[15 empty] | 299 | 324 | 52 | 392 | 432 | 511
[15 empty] | 298 | 330 | 354 | 404 | 457 | 495
[15 empty] | 310 | 323 | 65 | 410 | 420 | 453
[15 empty] | 310 | 334 | 376 | 402 | 418 | 504
[15 empty] | 312 | 336 | 371 | 399 | 451 | 549
[15 empty] | 317 | 335 | 351 | 398 | 483 | 550
[15 empty] | 324 | 344 | 350 | 430 | 490 | 574
[15 empty] | 324 | 348 | 348 | 426 | 475 | 479
[15 empty] | 315 | 355 | 355 | 419 | 453 | 484
[15 empty] | 317 | 345 | 351 | 408 | 467 | 528
[15 empty] | 322 | 357 | 342 | 401 | 461 | 575
[15 empty] | 329 | 341 | 350 | 398 | 479 | 584
[15 empty] | 332 | 331 | 346 | 400 | 463 | 592
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 314.1333 | 337.5333 | 314.4667 | 404.7333 | 452.4 | 521.6
1. doska | 2. meranie | [5 empty] | 2. doska | 2. meranie | [5 empty] | 3. doska | 2. meranie
| hodnoty v ohmoch | [6 empty] | hodnoty v ohmoch | [6 empty] | hodnoty v ohmoch
R1 | 102 | 127 | 165 | 255 | 511 | 2050 | R1 | 102 | 127 | 165 | 255 | 511 | 2050 | R1 | 102 | 127 | 165 | 255 | 511 | 2050
Q1 Ube NOISE (uV) | [6 empty] | Q1 Ube NOISE (uV) | [6 empty] | Q1 Ube NOISE (uV)
napätie priamo na zenerke
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## Krokovanie R1, R2, R6+Y4 skrat
Info
Zapojenie je v zákl. stave, okrem Y4, R1, R2 a R6 - riadené z relé dosky
Na karte relatkovej sa zapína a vypína relé Y1 (ch. 25) a zisťuje sa zmena napätia na výstupe
Zapnuté relé znamená skratovanie rezistoru Y4 na doske LTZ1000
6 | Pri testovaní R1 sú rezistory R2 (69,8k) a R6 (0R) nastavené defaultne | [5 empty] | asi 1,13 ppm/100ppm | [7 empty] | asi 1,13 ppm/100ppm | [7 empty] | asi 1,13 ppm/100ppm
Jedno priemerovanie trvá asi 4,4 sekundy (jedno meranie na rozsahu 8,5 miest)
1. doska |  | R1 = 102 R |  |  |  | nijak sa nemení závislosť na teplote |  | 1. doska |  | R2 = 69,8 k | [5 empty] | 1. doska |  | R6 = 0 R
| R4 = 13 k | R4 + Y4 = 13 k + 130 R | R4 = 13 k | R4 + Y4 = 13 k + 130 R |  |  | dV/dR |  | R4 = 13 k | R4 + Y4 = 13 k + 130 R | R4 = 13 k | R4 + Y4 = 13 k + 130 R |  |  | dV/dR |  | R4 = 13 k | R4 + Y4 = 13 k + 130 R | R4 = 13 k | R4 + Y4 = 13 k + 130 R |  |  | dV/dR
# | Uref [V] | Uref [V] | drift Uref [µV] | delta Uref [µV] | delta Uref [ppm] | dR [ppm] | ppm/ppm | # | Uref [V] | Uref [V] | drift Uref [µV] | delta Uref [µV] | delta Uref [ppm] | dR [ppm] | ppm/ppm | # | Uref [V] | Uref [V] | drift Uref [µV] | delta Uref [µV] | delta Uref [ppm] | dR [ppm] | ppm/ppm
1 | 7.1302 | 7.1309 | 0 | 688.6 | 96.5749 | 9910 | 0.97452 | 1 | 7.1279 | 7.1286 | 0 | 717.7 | 100.6887 | 9910 | 1.016 | 1 | 7.1279 | 7.1286 | 0 | 717.7 | 100.6887 | 9910 | 1.016
2 | 7.1302 | 7.1309 | -12.8 | 707.1 | 99.1697 | 9910 | 1.0007 | 2 | 7.1279 | 7.1286 | 6.7 | 714.8 | 100.2817 | 9910 | 1.0119 | 2 | 7.1279 | 7.1286 | 6.7 | 714.8 | 100.2817 | 9910 | 1.0119
3 | 7.1302 | 7.1309 | -6.6 | 694.2 | 97.3604 | 9910 | 0.98245 | 3 | 7.1279 | 7.1286 | 3.4 | 713.3 | 100.0713 | 9910 | 1.0098 | 3 | 7.1279 | 7.1286 | 3.4 | 713.3 | 100.0713 | 9910 | 1.0098
4 | 7.1302 | 7.1309 | -8.5 | 699 | 98.0336 | 9910 | 0.98924 | 4 | 7.1279 | 7.1286 | 6.7 | 713.3 | 100.0713 | 9910 | 1.0098 | 4 | 7.1279 | 7.1286 | 6.7 | 713.3 | 100.0713 | 9910 | 1.0098
5 | 7.1302 | 7.1309 | -16.7 | 701 | 98.3143 | 9910 | 0.99207 | 5 | 7.1279 | 7.1286 | 2.4 | 711.9 | 99.8749 | 9910 | 1.0078 | 5 | 7.1279 | 7.1286 | 2.4 | 711.9 | 99.8749 | 9910 | 1.0078
6 | 7.1302 | 7.1309 | -14.7 | 707.6 | 99.2399 | 9910 | 1.0014 | 6 | 7.1279 | 7.1286 | 2.9 | 714.3 | 100.2116 | 9910 | 1.0112 | 6 | 7.1279 | 7.1286 | 2.9 | 714.3 | 100.2116 | 9910 | 1.0112
7 | 7.1302 | 7.1309 | -18.1 | 711 | 99.7168 | 9910 | 1.0062 | 7 | 7.1279 | 7.1286 | 1.5 | 715.7 | 100.4081 | 9910 | 1.0132 | 7 | 7.1279 | 7.1286 | 1.5 | 715.7 | 100.4081 | 9910 | 1.0132
8 | 7.1302 | 7.1309 | -14.7 | 707.1 | 99.1697 | 9910 | 1.0007 | 8 | 7.1279 | 7.1286 | -2.8 | 720.5 | 101.0815 | 9910 | 1.02 | 8 | 7.1279 | 7.1286 | -2.8 | 720.5 | 101.0815 | 9910 | 1.02
9 | 7.1302 | 7.1309 | -2.8 | 695.2 | 97.5006 | 9910 | 0.98386 | 9 | 7.1279 | 7.1286 | 7.2 | 712.4 | 99.945 | 9910 | 1.0085 | 9 | 7.1279 | 7.1286 | 7.2 | 712.4 | 99.945 | 9910 | 1.0085
10 | 7.1302 | 7.1309 | -6.6 | 699.5 | 98.1037 | 9910 | 0.98995 | 10 | 7.1279 | 7.1286 | 4.3 | 715.3 | 100.3519 | 9910 | 1.0126 | 10 | 7.1279 | 7.1286 | 4.3 | 715.3 | 100.3519 | 9910 | 1.0126
|  |  |  | 701.03 | 98.3184 | 9910 | 0.99211 |  | hodnoty nad sú prekopirovane |  |  | 714.92 | 100.2986 | 9910 | 1.0121 |  | hodnoty nad sú prekopirovane |  |  | 714.92 | 100.2986 | 9910 | 1.0121
[9 empty] | z krokovania R1 rezistoru s hodnotou R1 = 127 R | [7 empty] | z krokovania R1 rezistoru s hodnotou R1 = 127 R
1. doska |  | R1 = 127 R | [5 empty] | 1. doska |  | R2 = 165 k | [5 empty] | 1. doska |  | R6 = 10 R
| R4 = 13 k | R4 + Y4 = 13 k + 130 R | R4 = 13 k | R4 + Y4 = 13 k + 130 R |  |  | dV/dR |  | R4 = 13 k | R4 + Y4 = 13 k + 130 R | R4 = 13 k | R4 + Y4 = 13 k + 130 R |  |  | dV/dR |  | R4 = 13 k | R4 + Y4 = 13 k + 130 R | R4 = 13 k | R4 + Y4 = 13 k + 130 R |  |  | dV/dR
# | Uref [V] | Uref [V] | drift Uref [µV] | delta Uref [µV] | delta Uref [ppm] | dR [ppm] | ppm/ppm | # | Uref [V] | Uref [V] | drift Uref [µV] | delta Uref [µV] | delta Uref [ppm] | dR [ppm] | ppm/ppm | # | Uref [V] | Uref [V] | drift Uref [µV] | delta Uref [µV] | delta Uref [ppm] | dR [ppm] | ppm/ppm
1 | 7.1279 | 7.1286 | -2301.2 | 717.7 | 100.6887 | 9910 | 1.016 | 1 | 7.1019 | 7.1025 | -25978.5 | 547.4 | 77.0776 | 9910 | 0.77778 | 1 |  |  | -7127912.5 | 0 | #DIV/0! | 9910 | #DIV/0!
2 | 7.1279 | 7.1286 | -2294.5 | 714.8 | 100.2817 | 9910 | 1.0119 | 2 | 7.1019 | 7.1025 | -25992.8 | 560.7 | 78.9505 | 9910 | 0.79667 | 2 |  |  | -7127912.5 | 0 | #DIV/0! | 9910 | #DIV/0!
3 | 7.1279 | 7.1286 | -2297.8 | 713.3 | 100.0713 | 9910 | 1.0098 | 3 | 7.1019 | 7.1025 | -25977.6 | 542.7 | 76.4158 | 9910 | 0.7711 | 3 |  |  | -7127912.5 | 0 | #DIV/0! | 9910 | #DIV/0!
4 | 7.1279 | 7.1286 | -2294.5 | 713.3 | 100.0713 | 9910 | 1.0098 | 4 | 7.1019 | 7.1025 | -25988.6 | 546.5 | 76.951 | 9910 | 0.7765 | 4 |  |  | -7127912.5 | 0 | #DIV/0! | 9910 | #DIV/0!
5 | 7.1279 | 7.1286 | -2298.8 | 711.9 | 99.8749 | 9910 | 1.0078 | 5 | 7.1019 | 7.1025 | -26003.3 | 557.4 | 78.4859 | 9910 | 0.79199 | 5 |  |  | -7127912.5 | 0 | #DIV/0! | 9910 | #DIV/0!
6 | 7.1279 | 7.1286 | -2298.3 | 714.3 | 100.2116 | 9910 | 1.0112 | 6 | 7.1019 | 7.1025 | -25990.9 | 551.2 | 77.6128 | 9910 | 0.78318 | 6 |  |  | -7127912.5 | 0 | #DIV/0! | 9910 | #DIV/0!
7 | 7.1279 | 7.1286 | -2299.7 | 715.7 | 100.4081 | 9910 | 1.0132 | 7 | 7.1019 | 7.1025 | -25987.6 | 551.7 | 77.6832 | 9910 | 0.78389 | 7 |  |  | -7127912.5 | 0 | #DIV/0! | 9910 | #DIV/0!
8 | 7.1279 | 7.1286 | -2304 | 720.5 | 101.0815 | 9910 | 1.02 | 8 | 7.1019 | 7.1025 | -25990 | 553.1 | 77.8803 | 9910 | 0.78588 | 8 |  |  | -7127912.5 | 0 | #DIV/0! | 9910 | #DIV/0!
9 | 7.1279 | 7.1286 | -2294 | 712.4 | 99.945 | 9910 | 1.0085 | 9 | 7.1019 | 7.1025 | -25996.7 | 559.8 | 78.8238 | 9910 | 0.7954 | 9 |  |  | -7127912.5 | 0 | #DIV/0! | 9910 | #DIV/0!
10 | 7.1279 | 7.1286 | -2296.9 | 715.3 | 100.3519 | 9910 | 1.0126 | 10 | 7.1019 | 7.1025 | -25986.7 | 544.6 | 76.6834 | 9910 | 0.7738 | 10 |  |  | -7127912.5 | 0 | #DIV/0! | 9910 | #DIV/0!
|  |  |  | 714.92 | 100.2986 | 9910 | 1.0121 |  |  |  |  | 551.51 | 77.6564 | 9910 | 0.78362 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 9910 | #DIV/0!
1. doska |  | R1 = 165 R | [5 empty] | 1. doska |  | R2 = 562 k | [5 empty] | 1. doska |  | R6 = 13,3 R
| R4 = 13 k | R4 + Y4 = 13 k + 130 R | R4 = 13 k | R4 + Y4 = 13 k + 130 R |  |  | dV/dR |  | R4 = 13 k | R4 + Y4 = 13 k + 130 R | R4 = 13 k | R4 + Y4 = 13 k + 130 R |  |  | dV/dR |  | R4 = 13 k | R4 + Y4 = 13 k + 130 R | R4 = 13 k | R4 + Y4 = 13 k + 130 R |  |  | dV/dR
# | Uref [V] | Uref [V] | drift Uref [µV] | delta Uref [µV] | delta Uref [ppm] | dR [ppm] | ppm/ppm | # | Uref [V] | Uref [V] | drift Uref [µV] | delta Uref [µV] | delta Uref [ppm] | dR [ppm] | ppm/ppm | # | Uref [V] | Uref [V] | drift Uref [µV] | delta Uref [µV] | delta Uref [ppm] | dR [ppm] | ppm/ppm
1 | 7.1255 | 7.1262 | -4733 | 721.9 | 101.3125 | 9910 | 1.0223 | 1 | 7.0648 | 7.0651 | -63086.5 | 316.6 | 44.8136 | 9910 | 0.45221 | 1 |  |  | -7127912.5 | 0 | #DIV/0! | 9910 | #DIV/0!
2 | 7.1255 | 7.1262 | -4737.8 | 718.1 | 100.7792 | 9910 | 1.0169 | 2 | 7.0648 | 7.0651 | -63087.4 | 317.5 | 44.941 | 9910 | 0.45349 | 2 |  |  | -7127912.5 | 0 | #DIV/0! | 9910 | #DIV/0!
3 | 7.1255 | 7.1262 | -4742.6 | 725.3 | 101.7898 | 9910 | 1.0271 | 3 | 7.0648 | 7.0651 | -63084.1 | 316.1 | 44.7428 | 9910 | 0.45149 | 3 |  |  | -7127912.5 | 0 | #DIV/0! | 9910 | #DIV/0!
4 | 7.1255 | 7.1262 | -4741.6 | 725.2 | 101.7757 | 9910 | 1.027 | 4 | 7.0648 | 7.0651 | -63084.6 | 312.8 | 44.2757 | 9910 | 0.44678 | 4 |  |  | -7127912.5 | 0 | #DIV/0! | 9910 | #DIV/0!
5 | 7.1255 | 7.1262 | -4743.1 | 729.1 | 102.3231 | 9910 | 1.0325 | 5 | 7.0648 | 7.0651 | -63083.6 | 315.6 | 44.672 | 9910 | 0.45078 | 5 |  |  | -7127912.5 | 0 | #DIV/0! | 9910 | #DIV/0!
6 | 7.1255 | 7.1262 | -4740.7 | 726.2 | 101.916 | 9910 | 1.0284 | 6 |  |  | -7127912.5 | 0 | #DIV/0! | 9910 | #DIV/0! | 6 |  |  | -7127912.5 | 0 | #DIV/0! | 9910 | #DIV/0!
7 | 7.1255 | 7.1262 | -4739.2 | 718.5 | 100.8354 | 9910 | 1.0175 | 7 |  |  | -7127912.5 | 0 | #DIV/0! | 9910 | #DIV/0! | 7 |  |  | -7127912.5 | 0 | #DIV/0! | 9910 | #DIV/0!
8 | 7.1255 | 7.1262 | -4742.1 | 724.3 | 101.6494 | 9910 | 1.0257 | 8 |  |  | -7127912.5 | 0 | #DIV/0! | 9910 | #DIV/0! | 8 |  |  | -7127912.5 | 0 | #DIV/0! | 9910 | #DIV/0!
9 | 7.1255 | 7.1262 | -4740.7 | 719.6 | 100.9898 | 9910 | 1.0191 | 9 |  |  | -7127912.5 | 0 | #DIV/0! | 9910 | #DIV/0! | 9 |  |  | -7127912.5 | 0 | #DIV/0! | 9910 | #DIV/0!
10 | 7.1255 | 7.1262 | -4745.4 | 720.5 | 101.1162 | 9910 | 1.0203 | 10 |  |  | -7127912.5 | 0 | #DIV/0! | 9910 | #DIV/0! | 10 |  |  | -7127912.5 | 0 | #DIV/0! | 9910 | #DIV/0!
|  |  |  | 722.87 | 101.4487 | 9910 | 1.0237 |  |  |  |  | 157.86 | #DIV/0! | 9910 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 9910 | #DIV/0!
1. doska |  | R1 = 255 R | [5 empty] | 1. doska |  | R2 = 1 M | [5 empty] | 1. doska |  | R6 = 16,5 R
| R4 = 13 k | R4 + Y4 = 13 k + 130 R | R4 = 13 k | R4 + Y4 = 13 k + 130 R |  |  | dV/dR |  | R4 = 13 k | R4 + Y4 = 13 k + 130 R | R4 = 13 k | R4 + Y4 = 13 k + 130 R |  |  | dV/dR |  | R4 = 13 k | R4 + Y4 = 13 k + 130 R | R4 = 13 k | R4 + Y4 = 13 k + 130 R |  |  | dV/dR
# | Uref [V] | Uref [V] | drift Uref [µV] | delta Uref [µV] | delta Uref [ppm] | dR [ppm] | ppm/ppm | # | Uref [V] | Uref [V] | drift Uref [µV] | delta Uref [µV] | delta Uref [ppm] | dR [ppm] | ppm/ppm | # | Uref [V] | Uref [V] | drift Uref [µV] | delta Uref [µV] | delta Uref [ppm] | dR [ppm] | ppm/ppm
1 | 7.122 | 7.1228 | -8174.4 | 728.1 | 102.232 | 9910 | 1.0316 | 1 | 7.0475 | 7.0477 | -80441.9 | 227.9 | 32.3378 | 9910 | 0.32632 | 1 |  |  | -7127912.5 | 0 | #DIV/0! | 9910 | #DIV/0!
2 | 7.122 | 7.1228 | -8179.6 | 733.8 | 103.0324 | 9910 | 1.0397 | 2 | 7.0475 | 7.0477 | -80437.6 | 215.5 | 30.5783 | 9910 | 0.30856 | 2 |  |  | -7127912.5 | 0 | #DIV/0! | 9910 | #DIV/0!
3 | 7.122 | 7.1228 | -8173.9 | 729.1 | 102.3724 | 9910 | 1.033 | 3 | 7.0475 | 7.0477 | -80422.4 | 213.2 | 30.2519 | 9910 | 0.30527 | 3 |  |  | -7127912.5 | 0 | #DIV/0! | 9910 | #DIV/0!
4 | 7.122 | 7.1228 | -8174.9 | 727.7 | 102.1758 | 9910 | 1.031 | 4 | 7.0475 | 7.0477 | -80432.4 | 222.7 | 31.5999 | 9910 | 0.31887 | 4 |  |  | -7127912.5 | 0 | #DIV/0! | 9910 | #DIV/0!
5 | 7.122 | 7.1228 | -8175.8 | 721.4 | 101.2912 | 9910 | 1.0221 | 5 | 7.0475 | 7.0477 | -80420.9 | 202.1 | 28.6769 | 9910 | 0.28937 | 5 |  |  | -7127912.5 | 0 | #DIV/0! | 9910 | #DIV/0!
6 | 7.122 | 7.1228 | -8181.1 | 724.4 | 101.7125 | 9910 | 1.0264 | 6 |  |  | -7127912.5 | 0 | #DIV/0! | 9910 | #DIV/0! | 6 |  |  | -7127912.5 | 0 | #DIV/0! | 9910 | #DIV/0!
7 | 7.122 | 7.1228 | -8184.9 | 729.1 | 102.3725 | 9910 | 1.033 | 7 |  |  | -7127912.5 | 0 | #DIV/0! | 9910 | #DIV/0! | 7 |  |  | -7127912.5 | 0 | #DIV/0! | 9910 | #DIV/0!
8 | 7.122 | 7.1228 | -8181.1 | 728.6 | 102.3023 | 9910 | 1.0323 | 8 |  |  | -7127912.5 | 0 | #DIV/0! | 9910 | #DIV/0! | 8 |  |  | -7127912.5 | 0 | #DIV/0! | 9910 | #DIV/0!
9 | 7.122 | 7.1228 | -8181.1 | 720.1 | 101.1088 | 9910 | 1.0203 | 9 |  |  | -7127912.5 | 0 | #DIV/0! | 9910 | #DIV/0! | 9 |  |  | -7127912.5 | 0 | #DIV/0! | 9910 | #DIV/0!
10 | 7.122 | 7.1228 | -8176.3 | 725.8 | 101.909 | 9910 | 1.0283 | 10 |  |  | -7127912.5 | 0 | #DIV/0! | 9910 | #DIV/0! | 10 |  |  | -7127912.5 | 0 | #DIV/0! | 9910 | #DIV/0!
|  |  |  | 726.81 | 102.0509 | 9910 | 1.0298 |  |  |  |  | 108.14 | #DIV/0! | 9910 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 9910 | #DIV/0!
1. doska |  | R1 = 511 R | [5 empty] | 1. doska |  | R2 = 2,7 M | [5 empty] | 1. doska |  | R6 = 20,5 R
| R4 = 13 k | R4 + Y4 = 13 k + 130 R | R4 = 13 k | R4 + Y4 = 13 k + 130 R |  |  | dV/dR |  | R4 = 13 k | R4 + Y4 = 13 k + 130 R | R4 = 13 k | R4 + Y4 = 13 k + 130 R |  |  | dV/dR |  | R4 = 13 k | R4 + Y4 = 13 k + 130 R | R4 = 13 k | R4 + Y4 = 13 k + 130 R |  |  | dV/dR
# | Uref [V] | Uref [V] | drift Uref [µV] | delta Uref [µV] | delta Uref [ppm] | dR [ppm] | ppm/ppm | # | Uref [V] | Uref [V] | drift Uref [µV] | delta Uref [µV] | delta Uref [ppm] | dR [ppm] | ppm/ppm | # | Uref [V] | Uref [V] | drift Uref [µV] | delta Uref [µV] | delta Uref [ppm] | dR [ppm] | ppm/ppm
1 | 7.1176 | 7.1184 | -12568.4 | 720.5 | 101.2273 | 9910 | 1.0215 | 1 | 7.0173 | 7.0173 | -110635.7 | 17.1 | 2.4368 | 9910 | 0.02459 | 1 |  |  | -7127912.5 | 0 | #DIV/0! | 9910 | #DIV/0!
2 | 7.1176 | 7.1184 | -12570.3 | 725.7 | 101.9579 | 9910 | 1.0288 | 2 | 7.0173 | 7.0173 | -110634.3 | 30.5 | 4.3464 | 9910 | 0.043859 | 2 |  |  | -7127912.5 | 0 | #DIV/0! | 9910 | #DIV/0!
3 | 7.1176 | 7.1184 | -12571.8 | 720.5 | 101.2273 | 9910 | 1.0215 | 3 | 7.0173 | 7.0173 | -110636.2 | 33.4 | 4.7597 | 9910 | 0.048029 | 3 |  |  | -7127912.5 | 0 | #DIV/0! | 9910 | #DIV/0!
4 | 7.1176 | 7.1184 | -12567.5 | 729.6 | 102.5058 | 9910 | 1.0344 | 4 | 7.0173 | 7.0173 | -110636.2 | 34.8 | 4.9592 | 9910 | 0.050042 | 4 |  |  | -7127912.5 | 0 | #DIV/0! | 9910 | #DIV/0!
5 | 7.1177 | 7.1184 | -12563.7 | 725.8 | 101.9719 | 9910 | 1.029 | 5 | 7.0173 | 7.0173 | -110636.7 | 32.9 | 4.6884 | 9910 | 0.04731 | 5 |  |  | -7127912.5 | 0 | #DIV/0! | 9910 | #DIV/0!
6 | 7.1176 | 7.1184 | -12565.1 | 725.7 | 101.9578 | 9910 | 1.0288 | 6 |  |  | -7127912.5 | 0 | #DIV/0! | 9910 | #DIV/0! | 6 |  |  | -7127912.5 | 0 | #DIV/0! | 9910 | #DIV/0!
7 | 7.1176 | 7.1184 | -12565.6 | 728.6 | 102.3653 | 9910 | 1.0329 | 7 |  |  | -7127912.5 | 0 | #DIV/0! | 9910 | #DIV/0! | 7 |  |  | -7127912.5 | 0 | #DIV/0! | 9910 | #DIV/0!
8 | 7.1176 | 7.1184 | -12567.5 | 731.5 | 102.7727 | 9910 | 1.0371 | 8 |  |  | -7127912.5 | 0 | #DIV/0! | 9910 | #DIV/0! | 8 |  |  | -7127912.5 | 0 | #DIV/0! | 9910 | #DIV/0!
9 | 7.1176 | 7.1184 | -12564.1 | 717.1 | 100.7496 | 9910 | 1.0166 | 9 |  |  | -7127912.5 | 0 | #DIV/0! | 9910 | #DIV/0! | 9 |  |  | -7127912.5 | 0 | #DIV/0! | 9910 | #DIV/0!
10 | 7.1176 | 7.1184 | -12570.8 | 728.6 | 102.3653 | 9910 | 1.033 | 10 |  |  | -7127912.5 | 0 | #DIV/0! | 9910 | #DIV/0! | 10 |  |  | -7127912.5 | 0 | #DIV/0! | 9910 | #DIV/0!
|  |  |  | 725.36 | 101.9101 | 9910 | 1.0284 |  |  |  |  | 14.87 | #DIV/0! | 9910 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 9910 | #DIV/0!
1. doska |  | R1 = 2 050 R | [5 empty] | 1. doska |  | R2 = 5 M | [5 empty] | 1. doska |  | R6 = 24,9 R
| R4 = 13 k | R4 + Y4 = 13 k + 130 R | R4 = 13 k | R4 + Y4 = 13 k + 130 R |  |  | dV/dR |  | R4 = 13 k | R4 + Y4 = 13 k + 130 R | R4 = 13 k | R4 + Y4 = 13 k + 130 R |  |  | dV/dR |  | R4 = 13 k | R4 + Y4 = 13 k + 130 R | R4 = 13 k | R4 + Y4 = 13 k + 130 R |  |  | dV/dR
# | Uref [V] | Uref [V] | drift Uref [µV] | delta Uref [µV] | delta Uref [ppm] | dR [ppm] | ppm/ppm | # | Uref [V] | Uref [V] | drift Uref [µV] | delta Uref [µV] | delta Uref [ppm] | dR [ppm] | ppm/ppm | # | Uref [V] | Uref [V] | drift Uref [µV] | delta Uref [µV] | delta Uref [ppm] | dR [ppm] | ppm/ppm
1 | 7.1107 | 7.1114 | -19472.1 | 639 | 89.864 | 9910 | 0.9068 | 1 | 6.9981 | 6.9981 | -129770.3 | -51 | -7.2876 | 9910 | -0.073538 | 1 |  |  | -7127912.5 | 0 | #DIV/0! | 9910 | #DIV/0!
2 | 7.1107 | 7.1114 | -19471.6 | 631.3 | 88.7812 | 9910 | 0.89587 | 2 | 6.9982 | 6.9981 | -129750.7 | -68.2 | -9.7454 | 9910 | -0.098339 | 2 |  |  | -7127912.5 | 0 | #DIV/0! | 9910 | #DIV/0!
3 | 7.1108 | 7.1114 | -19462.1 | 645.7 | 90.8062 | 9910 | 0.91631 | 3 | 6.9982 | 6.9981 | -129745.9 | -73 | -10.4313 | 9910 | -0.10526 | 3 |  |  | -7127912.5 | 0 | #DIV/0! | 9910 | #DIV/0!
4 | 7.1107 | 7.1114 | -19478.8 | 632.3 | 88.9219 | 9910 | 0.89729 | 4 | 6.9982 | 6.9981 | -129756.4 | -61.5 | -8.788 | 9910 | -0.088678 | 4 |  |  | -7127912.5 | 0 | #DIV/0! | 9910 | #DIV/0!
5 | 7.1107 | 7.1114 | -19485 | 642.3 | 90.3283 | 9910 | 0.91149 | 5 |  |  | -7127912.5 | 0 | #DIV/0! | 9910 | #DIV/0! | 5 |  |  | -7127912.5 | 0 | #DIV/0! | 9910 | #DIV/0!
6 | 7.1107 | 7.1114 | -19471.6 | 629.4 | 88.514 | 9910 | 0.89318 | 6 |  |  | -7127912.5 | 0 | #DIV/0! | 9910 | #DIV/0! | 6 |  |  | -7127912.5 | 0 | #DIV/0! | 9910 | #DIV/0!
7 | 7.1107 | 7.1114 | -19485 | 649 | 91.2705 | 9910 | 0.92099 | 7 |  |  | -7127912.5 | 0 | #DIV/0! | 9910 | #DIV/0! | 7 |  |  | -7127912.5 | 0 | #DIV/0! | 9910 | #DIV/0!
8 | 7.1107 | 7.1114 | -19483.1 | 640.4 | 90.0611 | 9910 | 0.90879 | 8 |  |  | -7127912.5 | 0 | #DIV/0! | 9910 | #DIV/0! | 8 |  |  | -7127912.5 | 0 | #DIV/0! | 9910 | #DIV/0!
9 | 7.1107 | 7.1114 | -19478.8 | 638 | 89.7235 | 9910 | 0.90538 | 9 |  |  | -7127912.5 | 0 | #DIV/0! | 9910 | #DIV/0! | 9 |  |  | -7127912.5 | 0 | #DIV/0! | 9910 | #DIV/0!
10 | 7.1107 | 7.1114 | -19471.1 | 635.1 | 89.3156 | 9910 | 0.90127 | 10 |  |  | -7127912.5 | 0 | #DIV/0! | 9910 | #DIV/0! | 10 |  |  | -7127912.5 | 0 | #DIV/0! | 9910 | #DIV/0!
|  |  |  | 638.25 | 89.7586 | 9910 | 0.90574 |  |  |  |  | -25.37 | #DIV/0! | 9910 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 9910 | #DIV/0!
[16 empty] | 1. doska |  | R6 = 28 R
[17 empty] | R4 = 13 k | R4 + Y4 = 13 k + 130 R | R4 = 13 k | R4 + Y4 = 13 k + 130 R |  |  | dV/dR
[16 empty] | # | Uref [V] | Uref [V] | drift Uref [µV] | delta Uref [µV] | delta Uref [ppm] | dR [ppm] | ppm/ppm
[16 empty] | 1 |  |  | -7127912.5 | 0 | #DIV/0! | 9910 | #DIV/0!
[16 empty] | 2 |  |  | -7127912.5 | 0 | #DIV/0! | 9910 | #DIV/0!
[16 empty] | 3 |  |  | -7127912.5 | 0 | #DIV/0! | 9910 | #DIV/0!
[16 empty] | 4 |  |  | -7127912.5 | 0 | #DIV/0! | 9910 | #DIV/0!
[16 empty] | 5 |  |  | -7127912.5 | 0 | #DIV/0! | 9910 | #DIV/0!
[16 empty] | 6 |  |  | -7127912.5 | 0 | #DIV/0! | 9910 | #DIV/0!
[16 empty] | 7 |  |  | -7127912.5 | 0 | #DIV/0! | 9910 | #DIV/0!
[16 empty] | 8 |  |  | -7127912.5 | 0 | #DIV/0! | 9910 | #DIV/0!
[16 empty] | 9 |  |  | -7127912.5 | 0 | #DIV/0! | 9910 | #DIV/0!
[16 empty] | 10 |  |  | -7127912.5 | 0 | #DIV/0! | 9910 | #DIV/0!
[20 empty] | 0 | #DIV/0! | 9910 | #DIV/0!
-0,42 ppm/100 ppm
[8 empty] | 1. doska |  | R2 = 2,7 M
[9 empty] | R2 = 2.7 M | R2 + Y2 = 2,7 M + 715 R | R4 = 13 k | R4 + Y4 = 13 k + 130 R |  |  | dV/dR
[8 empty] | # | Uref [V] | Uref [V] | drift Uref [µV] | delta Uref [µV] | delta Uref [ppm] | dR [ppm] | ppm/ppm
[8 empty] | 1 | 7.0173 | 7.0173 | -110651.5 | 16.7 | 2.3798 | 265 | 0.89806
[8 empty] | 2 | 7.0173 | 7.0173 | -110650.5 | 17.6 | 2.5081 | 265 | 0.94645
[8 empty] | 3 | 7.0173 | 7.0173 | -110649.6 | 15.8 | 2.2516 | 265 | 0.84966
[8 empty] | 4 |  |  | -7127912.5 | 0 | #DIV/0! | 265 | #DIV/0!
[8 empty] | 5 |  |  | -7127912.5 | 0 | #DIV/0! | 265 | #DIV/0!
[8 empty] | 6 |  |  | -7127912.5 | 0 | #DIV/0! | 265 | #DIV/0!
[8 empty] | 7 |  |  | -7127912.5 | 0 | #DIV/0! | 265 | #DIV/0!
[8 empty] | 8 |  |  | -7127912.5 | 0 | #DIV/0! | 265 | #DIV/0!
[8 empty] | 9 |  |  | -7127912.5 | 0 | #DIV/0! | 265 | #DIV/0!
[8 empty] | 10 |  |  | -7127912.5 | 0 | #DIV/0! | 265 | #DIV/0!
[12 empty] | 5.01 | #DIV/0! | 265 | #DIV/0!