## Hárok1
Referenčná hodnota [mbar] | Zobrazovaná hodnota Flow EZ 1000mbar | Monitor tlaku (zostrojený) | [5 empty] | MSE
|  | Priemer | Min | Max | SNR | Rozptyl | Smerodajná odchylka
100 | 100.2 | 104.927 | 99.22 | 118.28 | 46.9682 | 4.991 | 2.234 | 27.33
200 | 199.8 | 206.1017 | 199.44 | 216.8 | 63.1115 | 10.6646 | 3.2657 | 50.38
300 | 300.1 | 309.0732 | 299.95 | 324.11 | 69.9221 | 19.5386 | 4.4202 | 100.06
[8 empty] | 300 mbar (1000x) | 200 mbar (1000x) | 100 mbar (1000x)
[7 empty] | 1 | 307.84 | 210.01 | 101.41
[7 empty] | 2 | 307.97 | 201.02 | 105.41
[7 empty] | 3 | 314.16 | 207.82 | 106.99
[7 empty] | 4 | 303.11 | 202.6 | 112.33
[7 empty] | 5 | 311.24 | 206.36 | 104.08
[7 empty] | 6 | 311.73 | 209.03 | 106.26
[7 empty] | 7 | 304.93 | 204.3 | 105.65
[7 empty] | 8 | 313.31 | 209.64 | 103.23
[7 empty] | 9 | 321.44 | 201.39 | 106.14
[7 empty] | 10 | 309.91 | 208.06 | 106.14
[7 empty] | 11 | 313.67 | 210.25 | 102.98
[7 empty] | 12 | 304.2 | 206.36 | 106.99
[7 empty] | 13 | 312.82 | 207.7 | 102.5
[7 empty] | 14 | 299.95 | 204.3 | 106.14
[7 empty] | 15 | 308.82 | 210.01 | 101.77
[7 empty] | 16 | 313.79 | 202.96 | 106.14
[7 empty] | 17 | 303.6 | 209.4 | 102.5
[7 empty] | 18 | 312.7 | 200.78 | 105.65
[7 empty] | 19 | 309.67 | 207.33 | 103.23
[7 empty] | 20 | 307 | 205.88 | 105.53
[7 empty] | 21 | 313.67 | 205.27 | 105.17
[7 empty] | 22 | 301.65 | 209.88 | 105.17
[7 empty] | 23 | 311.24 | 203.21 | 105.78
[7 empty] | 24 | 311.61 | 209.4 | 104.44
[7 empty] | 25 | 306.87 | 201.27 | 106.99
[7 empty] | 26 | 313.91 | 208.79 | 103.83
[7 empty] | 27 | 300.08 | 200.9 | 106.99
[7 empty] | 28 | 310.27 | 206.73 | 102.86
[7 empty] | 29 | 313.06 | 208.06 | 107.11
[7 empty] | 30 | 305.17 | 204.79 | 102.74
[7 empty] | 31 | 313.55 | 210.37 | 106.87
[7 empty] | 32 | 302.38 | 202.36 | 102.38
[7 empty] | 33 | 309.54 | 209.4 | 106.75
[7 empty] | 34 | 313.31 | 200.54 | 102.13
[7 empty] | 35 | 303.35 | 207.82 | 106.75
[7 empty] | 36 | 312.22 | 204.54 | 101.04
[7 empty] | 37 | 308.45 | 206.12 | 105.78
[7 empty] | 38 | 308.33 | 209.4 | 109.66
[7 empty] | 39 | 314.4 | 203.94 | 105.65
[7 empty] | 40 | 302.26 | 209.88 | 103.11
[7 empty] | 41 | 311.12 | 201.14 | 105.17
[7 empty] | 42 | 309.91 | 207.94 | 105.65
[7 empty] | 43 | 307.6 | 200.78 | 104.93
[7 empty] | 44 | 314.4 | 206.36 | 106.5
[7 empty] | 45 | 300.93 | 208.79 | 104.2
[7 empty] | 46 | 311.12 | 204.3 | 106.75
[7 empty] | 47 | 311.73 | 210.01 | 103.71
[7 empty] | 48 | 305.05 | 202.6 | 107.11
[7 empty] | 49 | 313.67 | 209.4 | 103.11
[7 empty] | 50 | 320.59 | 200.78 | 106.99
[7 empty] | 51 | 309.91 | 207.82 | 102.62
[7 empty] | 52 | 313.91 | 205.39 | 106.87
[7 empty] | 53 | 304.45 | 205.76 | 102.38
[7 empty] | 54 | 312.7 | 208.91 | 106.63
[7 empty] | 55 | 302.99 | 203.81 | 102.01
[7 empty] | 56 | 308.94 | 209.64 | 106.26
[7 empty] | 57 | 314.4 | 201.75 | 101.41
[7 empty] | 58 | 303.72 | 208.67 | 105.9
[7 empty] | 59 | 312.34 | 204.3 | 109.66
[7 empty] | 60 | 310.64 | 207.21 | 105.65
[7 empty] | 61 | 306.87 | 207.82 | 103.83
[7 empty] | 62 | 313.67 | 204.3 | 105.29
[7 empty] | 63 | 301.78 | 210.01 | 105.41
[7 empty] | 64 | 311.61 | 202.12 | 104.68
[7 empty] | 65 | 311.97 | 208.91 | 106.02
[7 empty] | 66 | 305.9 | 200.29 | 104.44
[7 empty] | 67 | 313.67 | 207.58 | 106.5
[7 empty] | 68 | 300.93 | 205.76 | 103.95
[7 empty] | 69 | 310.15 | 206.12 | 107.11
[7 empty] | 70 | 312.09 | 209.88 | 103.23
[7 empty] | 71 | 305.05 | 204.06 | 106.99
[7 empty] | 72 | 313.67 | 209.4 | 102.62
[7 empty] | 73 | 324.11 | 200.9 | 106.87
[7 empty] | 74 | 309.67 | 208.43 | 102.5
[7 empty] | 75 | 313.06 | 206.85 | 106.75
[7 empty] | 76 | 303.96 | 206.73 | 101.65
[7 empty] | 77 | 312.94 | 208.06 | 106.02
[7 empty] | 78 | 309.42 | 204.54 | 101.53
[7 empty] | 79 | 309.67 | 210.01 | 105.65
[7 empty] | 80 | 313.31 | 202.48 | 108.08
[7 empty] | 81 | 303.72 | 209.03 | 105.65
[7 empty] | 82 | 312.82 | 199.44 | 104.08
[7 empty] | 83 | 307.12 | 207.33 | 105.41
[7 empty] | 84 | 308.21 | 207.33 | 104.93
[7 empty] | 85 | 313.67 | 204.79 | 104.68
[7 empty] | 86 | 301.9 | 210.25 | 105.65
[7 empty] | 87 | 310.88 | 202.72 | 105.17
[7 empty] | 88 | 310.88 | 209.4 | 106.87
[7 empty] | 89 | 306.87 | 200.66 | 103.83
[7 empty] | 90 | 314.28 | 207.46 | 106.99
[7 empty] | 91 | 300.93 | 205.64 | 103.71
[7 empty] | 92 | 310.27 | 205.76 | 107.11
[7 empty] | 93 | 312.58 | 209.64 | 102.62
[7 empty] | 94 | 304.2 | 203.57 | 106.75
[7 empty] | 95 | 313.55 | 209.4 | 102.26
[7 empty] | 96 | 303.35 | 201.14 | 106.75
[7 empty] | 97 | 309.06 | 208.67 | 101.89
[7 empty] | 98 | 314.4 | 208.06 | 106.14
[7 empty] | 99 | 303.72 | 206.73 | 101.53
[7 empty] | 100 | 312.22 | 207.82 | 105.9
[7 empty] | 101 | 308.82 | 204.54 | 106.75
[7 empty] | 102 | 307.97 | 210.25 | 105.65
[7 empty] | 103 | 314.4 | 202.36 | 103.35
[7 empty] | 104 | 302.63 | 209.03 | 105.53
[7 empty] | 105 | 311.12 | 200.05 | 105.41
[7 empty] | 106 | 310.76 | 207.33 | 104.68
[7 empty] | 107 | 305.9 | 207.21 | 106.02
[7 empty] | 108 | 313.55 | 204.42 | 104.68
[7 empty] | 109 | 300.93 | 209.88 | 106.63
[7 empty] | 110 | 310.39 | 202.84 | 104.08
[7 empty] | 111 | 313.06 | 209.16 | 106.5
[7 empty] | 112 | 305.3 | 200.9 | 103.59
[7 empty] | 113 | 312.82 | 208.31 | 106.87
[7 empty] | 114 | 313.06 | 203.21 | 103.23
[7 empty] | 115 | 309.79 | 206 | 107.23
[7 empty] | 116 | 313.55 | 209.03 | 102.74
[7 empty] | 117 | 303.96 | 203.94 | 107.11
[7 empty] | 118 | 312.94 | 209.64 | 102.5
[7 empty] | 119 | 305.78 | 201.39 | 106.99
[7 empty] | 120 | 307.97 | 208.79 | 101.89
[7 empty] | 121 | 313.67 | 199.57 | 106.63
[7 empty] | 122 | 302.38 | 207.09 | 101.77
[7 empty] | 123 | 311.73 | 208.06 | 105.65
[7 empty] | 124 | 311.12 | 205.27 | 117.55
[7 empty] | 125 | 305.54 | 210.25 | 105.65
[7 empty] | 126 | 313.79 | 202.48 | 104.2
[7 empty] | 127 | 300.93 | 209.03 | 105.17
[7 empty] | 128 | 310.03 | 200.78 | 105.65
[7 empty] | 129 | 312.7 | 207.33 | 104.44
[7 empty] | 130 | 305.17 | 205.15 | 106.26
[7 empty] | 131 | 313.55 | 205.27 | 104.08
[7 empty] | 132 | 301.9 | 209.28 | 106.75
[7 empty] | 133 | 309.06 | 203.21 | 104.08
[7 empty] | 134 | 314.04 | 209.88 | 107.11
[7 empty] | 135 | 303.23 | 201.51 | 103.83
[7 empty] | 136 | 312.58 | 208.79 | 107.11
[7 empty] | 137 | 307.84 | 215.71 | 102.74
[7 empty] | 138 | 307.84 | 206.49 | 107.23
[7 empty] | 139 | 314.16 | 207.82 | 102.5
[7 empty] | 140 | 301.41 | 204.3 | 106.87
[7 empty] | 141 | 310.88 | 209.88 | 102.26
[7 empty] | 142 | 311.97 | 202.6 | 106.5
[7 empty] | 143 | 305.9 | 209.28 | 101.65
[7 empty] | 144 | 313.91 | 200.29 | 106.14
[7 empty] | 145 | 303.96 | 207.33 | 100.92
[7 empty] | 146 | 310.39 | 207.33 | 105.9
[7 empty] | 147 | 313.06 | 205.39 | 113.3
[7 empty] | 148 | 304.32 | 209.4 | 105.53
[7 empty] | 149 | 312.82 | 202.84 | 103.71
[7 empty] | 150 | 303.96 | 209.28 | 105.05
[7 empty] | 151 | 308.69 | 200.78 | 105.29
[7 empty] | 152 | 314.04 | 207.94 | 104.32
[7 empty] | 153 | 302.5 | 204.06 | 106.02
[7 empty] | 154 | 311.12 | 206.12 | 104.08
[7 empty] | 155 | 309.54 | 208.79 | 106.75
[7 empty] | 156 | 306.87 | 204.3 | 103.23
[7 empty] | 157 | 313.91 | 209.64 | 106.75
[7 empty] | 158 | 301.17 | 201.27 | 102.62
[7 empty] | 159 | 310.64 | 208.43 | 106.75
[7 empty] | 160 | 311.97 | 205.15 | 102.5
[7 empty] | 161 | 305.05 | 207.33 | 106.5
[7 empty] | 162 | 313.43 | 207.94 | 102.5
[7 empty] | 163 | 321.44 | 204.3 | 106.26
[7 empty] | 164 | 310.03 | 210.01 | 101.65
[7 empty] | 165 | 313.55 | 202.36 | 105.9
[7 empty] | 166 | 305.17 | 208.91 | 101.41
[7 empty] | 167 | 312.7 | 199.81 | 105.65
[7 empty] | 168 | 302.99 | 207.33 | 117.31
[7 empty] | 169 | 308.57 | 206.12 | 105.65
[7 empty] | 170 | 313.91 | 205.15 | 103.71
[7 empty] | 171 | 303.11 | 210.49 | 105.05
[7 empty] | 172 | 312.09 | 203.21 | 104.68
[7 empty] | 173 | 309.79 | 209.4 | 104.56
[7 empty] | 174 | 307 | 201.14 | 105.65
[7 empty] | 175 | 313.55 | 208.31 | 104.32
[7 empty] | 176 | 301.17 | 200.9 | 106.14
[7 empty] | 177 | 311.61 | 206.49 | 104.08
[7 empty] | 178 | 311.61 | 208.31 | 106.63
[7 empty] | 179 | 305.9 | 204.3 | 103.83
[7 empty] | 180 | 313.67 | 209.4 | 106.87
[7 empty] | 181 | 300.2 | 201.75 | 103.47
[7 empty] | 182 | 309.91 | 208.91 | 106.63
[7 empty] | 183 | 312.82 | 199.57 | 102.62
[7 empty] | 184 | 305.05 | 207.09 | 106.75
[7 empty] | 185 | 313.31 | 206.36 | 102.38
[7 empty] | 186 | 303.23 | 205.51 | 106.5
[7 empty] | 187 | 308.57 | 210.01 | 102.13
[7 empty] | 188 | 313.67 | 202.72 | 106.38
[7 empty] | 189 | 302.99 | 209.16 | 101.53
[7 empty] | 190 | 312.09 | 200.78 | 106.02
[7 empty] | 191 | 308.21 | 207.7 | 117.07
[7 empty] | 192 | 307.48 | 203.33 | 105.53
[7 empty] | 193 | 314.4 | 206.36 | 102.74
[7 empty] | 194 | 301.29 | 209.16 | 105.05
[7 empty] | 195 | 310.39 | 203.69 | 104.68
[7 empty] | 196 | 311.37 | 209.52 | 104.68
[7 empty] | 197 | 305.9 | 201.14 | 105.53
[7 empty] | 198 | 313.67 | 208.06 | 104.2
[7 empty] | 199 | 303.48 | 199.81 | 106.14
[7 empty] | 200 | 309.67 | 206.73 | 103.95
[7 empty] | 201 | 313.31 | 208.43 | 106.5
[7 empty] | 202 | 304.57 | 204.3 | 103.95
[7 empty] | 203 | 312.94 | 210.13 | 106.99
[7 empty] | 204 | 300.93 | 202.24 | 102.98
[7 empty] | 205 | 309.18 | 209.03 | 107.35
[7 empty] | 206 | 314.04 | 201.14 | 102.5
[7 empty] | 207 | 303.48 | 206.85 | 106.75
[7 empty] | 208 | 312.09 | 207.33 | 102.38
[7 empty] | 209 | 305.9 | 204.3 | 106.63
[7 empty] | 210 | 307.84 | 209.64 | 102.38
[7 empty] | 211 | 314.4 | 202.48 | 106.14
[7 empty] | 212 | 302.99 | 208.91 | 101.41
[7 empty] | 213 | 311.37 | 199.81 | 106.02
[7 empty] | 214 | 311.37 | 207.33 | 101.16
[7 empty] | 215 | 305.9 | 206.73 | 106.14
[7 empty] | 216 | 313.67 | 205.27 | 113.79
[7 empty] | 217 | 300.8 | 209.52 | 105.41
[7 empty] | 218 | 310.64 | 203.21 | 103.95
[7 empty] | 219 | 312.7 | 209.28 | 104.93
[7 empty] | 220 | 305.05 | 200.54 | 105.41
[7 empty] | 221 | 310.76 | 207.58 | 104.56
[7 empty] | 222 | 314.28 | 204.06 | 105.65
[7 empty] | 223 | 311.61 | 206.12 | 104.2
[7 empty] | 224 | 301.65 | 208.91 | 106.14
[7 empty] | 225 | 307.84 | 204.3 | 103.11
[7 empty] | 226 | 312.09 | 210.13 | 106.63
[7 empty] | 227 | 313.31 | 201.75 | 102.98
[7 empty] | 228 | 301.9 | 208.31 | 106.5
[7 empty] | 229 | 304.81 | 201.14 | 102.5
[7 empty] | 230 | 312.94 | 206.85 | 106.26
[7 empty] | 231 | 300.32 | 207.33 | 101.89
[7 empty] | 232 | 308.94 | 204.91 | 106.26
[7 empty] | 233 | 314.16 | 209.88 | 101.28
[7 empty] | 234 | 302.99 | 202.84 | 105.65
[7 empty] | 235 | 312.09 | 209.28 | 106.87
[7 empty] | 236 | 308.33 | 200.78 | 105.65
[7 empty] | 237 | 307.72 | 207.7 | 103.71
[7 empty] | 238 | 313.91 | 209.28 | 105.17
[7 empty] | 239 | 302.38 | 200.05 | 104.8
[7 empty] | 240 | 311.97 | 204.42 | 104.2
[7 empty] | 241 | 310.76 | 208.79 | 105.78
[7 empty] | 242 | 307.12 | 208.79 | 103.83
[7 empty] | 243 | 313.67 | 201.63 | 106.14
[7 empty] | 244 | 300.93 | 206.73 | 103.83
[7 empty] | 245 | 310.39 | 209.52 | 106.75
[7 empty] | 246 | 312.7 | 203.69 | 102.98
[7 empty] | 247 | 305.42 | 202.96 | 106.99
[7 empty] | 248 | 313.43 | 208.31 | 102.62
[7 empty] | 249 | 302.99 | 211.58 | 106.75
[7 empty] | 250 | 308.82 | 207.21 | 102.38
[7 empty] | 251 | 313.43 | 208.67 | 106.26
[7 empty] | 252 | 303.84 | 204.3 | 101.65
[7 empty] | 253 | 312.7 | 210.13 | 106.02
[7 empty] | 254 | 306.87 | 202.36 | 101.04
[7 empty] | 255 | 308.21 | 209.03 | 105.65
[7 empty] | 256 | 313.43 | 200.54 | 116.46
[7 empty] | 257 | 301.53 | 207.33 | 105.65
[7 empty] | 258 | 310.76 | 205.39 | 103.35
[7 empty] | 259 | 310.88 | 205.76 | 105.17
[7 empty] | 260 | 305.9 | 209.76 | 105.17
[7 empty] | 261 | 313.91 | 204.06 | 104.8
[7 empty] | 262 | 300.93 | 209.88 | 105.65
[7 empty] | 263 | 309.54 | 201.39 | 104.2
[7 empty] | 264 | 312.94 | 208.79 | 106.14
[7 empty] | 265 | 304.69 | 204.79 | 103.47
[7 empty] | 266 | 313.19 | 206 | 107.11
[7 empty] | 267 | 300.68 | 208.43 | 102.74
[7 empty] | 268 | 309.06 | 204.3 | 106.14
[7 empty] | 269 | 314.04 | 209.88 | 102.5
[7 empty] | 270 | 303.23 | 202.12 | 106.26
[7 empty] | 271 | 312.09 | 209.03 | 102.5
[7 empty] | 272 | 305.78 | 199.81 | 106.26
[7 empty] | 273 | 308.57 | 207.21 | 101.53
[7 empty] | 274 | 314.16 | 208.06 | 105.65
[7 empty] | 275 | 302.87 | 205.15 | 101.16
[7 empty] | 276 | 311.85 | 210.37 | 105.65
[7 empty] | 277 | 309.91 | 202.72 | 104.56
[7 empty] | 278 | 306.87 | 209.03 | 105.41
[7 empty] | 279 | 313.55 | 200.66 | 104.2
[7 empty] | 280 | 301.78 | 207.94 | 104.68
[7 empty] | 281 | 311 | 204.3 | 105.53
[7 empty] | 282 | 311.24 | 206.12 | 104.2
[7 empty] | 283 | 305.9 | 209.03 | 106.14
[7 empty] | 284 | 313.31 | 203.81 | 104.2
[7 empty] | 285 | 300.44 | 209.52 | 106.26
[7 empty] | 286 | 309.91 | 201.14 | 103.71
[7 empty] | 287 | 312.7 | 208.67 | 106.75
[7 empty] | 288 | 305.17 | 212.55 | 102.74
[7 empty] | 289 | 314.16 | 207.09 | 105.65
[7 empty] | 290 | 300.8 | 208.55 | 106.14
[7 empty] | 291 | 309.06 | 204.79 | 102.38
[7 empty] | 292 | 313.06 | 210.01 | 105.17
[7 empty] | 293 | 303.84 | 202.72 | 106.63
[7 empty] | 294 | 312.58 | 209.4 | 101.41
[7 empty] | 295 | 308.09 | 200.05 | 104.56
[7 empty] | 296 | 307.97 | 207.09 | 106.75
[7 empty] | 297 | 314.16 | 206.36 | 111.72
[7 empty] | 298 | 302.02 | 204.91 | 105.05
[7 empty] | 299 | 311 | 209.88 | 104.68
[7 empty] | 300 | 310.76 | 203.33 | 104.93
[7 empty] | 301 | 307.12 | 209.88 | 105.65
[7 empty] | 302 | 314.28 | 201.02 | 104.2
[7 empty] | 303 | 301.29 | 208.43 | 106.14
[7 empty] | 304 | 310.64 | 201.27 | 104.08
[7 empty] | 305 | 311.61 | 206.49 | 106.5
[7 empty] | 306 | 304.93 | 208.91 | 103.47
[7 empty] | 307 | 313.31 | 203.94 | 106.99
[7 empty] | 308 | 307.97 | 209.52 | 102.62
[7 empty] | 309 | 309.79 | 201.39 | 106.63
[7 empty] | 310 | 314.16 | 208.91 | 102.38
[7 empty] | 311 | 303.72 | 213.16 | 106.14
[7 empty] | 312 | 312.22 | 207.09 | 101.77
[7 empty] | 313 | 305.78 | 207.7 | 105.9
[7 empty] | 314 | 308.09 | 204.54 | 101.53
[7 empty] | 315 | 314.04 | 209.88 | 105.78
[7 empty] | 316 | 303.35 | 202.12 | 102.5
[7 empty] | 317 | 312.22 | 208.79 | 105.65
[7 empty] | 318 | 309.79 | 200.29 | 99.22
[7 empty] | 319 | 306.87 | 207.46 | 105.29
[7 empty] | 320 | 314.04 | 206 | 104.56
[7 empty] | 321 | 302.02 | 206.12 | 104.56
[7 empty] | 322 | 311 | 209.64 | 105.65
[7 empty] | 323 | 311.61 | 203.69 | 104.2
[7 empty] | 324 | 305.78 | 209.52 | 105.78
[7 empty] | 325 | 313.43 | 200.78 | 103.71
[7 empty] | 326 | 302.5 | 208.06 | 106.75
[7 empty] | 327 | 309.54 | 202.84 | 103.47
[7 empty] | 328 | 313.79 | 206.36 | 106.75
[7 empty] | 329 | 304.08 | 208.91 | 103.23
[7 empty] | 330 | 312.94 | 204.3 | 106.75
[7 empty] | 331 | 305.05 | 210.37 | 102.62
[7 empty] | 332 | 308.09 | 202.36 | 106.26
[7 empty] | 333 | 313.67 | 209.16 | 102.13
[7 empty] | 334 | 302.87 | 201.14 | 106.26
[7 empty] | 335 | 312.09 | 206.97 | 101.28
[7 empty] | 336 | 309.91 | 207.33 | 105.65
[7 empty] | 337 | 307.36 | 204.91 | 100.68
[7 empty] | 338 | 313.55 | 209.64 | 105.78
[7 empty] | 339 | 301.17 | 202.36 | 99.95
[7 empty] | 340 | 310.64 | 209.03 | 105.53
[7 empty] | 341 | 311.61 | 200.29 | 104.08
[7 empty] | 342 | 305.9 | 207.58 | 104.68
[7 empty] | 343 | 314.04 | 206.97 | 105.41
[7 empty] | 344 | 300.56 | 205.27 | 104.2
[7 empty] | 345 | 309.79 | 209.4 | 106.14
[7 empty] | 346 | 312.82 | 202.84 | 103.59
[7 empty] | 347 | 303.96 | 209.16 | 106.75
[7 empty] | 348 | 312.94 | 200.54 | 103.23
[7 empty] | 349 | 303.6 | 208.06 | 106.63
[7 empty] | 350 | 308.94 | 203.69 | 102.74
[7 empty] | 351 | 314.04 | 206.85 | 106.5
[7 empty] | 352 | 302.99 | 208.79 | 102.26
[7 empty] | 353 | 311.97 | 204.3 | 106.5
[7 empty] | 354 | 308.57 | 209.88 | 101.77
[7 empty] | 355 | 307.72 | 201.63 | 106.26
[7 empty] | 356 | 314.16 | 209.4 | 101.41
[7 empty] | 357 | 302.38 | 199.69 | 105.65
[7 empty] | 358 | 311.49 | 207.33 | 104.2
[7 empty] | 359 | 310.76 | 206.97 | 105.65
[7 empty] | 360 | 305.9 | 205.27 | 103.83
[7 empty] | 361 | 313.67 | 210.01 | 104.93
[7 empty] | 362 | 301.65 | 202.84 | 105.53
[7 empty] | 363 | 310.76 | 209.4 | 104.2
[7 empty] | 364 | 311.85 | 200.78 | 106.26
[7 empty] | 365 | 306.63 | 207.7 | 104.08
[7 empty] | 366 | 313.67 | 205.15 | 106.75
[7 empty] | 367 | 309.06 | 205.64 | 103.47
[7 empty] | 368 | 309.79 | 209.4 | 107.11
[7 empty] | 369 | 313.79 | 204.3 | 103.11
[7 empty] | 370 | 303.84 | 209.76 | 107.23
[7 empty] | 371 | 312.58 | 201.14 | 102.5
[7 empty] | 372 | 303.23 | 208.79 | 106.5
[7 empty] | 373 | 308.69 | 202.6 | 102.13
[7 empty] | 374 | 314.16 | 207.09 | 106.38
[7 empty] | 375 | 303.11 | 208.79 | 101.65
[7 empty] | 376 | 311.85 | 203.94 | 105.78
[7 empty] | 377 | 310.39 | 209.4 | 101.16
[7 empty] | 378 | 306.87 | 202.36 | 105.65
[7 empty] | 379 | 313.91 | 208.79 | 112.69
[7 empty] | 380 | 301.17 | 201.14 | 105.65
[7 empty] | 381 | 310.52 | 207.33 | 103.71
[7 empty] | 382 | 312.7 | 207.46 | 105.29
[7 empty] | 383 | 305.42 | 204.3 | 104.56
[7 empty] | 384 | 313.31 | 209.88 | 104.68
[7 empty] | 385 | 308.82 | 202.96 | 105.65
[7 empty] | 386 | 309.79 | 209.28 | 104.2
[7 empty] | 387 | 313.55 | 200.29 | 106.63
[7 empty] | 388 | 304.32 | 207.94 | 104.08
[7 empty] | 389 | 313.31 | 206.49 | 106.87
[7 empty] | 390 | 303.23 | 205.15 | 102.74
[7 empty] | 391 | 308.82 | 209.28 | 106.26
[7 empty] | 392 | 313.55 | 202.6 | 102.62
[7 empty] | 393 | 302.99 | 209.4 | 106.63
[7 empty] | 394 | 312.58 | 200.54 | 102.38
[7 empty] | 395 | 310.15 | 207.94 | 106.26
[7 empty] | 396 | 307.6 | 205.27 | 101.89
[7 empty] | 397 | 313.79 | 206.12 | 105.9
[7 empty] | 398 | 301.9 | 209.64 | 101.65
[7 empty] | 399 | 310.76 | 203.81 | 105.65
[7 empty] | 400 | 311.61 | 209.52 | 108.69
[7 empty] | 401 | 305.9 | 201.02 | 105.65
[7 empty] | 402 | 314.16 | 208.06 | 104.2
[7 empty] | 403 | 319.38 | 202.96 | 105.53
[7 empty] | 404 | 309.42 | 206.24 | 105.53
[7 empty] | 405 | 313.31 | 209.16 | 104.68
[7 empty] | 406 | 304.57 | 203.81 | 105.65
[7 empty] | 407 | 313.06 | 210.01 | 103.95
[7 empty] | 408 | 304.93 | 201.63 | 106.5
[7 empty] | 409 | 308.82 | 208.06 | 103.59
[7 empty] | 410 | 314.4 | 210.49 | 106.26
[7 empty] | 411 | 302.38 | 206.49 | 102.86
[7 empty] | 412 | 311.61 | 208.67 | 106.5
[7 empty] | 413 | 309.91 | 204.06 | 102.5
[7 empty] | 414 | 307.48 | 210.13 | 106.75
[7 empty] | 415 | 314.4 | 202.6 | 102.5
[7 empty] | 416 | 301.65 | 210.01 | 106.14
[7 empty] | 417 | 310.88 | 200.42 | 101.89
[7 empty] | 418 | 311.37 | 207.33 | 106.02
[7 empty] | 419 | 305.42 | 206.49 | 101.41
[7 empty] | 420 | 313.43 | 204.79 | 105.65
[7 empty] | 421 | 306.75 | 210.01 | 110.63
[7 empty] | 422 | 309.54 | 202.72 | 105.65
[7 empty] | 423 | 313.91 | 209.4 | 103.11
[7 empty] | 424 | 303.35 | 200.54 | 105.05
[7 empty] | 425 | 311.97 | 207.7 | 104.56
[7 empty] | 426 | 305.42 | 206.36 | 104.44
[7 empty] | 427 | 307.84 | 205.39 | 105.65
[7 empty] | 428 | 314.28 | 209.88 | 104.08
[7 empty] | 429 | 302.5 | 202.84 | 106.5
[7 empty] | 430 | 311 | 209.28 | 103.71
[7 empty] | 431 | 311.24 | 200.42 | 106.87
[7 empty] | 432 | 305.3 | 207.82 | 102.98
[7 empty] | 433 | 313.43 | 203.09 | 106.75
[7 empty] | 434 | 321.93 | 206.49 | 103.23
[7 empty] | 435 | 309.79 | 209.03 | 106.87
[7 empty] | 436 | 313.19 | 203.94 | 102.5
[7 empty] | 437 | 304.81 | 209.88 | 106.87
[7 empty] | 438 | 312.82 | 201.14 | 102.26
[7 empty] | 439 | 302.99 | 208.31 | 106.26
[7 empty] | 440 | 308.82 | 203.69 | 101.89
[7 empty] | 441 | 314.52 | 206.49 | 106.26
[7 empty] | 442 | 302.99 | 208.31 | 101.16
[7 empty] | 443 | 312.09 | 204.54 | 106.02
[7 empty] | 444 | 310.03 | 210.25 | 103.95
[7 empty] | 445 | 307 | 202.24 | 105.53
[7 empty] | 446 | 313.67 | 208.91 | 104.08
[7 empty] | 447 | 301.17 | 202.72 | 105.17
[7 empty] | 448 | 310.76 | 206.49 | 105.65
[7 empty] | 449 | 313.06 | 207.7 | 104.68
[7 empty] | 450 | 305.3 | 204.3 | 106.26
[7 empty] | 451 | 313.06 | 209.88 | 103.83
[7 empty] | 452 | 313.43 | 202.6 | 106.63
[7 empty] | 453 | 309.54 | 209.4 | 103.11
[7 empty] | 454 | 313.91 | 200.05 | 107.11
[7 empty] | 455 | 304.2 | 207.82 | 103.11
[7 empty] | 456 | 312.82 | 206.49 | 107.11
[7 empty] | 457 | 305.17 | 205.64 | 102.62
[7 empty] | 458 | 307.84 | 209.4 | 106.75
[7 empty] | 459 | 313.79 | 202.84 | 102.13
[7 empty] | 460 | 302.38 | 209.28 | 106.75
[7 empty] | 461 | 312.58 | 200.29 | 101.65
[7 empty] | 462 | 310.15 | 208.06 | 105.78
[7 empty] | 463 | 307.6 | 205.27 | 105.65
[7 empty] | 464 | 314.52 | 205.76 | 105.65
[7 empty] | 465 | 301.9 | 209.4 | 104.2
[7 empty] | 466 | 311 | 203.33 | 105.17
[7 empty] | 467 | 310.88 | 209.4 | 104.68
[7 empty] | 468 | 306.87 | 200.66 | 104.93
[7 empty] | 469 | 314.04 | 207.94 | 106.14
[7 empty] | 470 | 302.02 | 202.84 | 104.2
[7 empty] | 471 | 309.79 | 206.24 | 106.38
[7 empty] | 472 | 312.7 | 208.79 | 103.83
[7 empty] | 473 | 303.96 | 204.18 | 106.87
[7 empty] | 474 | 312.7 | 210.37 | 103.47
[7 empty] | 475 | 305.42 | 201.75 | 106.75
[7 empty] | 476 | 308.57 | 209.03 | 102.62
[7 empty] | 477 | 313.91 | 211.22 | 106.63
[7 empty] | 478 | 302.75 | 206.49 | 102.5
[7 empty] | 479 | 311.37 | 207.46 | 106.75
[7 empty] | 480 | 310.52 | 204.3 | 102.01
[7 empty] | 481 | 307.36 | 209.88 | 106.14
[7 empty] | 482 | 314.4 | 202.24 | 101.41
[7 empty] | 483 | 301.9 | 208.91 | 105.65
[7 empty] | 484 | 311 | 199.81 | 111.24
[7 empty] | 485 | 312.58 | 207.33 | 105.65
[7 empty] | 486 | 304.93 | 206.49 | 103.59
[7 empty] | 487 | 313.06 | 204.91 | 105.05
[7 empty] | 488 | 305.9 | 209.28 | 105.53
[7 empty] | 489 | 309.42 | 203.09 | 104.68
[7 empty] | 490 | 314.28 | 209.28 | 106.26
[7 empty] | 491 | 303.11 | 201.14 | 104.44
[7 empty] | 492 | 312.09 | 208.06 | 106.75
[7 empty] | 493 | 307.48 | 204.3 | 103.59
[7 empty] | 494 | 307.72 | 205.88 | 106.87
[7 empty] | 495 | 314.52 | 209.16 | 102.62
[7 empty] | 496 | 302.5 | 203.81 | 106.99
[7 empty] | 497 | 311.49 | 209.88 | 102.13
[7 empty] | 498 | 311.97 | 201.02 | 106.75
[7 empty] | 499 | 305.05 | 207.7 | 101.65
[7 empty] | 500 | 313.55 | 199.81 | 106.14
[7 empty] | 501 | 300.08 | 206.85 | 102.62
[7 empty] | 502 | 310.39 | 208.79 | 105.65
[7 empty] | 503 | 313.91 | 204.3 | 102.13
[7 empty] | 504 | 304.93 | 209.88 | 105.17
[7 empty] | 505 | 312.7 | 202.36 | 104.56
[7 empty] | 506 | 303.35 | 209.03 | 104.93
[7 empty] | 507 | 305.9 | 199.81 | 105.78
[7 empty] | 508 | 310.76 | 207.33 | 104.08
[7 empty] | 509 | 313.67 | 206.12 | 106.63
[7 empty] | 510 | 307.36 | 205.27 | 103.71
[7 empty] | 511 | 303.72 | 209.88 | 106.99
[7 empty] | 512 | 308.94 | 203.81 | 103.59
[7 empty] | 513 | 313.19 | 209.4 | 107.23
[7 empty] | 514 | 312.7 | 201.14 | 102.74
[7 empty] | 515 | 301.05 | 208.31 | 106.75
[7 empty] | 516 | 308.94 | 204.3 | 102.38
[7 empty] | 517 | 314.28 | 206.12 | 106.26
[7 empty] | 518 | 303.35 | 209.03 | 101.77
[7 empty] | 519 | 311.97 | 202.96 | 106.14
[7 empty] | 520 | 308.82 | 209.76 | 101.16
[7 empty] | 521 | 307.36 | 201.27 | 106.02
[7 empty] | 522 | 313.79 | 208.67 | 111.24
[7 empty] | 523 | 302.5 | 205.76 | 105.41
[7 empty] | 524 | 311.49 | 206.49 | 104.08
[7 empty] | 525 | 311.85 | 209.52 | 105.17
[7 empty] | 526 | 305.78 | 207.33 | 105.53
[7 empty] | 527 | 313.67 | 202.36 | 104.32
[7 empty] | 528 | 307.36 | 206.49 | 106.26
[7 empty] | 529 | 309.79 | 209.52 | 104.2
[7 empty] | 530 | 313.67 | 204.3 | 106.63
[7 empty] | 531 | 304.2 | 203.33 | 103.47
[7 empty] | 532 | 312.82 | 207.33 | 106.87
[7 empty] | 533 | 305.9 | 210.01 | 103.23
[7 empty] | 534 | 307.48 | 200.29 | 106.99
[7 empty] | 535 | 314.28 | 207.33 | 102.62
[7 empty] | 536 | 302.87 | 205.88 | 106.87
[7 empty] | 537 | 311.97 | 205.51 | 102.13
[7 empty] | 538 | 311.37 | 210.01 | 106.26
[7 empty] | 539 | 305.9 | 202.84 | 101.89
[7 empty] | 540 | 313.79 | 209.88 | 106.26
[7 empty] | 541 | 300.93 | 201.27 | 101.41
[7 empty] | 542 | 310.15 | 208.43 | 105.65
[7 empty] | 543 | 313.31 | 207.33 | 99.59
[7 empty] | 544 | 305.17 | 206.49 | 105.17
[7 empty] | 545 | 313.67 | 208.43 | 104.2
[7 empty] | 546 | 300.44 | 203.69 | 105.05
[7 empty] | 547 | 308.82 | 210.01 | 105.78
[7 empty] | 548 | 313.67 | 201.87 | 104.2
[7 empty] | 549 | 303.11 | 208.79 | 106.14
[7 empty] | 550 | 312.7 | 201.51 | 104.08
[7 empty] | 551 | 306.87 | 207.33 | 106.75
[7 empty] | 552 | 308.69 | 207.94 | 103.47
[7 empty] | 553 | 314.16 | 205.27 | 106.99
[7 empty] | 554 | 302.38 | 209.88 | 102.86
[7 empty] | 555 | 311.37 | 202.6 | 106.75
[7 empty] | 556 | 310.88 | 209.4 | 102.26
[7 empty] | 557 | 307 | 200.42 | 106.75
[7 empty] | 558 | 314.4 | 207.33 | 101.65
[7 empty] | 559 | 301.29 | 204.79 | 106.14
[7 empty] | 560 | 310.15 | 205.76 | 107.23
[7 empty] | 561 | 312.7 | 209.88 | 105.65
[7 empty] | 562 | 304.93 | 202.96 | 100.43
[7 empty] | 563 | 313.67 | 209.64 | 105.41
[7 empty] | 564 | 305.3 | 201.27 | 104.08
[7 empty] | 565 | 309.54 | 208.06 | 105.17
[7 empty] | 566 | 313.91 | 200.29 | 105.65
[7 empty] | 567 | 303.23 | 206.36 | 104.2
[7 empty] | 568 | 312.34 | 208.67 | 105.9
[7 empty] | 569 | 305.9 | 204.3 | 103.95
[7 empty] | 570 | 308.21 | 209.88 | 106.75
[7 empty] | 571 | 314.52 | 201.63 | 103.47
[7 empty] | 572 | 302.38 | 208.06 | 107.23
[7 empty] | 573 | 311.12 | 199.57 | 102.62
[7 empty] | 574 | 310.88 | 207.33 | 106.99
[7 empty] | 575 | 305.9 | 207.33 | 101.16
[7 empty] | 576 | 314.04 | 204.3 | 104.08
[7 empty] | 577 | 301.05 | 209.4 | 106.99
[7 empty] | 578 | 310.76 | 202.84 | 102.98
[7 empty] | 579 | 313.91 | 209.28 | 103.47
[7 empty] | 580 | 304.81 | 200.66 | 106.14
[7 empty] | 581 | 312.7 | 207.82 | 105.53
[7 empty] | 582 | 303.84 | 205.27 | 102.86
[7 empty] | 583 | 308.69 | 206 | 105.78
[7 empty] | 584 | 314.52 | 209.4 | 105.65
[7 empty] | 585 | 303.23 | 203.33 | 104.32
[7 empty] | 586 | 312.09 | 209.4 | 106.5
[7 empty] | 587 | 310.15 | 200.9 | 104.08
[7 empty] | 588 | 306.87 | 207.82 | 106.63
[7 empty] | 589 | 313.67 | 203.33 | 103.83
[7 empty] | 590 | 301.29 | 206.36 | 106.99
[7 empty] | 591 | 310.76 | 209.03 | 103.47
[7 empty] | 592 | 313.06 | 204.18 | 107.23
[7 empty] | 593 | 305.05 | 210.01 | 102.62
[7 empty] | 594 | 313.06 | 201.27 | 106.75
[7 empty] | 595 | 311.61 | 208.31 | 102.62
[7 empty] | 596 | 309.54 | 213.65 | 106.75
[7 empty] | 597 | 313.79 | 206.49 | 101.89
[7 empty] | 598 | 304.45 | 207.94 | 106.14
[7 empty] | 599 | 313.06 | 204.54 | 101.53
[7 empty] | 600 | 304.69 | 210.01 | 105.78
[7 empty] | 601 | 308.33 | 202.84 | 102.62
[7 empty] | 602 | 313.91 | 209.28 | 105.65
[7 empty] | 603 | 303.35 | 200.29 | 100.07
[7 empty] | 604 | 312.58 | 207.09 | 105.53
[7 empty] | 605 | 309.79 | 206.85 | 103.95
[7 empty] | 606 | 307.72 | 204.91 | 105.17
[7 empty] | 607 | 314.52 | 209.52 | 105.65
[7 empty] | 608 | 301.05 | 202.72 | 104.44
[7 empty] | 609 | 310.15 | 209.4 | 106.63
[7 empty] | 610 | 312.7 | 200.78 | 104.08
[7 empty] | 611 | 305.54 | 207.82 | 107.11
[7 empty] | 612 | 313.67 | 203.57 | 103.35
[7 empty] | 613 | 321.44 | 206.49 | 107.11
[7 empty] | 614 | 309.54 | 208.67 | 103.11
[7 empty] | 615 | 313.31 | 203.81 | 106.75
[7 empty] | 616 | 303.96 | 209.88 | 102.38
[7 empty] | 617 | 312.94 | 201.27 | 106.14
[7 empty] | 618 | 306.75 | 208.91 | 101.89
[7 empty] | 619 | 308.57 | 215.71 | 106.26
[7 empty] | 620 | 314.4 | 206.85 | 101.16
[7 empty] | 621 | 302.14 | 208.06 | 105.65
[7 empty] | 622 | 310.76 | 204.54 | 99.34
[7 empty] | 623 | 311.12 | 210.37 | 105.65
[7 empty] | 624 | 306.75 | 202.24 | 104.2
[7 empty] | 625 | 314.28 | 208.79 | 104.93
[7 empty] | 626 | 303.96 | 199.69 | 105.65
[7 empty] | 627 | 309.79 | 207.33 | 104.32
[7 empty] | 628 | 313.31 | 206.85 | 106.63
[7 empty] | 629 | 304.2 | 205.15 | 103.95
[7 empty] | 630 | 312.94 | 209.88 | 107.23
[7 empty] | 631 | 304.57 | 203.21 | 103.23
[7 empty] | 632 | 309.06 | 209.52 | 106.87
[7 empty] | 633 | 314.4 | 200.78 | 102.74
[7 empty] | 634 | 303.35 | 207.46 | 107.11
[7 empty] | 635 | 312.09 | 204.54 | 102.5
[7 empty] | 636 | 308.82 | 205.39 | 106.63
[7 empty] | 637 | 307.97 | 209.16 | 102.01
[7 empty] | 638 | 314.4 | 203.33 | 106.63
[7 empty] | 639 | 302.87 | 209.64 | 101.53
[7 empty] | 640 | 311.61 | 201.14 | 106.14
[7 empty] | 641 | 311 | 208.31 | 101.16
[7 empty] | 642 | 305.78 | 199.93 | 105.65
[7 empty] | 643 | 313.91 | 206.49 | 103.11
[7 empty] | 644 | 300.93 | 208.67 | 105.29
[7 empty] | 645 | 310.64 | 204.18 | 105.29
[7 empty] | 646 | 313.31 | 209.28 | 104.68
[7 empty] | 647 | 304.57 | 201.27 | 106.5
[7 empty] | 648 | 312.82 | 209.16 | 103.95
[7 empty] | 649 | 300.32 | 199.57 | 106.75
[7 empty] | 650 | 309.3 | 207.33 | 103.47
[7 empty] | 651 | 313.67 | 207.21 | 106.87
[7 empty] | 652 | 304.08 | 205.15 | 102.98
[7 empty] | 653 | 312.7 | 209.64 | 106.99
[7 empty] | 654 | 301.9 | 202.84 | 102.5
[7 empty] | 655 | 308.57 | 209.4 | 106.63
[7 empty] | 656 | 314.16 | 200.9 | 102.01
[7 empty] | 657 | 302.99 | 207.46 | 106.38
[7 empty] | 658 | 312.22 | 204.66 | 101.89
[7 empty] | 659 | 309.67 | 205.88 | 106.26
[7 empty] | 660 | 306.87 | 209.4 | 102.5
[7 empty] | 661 | 313.79 | 203.94 | 105.65
[7 empty] | 662 | 301.65 | 210.01 | 103.71
[7 empty] | 663 | 311.49 | 201.27 | 105.53
[7 empty] | 664 | 311.61 | 208.31 | 104.56
[7 empty] | 665 | 305.9 | 201.14 | 105.05
[7 empty] | 666 | 313.43 | 205.88 | 105.9
[7 empty] | 667 | 304.93 | 207.82 | 104.2
[7 empty] | 668 | 309.67 | 204.79 | 106.26
[7 empty] | 669 | 313.67 | 210.01 | 103.95
[7 empty] | 670 | 304.57 | 202.72 | 106.75
[7 empty] | 671 | 313.06 | 209.4 | 103.11
[7 empty] | 672 | 303.48 | 200.78 | 106.75
[7 empty] | 673 | 308.57 | 207.7 | 102.5
[7 empty] | 674 | 313.67 | 204.79 | 106.99
[7 empty] | 675 | 302.87 | 206.36 | 102.01
[7 empty] | 676 | 312.22 | 209.03 | 106.38
[7 empty] | 677 | 309.42 | 204.42 | 101.16
[7 empty] | 678 | 307.24 | 209.88 | 106.02
[7 empty] | 679 | 313.67 | 202.48 | 116.58
[7 empty] | 680 | 301.41 | 208.79 | 105.41
[7 empty] | 681 | 310.88 | 199.57 | 104.2
[7 empty] | 682 | 310.88 | 207.33 | 105.29
[7 empty] | 683 | 305.9 | 206.36 | 105.53
[7 empty] | 684 | 313.67 | 205.64 | 104.32
[7 empty] | 685 | 303.23 | 209.52 | 105.9
[7 empty] | 686 | 309.79 | 203.57 | 103.95
[7 empty] | 687 | 313.55 | 209.88 | 106.87
[7 empty] | 688 | 304.32 | 201.02 | 103.71
[7 empty] | 689 | 313.06 | 208.31 | 107.23
[7 empty] | 690 | 300.44 | 203.94 | 103.23
[7 empty] | 691 | 308.94 | 205.51 | 107.11
[7 empty] | 692 | 313.91 | 209.28 | 102.5
[7 empty] | 693 | 303.48 | 203.57 | 107.11
[7 empty] | 694 | 311.85 | 210.37 | 102.38
[7 empty] | 695 | 306.87 | 201.99 | 106.63
[7 empty] | 696 | 307.24 | 208.91 | 101.53
[7 empty] | 697 | 314.28 | 215.95 | 106.14
[7 empty] | 698 | 302.75 | 207.21 | 101.77
[7 empty] | 699 | 311.61 | 208.06 | 105.53
[7 empty] | 700 | 310.88 | 204.3 | 111.85
[7 empty] | 701 | 305.78 | 209.88 | 105.17
[7 empty] | 702 | 313.55 | 202.24 | 104.44
[7 empty] | 703 | 300.93 | 208.91 | 105.17
[7 empty] | 704 | 310.39 | 199.69 | 105.65
[7 empty] | 705 | 313.43 | 207.33 | 104.32
[7 empty] | 706 | 304.93 | 207.33 | 106.5
[7 empty] | 707 | 312.82 | 204.79 | 104.32
[7 empty] | 708 | 300.44 | 210.01 | 106.99
[7 empty] | 709 | 308.82 | 202.84 | 103.71
[7 empty] | 710 | 313.55 | 209.4 | 106.99
[7 empty] | 711 | 303.35 | 200.05 | 103.11
[7 empty] | 712 | 312.7 | 207.33 | 106.87
[7 empty] | 713 | 309.42 | 205.88 | 102.5
[7 empty] | 714 | 306.87 | 205.88 | 106.87
[7 empty] | 715 | 313.55 | 209.88 | 102.01
[7 empty] | 716 | 301.9 | 203.94 | 106.14
[7 empty] | 717 | 311.37 | 209.52 | 101.53
[7 empty] | 718 | 311.85 | 201.27 | 105.9
[7 empty] | 719 | 306.75 | 208.31 | 101.16
[7 empty] | 720 | 313.67 | 203.09 | 105.65
[7 empty] | 721 | 299.95 | 206.12 | 109.17
[7 empty] | 722 | 309.79 | 209.16 | 105.65
[7 empty] | 723 | 312.7 | 204.3 | 104.08
[7 empty] | 724 | 304.93 | 209.88 | 105.17
[7 empty] | 725 | 313.19 | 201.75 | 105.65
[7 empty] | 726 | 301.41 | 208.79 | 104.56
[7 empty] | 727 | 308.82 | 213.65 | 106.26
[7 empty] | 728 | 313.31 | 207.09 | 104.08
[7 empty] | 729 | 303.11 | 207.94 | 106.75
[7 empty] | 730 | 312.58 | 204.3 | 103.59
[7 empty] | 731 | 307.12 | 209.64 | 107.11
[7 empty] | 732 | 308.33 | 202.48 | 102.98
[7 empty] | 733 | 314.16 | 209.4 | 106.99
[7 empty] | 734 | 301.9 | 200.42 | 102.38
[7 empty] | 735 | 311 | 207.58 | 106.63
[7 empty] | 736 | 310.88 | 206.49 | 102.13
[7 empty] | 737 | 305.9 | 205.76 | 106.26
[7 empty] | 738 | 313.91 | 209.88 | 101.16
[7 empty] | 739 | 300.93 | 202.6 | 105.65
[7 empty] | 740 | 310.15 | 210.25 | 102.74
[7 empty] | 741 | 312.7 | 201.27 | 105.29
[7 empty] | 742 | 304.32 | 208.31 | 104.32
[7 empty] | 743 | 313.06 | 199.81 | 105.05
[7 empty] | 744 | 303.96 | 206.49 | 106.14
[7 empty] | 745 | 309.42 | 208.91 | 104.2
[7 empty] | 746 | 313.67 | 204.3 | 106.75
[7 empty] | 747 | 304.2 | 209.88 | 104.08
[7 empty] | 748 | 312.7 | 202.12 | 106.99
[7 empty] | 749 | 304.93 | 208.79 | 103.47
[7 empty] | 750 | 308.09 | 199.81 | 107.11
[7 empty] | 751 | 314.04 | 206.85 | 102.62
[7 empty] | 752 | 303.11 | 207.33 | 106.75
[7 empty] | 753 | 311.97 | 204.66 | 102.13
[7 empty] | 754 | 308.94 | 210.01 | 106.14
[7 empty] | 755 | 307.36 | 203.33 | 101.65
[7 empty] | 756 | 313.55 | 209.88 | 106.14
[7 empty] | 757 | 302.14 | 200.9 | 101.41
[7 empty] | 758 | 311.61 | 207.46 | 105.78
[7 empty] | 759 | 311.61 | 204.3 | 105.65
[7 empty] | 760 | 306.87 | 205.76 | 105.41
[7 empty] | 761 | 313.55 | 209.4 | 104.56
[7 empty] | 762 | 300.93 | 203.33 | 105.17
[7 empty] | 763 | 309.91 | 210.01 | 105.9
[7 empty] | 764 | 312.7 | 201.75 | 104.32
[7 empty] | 765 | 305.05 | 208.67 | 106.14
[7 empty] | 766 | 313.43 | 210.61 | 103.95
[7 empty] | 767 | 309.79 | 206.85 | 106.99
[7 empty] | 768 | 309.06 | 208.31 | 103.59
[7 empty] | 769 | 313.79 | 204.3 | 106.87
[7 empty] | 770 | 303.35 | 209.88 | 103.23
[7 empty] | 771 | 312.7 | 202.6 | 107.11
[7 empty] | 772 | 307.6 | 208.91 | 102.62
[7 empty] | 773 | 308.45 | 200.66 | 106.5
[7 empty] | 774 | 313.79 | 207.7 | 102.5
[7 empty] | 775 | 302.5 | 204.91 | 106.63
[7 empty] | 776 | 311.12 | 206.24 | 101.65
[7 empty] | 777 | 310.52 | 209.88 | 105.9
[7 empty] | 778 | 306.87 | 203.81 | 102.62
[7 empty] | 779 | 314.16 | 209.88 | 105.65
[7 empty] | 780 | 301.29 | 201.75 | 102.74
[7 empty] | 781 | 310.64 | 208.79 | 105.17
[7 empty] | 782 | 312.46 | 202.84 | 105.17
[7 empty] | 783 | 304.81 | 207.21 | 104.93
[7 empty] | 784 | 312.58 | 207.58 | 105.9
[7 empty] | 785 | 320.35 | 204.79 | 104.2
[7 empty] | 786 | 309.67 | 210.01 | 106.26
[7 empty] | 787 | 313.79 | 202.72 | 103.71
[7 empty] | 788 | 304.08 | 209.52 | 106.87
[7 empty] | 789 | 312.34 | 200.66 | 103.35
[7 empty] | 790 | 305.66 | 207.7 | 106.75
[7 empty] | 791 | 308.21 | 205.64 | 102.62
[7 empty] | 792 | 313.91 | 205.76 | 106.75
[7 empty] | 793 | 302.63 | 209.28 | 102.26
[7 empty] | 794 | 307.6 | 203.94 | 106.63
[7 empty] | 795 | 312.46 | 210.01 | 101.53
[7 empty] | 796 | 314.52 | 201.39 | 106.14
[7 empty] | 797 | 309.06 | 208.79 | 100.8
[7 empty] | 798 | 305.3 | 199.44 | 105.9
[7 empty] | 799 | 311.24 | 206.36 | 103.47
[7 empty] | 800 | 313.67 | 208.67 | 105.17
[7 empty] | 801 | 308.45 | 204.18 | 105.17
[7 empty] | 802 | 303.96 | 209.4 | 105.17
[7 empty] | 803 | 313.06 | 201.75 | 106.14
[7 empty] | 804 | 305.9 | 208.91 | 103.95
[7 empty] | 805 | 308.09 | 216.8 | 106.75
[7 empty] | 806 | 313.91 | 206.85 | 103.59
[7 empty] | 807 | 302.99 | 207.82 | 107.23
[7 empty] | 808 | 311.73 | 204.66 | 102.74
[7 empty] | 809 | 312.09 | 210.25 | 106.75
[7 empty] | 810 | 305.78 | 202.36 | 102.5
[7 empty] | 811 | 313.31 | 207.46 | 106.26
[7 empty] | 812 | 300.56 | 210.01 | 101.77
[7 empty] | 813 | 310.52 | 202.72 | 106.14
[7 empty] | 814 | 313.43 | 204.3 | 103.11
[7 empty] | 815 | 304.93 | 208.79 | 105.9
[7 empty] | 816 | 313.43 | 209.4 | 103.47
[7 empty] | 817 | 303.11 | 200.9 | 105.17
[7 empty] | 818 | 308.21 | 205.88 | 104.68
[7 empty] | 819 | 313.79 | 209.64 | 104.68
[7 empty] | 820 | 302.99 | 207.58 | 106.14
[7 empty] | 821 | 312.34 | 203.94 | 104.08
[7 empty] | 822 | 309.79 | 209.88 | 106.5
[7 empty] | 823 | 307.6 | 201.75 | 103.59
[7 empty] | 824 | 313.67 | 208.91 | 107.11
[7 empty] | 825 | 301.65 | 211.95 | 103.23
[7 empty] | 826 | 311.12 | 207.33 | 106.14
[7 empty] | 827 | 311.85 | 207.09 | 102.62
[7 empty] | 828 | 306.75 | 205.15 | 106.99
[7 empty] | 829 | 314.28 | 209.64 | 102.38
[7 empty] | 830 | 300.56 | 202.84 | 106.26
[7 empty] | 831 | 309.79 | 209.28 | 102.01
[7 empty] | 832 | 312.7 | 201.14 | 106.02
[7 empty] | 833 | 305.05 | 207.94 | 101.16
[7 empty] | 834 | 313.55 | 204.18 | 105.65
[7 empty] | 835 | 307.6 | 205.88 | 102.86
[7 empty] | 836 | 309.79 | 209.64 | 105.29
[7 empty] | 837 | 313.43 | 203.81 | 104.68
[7 empty] | 838 | 303.48 | 209.52 | 104.93
[7 empty] | 839 | 312.7 | 201.14 | 105.78
[7 empty] | 840 | 304.81 | 208.43 | 104.2
[7 empty] | 841 | 308.82 | 203.81 | 106.75
[7 empty] | 842 | 313.91 | 206.97 | 103.71
[7 empty] | 843 | 302.99 | 208.31 | 106.75
[7 empty] | 844 | 311.85 | 204.54 | 102.74
[7 empty] | 845 | 309.79 | 210.01 | 106.87
[7 empty] | 846 | 307.12 | 202.36 | 102.5
[7 empty] | 847 | 314.52 | 208.91 | 106.75
[7 empty] | 848 | 301.78 | 199.81 | 102.5
[7 empty] | 849 | 311.12 | 207.33 | 106.75
[7 empty] | 850 | 311.85 | 207.09 | 101.16
[7 empty] | 851 | 305.9 | 204.79 | 105.65
[7 empty] | 852 | 313.55 | 210.01 | 105.9
[7 empty] | 853 | 308.82 | 202.84 | 105.65
[7 empty] | 854 | 310.27 | 209.52 | 101.28
[7 empty] | 855 | 313.55 | 200.54 | 105.29
[7 empty] | 856 | 304.93 | 207.33 | 105.29
[7 empty] | 857 | 313.19 | 206.36 | 104.68
[7 empty] | 858 | 303.96 | 204.91 | 105.78
[7 empty] | 859 | 308.33 | 209.4 | 104.32
[7 empty] | 860 | 313.67 | 202.84 | 106.75
[7 empty] | 861 | 302.87 | 209.52 | 103.71
[7 empty] | 862 | 311.97 | 200.78 | 105.9
[7 empty] | 863 | 311.37 | 207.94 | 106.02
[7 empty] | 864 | 305.9 | 204.3 | 102.5
[7 empty] | 865 | 313.67 | 206 | 105.65
[7 empty] | 866 | 300.56 | 209.64 | 107.23
[7 empty] | 867 | 310.76 | 203.81 | 101.89
[7 empty] | 868 | 312.7 | 209.64 | 105.17
[7 empty] | 869 | 305.78 | 201.14 | 106.99
[7 empty] | 870 | 313.67 | 208.43 | 101.04
[7 empty] | 871 | 322.41 | 212.55 | 104.08
[7 empty] | 872 | 309.42 | 207.21 | 106.75
[7 empty] | 873 | 313.06 | 208.31 | 103.47
[7 empty] | 874 | 304.93 | 204.54 | 106.99
[7 empty] | 875 | 313.31 | 210.25 | 103.11
[7 empty] | 876 | 302.5 | 202.36 | 106.99
[7 empty] | 877 | 309.18 | 208.67 | 102.62
[7 empty] | 878 | 314.4 | 199.69 | 106.99
[7 empty] | 879 | 303.6 | 207.33 | 102.13
[7 empty] | 880 | 312.46 | 206.49 | 106.14
[7 empty] | 881 | 307.36 | 204.91 | 101.16
[7 empty] | 882 | 307.72 | 210.25 | 105.65
[7 empty] | 883 | 314.4 | 202.84 | 107.11
[7 empty] | 884 | 302.26 | 209.4 | 105.65
[7 empty] | 885 | 310.88 | 200.17 | 103.71
[7 empty] | 886 | 310.88 | 207.33 | 105.05
[7 empty] | 887 | 305.9 | 206.49 | 105.29
[7 empty] | 888 | 313.43 | 204.91 | 104.68
[7 empty] | 889 | 300.93 | 209.88 | 106.5
[7 empty] | 890 | 310.64 | 202.84 | 104.2
[7 empty] | 891 | 313.19 | 209.64 | 106.75
[7 empty] | 892 | 304.81 | 200.78 | 103.59
[7 empty] | 893 | 312.82 | 207.82 | 106.87
[7 empty] | 894 | 299.95 | 204.79 | 102.86
[7 empty] | 895 | 308.94 | 206 | 106.87
[7 empty] | 896 | 314.4 | 209.28 | 102.5
[7 empty] | 897 | 303.72 | 203.33 | 106.63
[7 empty] | 898 | 312.58 | 208.91 | 101.89
[7 empty] | 899 | 307.48 | 201.14 | 106.14
[7 empty] | 900 | 307.36 | 208.79 | 101.16
[7 empty] | 901 | 313.79 | 202.6 | 105.65
[7 empty] | 902 | 302.38 | 206.36 | 99.59
[7 empty] | 903 | 312.09 | 208.55 | 105.53
[7 empty] | 904 | 311.49 | 204.3 | 104.68
[7 empty] | 905 | 305.9 | 210.01 | 105.05
[7 empty] | 906 | 313.55 | 201.75 | 106.14
[7 empty] | 907 | 300.93 | 208.79 | 104.2
[7 empty] | 908 | 310.39 | 199.81 | 106.75
[7 empty] | 909 | 313.55 | 207.09 | 103.59
[7 empty] | 910 | 304.93 | 207.33 | 106.75
[7 empty] | 911 | 313.31 | 204.66 | 102.74
[7 empty] | 912 | 303.35 | 209.88 | 106.87
[7 empty] | 913 | 307.97 | 203.21 | 102.5
[7 empty] | 914 | 313.91 | 209.88 | 106.87
[7 empty] | 915 | 302.99 | 201.02 | 101.89
[7 empty] | 916 | 312.46 | 207.7 | 106.63
[7 empty] | 917 | 308.69 | 203.33 | 101.41
[7 empty] | 918 | 307.84 | 205.76 | 105.78
[7 empty] | 919 | 313.67 | 209.03 | 118.28
[7 empty] | 920 | 301.65 | 203.81 | 105.65
[7 empty] | 921 | 310.76 | 210.25 | 104.32
[7 empty] | 922 | 312.22 | 202.12 | 105.41
[7 empty] | 923 | 305.78 | 208.79 | 105.65
[7 empty] | 924 | 313.91 | 214.38 | 105.05
[7 empty] | 925 | 308.09 | 207.21 | 106.75
[7 empty] | 926 | 309.79 | 207.33 | 104.08
[7 empty] | 927 | 312.94 | 204.54 | 106.87
[7 empty] | 928 | 303.96 | 209.88 | 103.71
[7 empty] | 929 | 312.94 | 202.84 | 106.99
[7 empty] | 930 | 304.2 | 209.4 | 102.98
[7 empty] | 931 | 308.82 | 200.9 | 106.87
[7 empty] | 932 | 313.91 | 207.82 | 102.5
[7 empty] | 933 | 302.99 | 204.3 | 106.75
[7 empty] | 934 | 311.61 | 206.36 | 101.65
[7 empty] | 935 | 308.57 | 209.88 | 106.26
[7 empty] | 936 | 307.84 | 203.57 | 101.41
[7 empty] | 937 | 314.4 | 209.52 | 105.65
[7 empty] | 938 | 302.99 | 201.27 | 114.52
[7 empty] | 939 | 311.49 | 208.79 | 105.53
[7 empty] | 940 | 311.37 | 201.63 | 105.05
[7 empty] | 941 | 307.24 | 206.36 | 104.93
[7 empty] | 942 | 314.4 | 208.79 | 105.9
[7 empty] | 943 | 300.93 | 204.3 | 104.56
[7 empty] | 944 | 310.39 | 210.25 | 106.26
[7 empty] | 945 | 312.7 | 201.27 | 103.95
[7 empty] | 946 | 304.81 | 208.79 | 106.75
[7 empty] | 947 | 313.67 | 201.14 | 103.11
[7 empty] | 948 | 300.56 | 206.73 | 106.75
[7 empty] | 949 | 309.3 | 207.33 | 102.98
[7 empty] | 950 | 313.79 | 204.91 | 107.11
[7 empty] | 951 | 302.99 | 210.25 | 102.5
[7 empty] | 952 | 312.09 | 202.84 | 106.99
[7 empty] | 953 | 307 | 209.4 | 101.89
[7 empty] | 954 | 307.97 | 200.66 | 106.38
[7 empty] | 955 | 314.52 | 207.82 | 102.13
[7 empty] | 956 | 302.26 | 205.88 | 105.65
[7 empty] | 957 | 310.64 | 205.39 | 103.59
[7 empty] | 958 | 311.12 | 209.28 | 105.41
[7 empty] | 959 | 305.66 | 203.81 | 105.17
[7 empty] | 960 | 313.55 | 209.64 | 104.68
[7 empty] | 961 | 322.53 | 201.14 | 105.9
[7 empty] | 962 | 309.91 | 207.94 | 104.2
[7 empty] | 963 | 314.04 | 202.84 | 106.75
[7 empty] | 964 | 304.57 | 205.76 | 103.71
[7 empty] | 965 | 312.82 | 209.16 | 107.11
[7 empty] | 966 | 302.14 | 203.94 | 102.74
[7 empty] | 967 | 308.82 | 210.01 | 107.11
[7 empty] | 968 | 314.52 | 201.27 | 102.62
[7 empty] | 969 | 303.23 | 208.79 | 106.75
[7 empty] | 970 | 311.85 | 201.14 | 102.26
[7 empty] | 971 | 308.82 | 206.97 | 106.26
[7 empty] | 972 | 307.24 | 207.33 | 101.41
[7 empty] | 973 | 313.67 | 204.18 | 105.9
[7 empty] | 974 | 302.63 | 209.64 | 113.3
[7 empty] | 975 | 311.61 | 202.36 | 105.65
[7 empty] | 976 | 311.24 | 209.16 | 104.32
[7 empty] | 977 | 305.9 | 199.81 | 104.93
[7 empty] | 978 | 313.55 | 207.33 | 105.65
[7 empty] | 979 | 300.56 | 207.33 | 104.44
[7 empty] | 980 | 310.15 | 204.91 | 106.5
[7 empty] | 981 | 313.43 | 209.4 | 103.83
[7 empty] | 982 | 304.69 | 202.36 | 107.23
[7 empty] | 983 | 312.82 | 209.4 | 103.23
[7 empty] | 984 | 304.57 | 200.78 | 107.11
[7 empty] | 985 | 308.57 | 208.18 | 102.62
[7 empty] | 986 | 313.55 | 203.33 | 106.75
[7 empty] | 987 | 303.23 | 206 | 102.38
[7 empty] | 988 | 312.58 | 209.03 | 106.75
[7 empty] | 989 | 310.39 | 204.3 | 101.65
[7 empty] | 990 | 307.72 | 209.76 | 105.78
[7 empty] | 991 | 314.04 | 201.14 | 117.07
[7 empty] | 992 | 301.41 | 207.58 | 105.65
[7 empty] | 993 | 310.76 | 204.42 | 102.98
[7 empty] | 994 | 311.73 | 206.73 | 105.41
[7 empty] | 995 | 305.9 | 207.82 | 105.29
[7 empty] | 996 | 314.28 | 204.3 | 105.05
[7 empty] | 997 | 301.05 | 209.64 | 106.14
[7 empty] | 998 | 309.54 | 202.72 | 104.2
[7 empty] | 999 | 313.31 | 209.28 | 106.26
[7 empty] | 1000 | 304.2 | 200.29 | 103.95
[7 empty] | priemer | 309.0732 | 206.1017 | 104.9267
[7 empty] | min | 299.95 | 199.44 | 99.22
[7 empty] | max | 324.11 | 216.8 | 118.28
[7 empty] | median | 309.91 | 206.73 | 105.29
[7 empty] | rozptyl | 19.5386 | 10.6646 | 4.9911
[7 empty] | smer. odchylka | 4.4202 | 3.2657 | 2.2341
signal šum